## technická specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název: Systém pro elektrofyziologické vyšetření intrakardiálních potenciálů
Uveďte typ, výrobce: | GE, Prucka
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu Systému pro elektrofyziologické vyšetření intrakardiálních potenciálů pro I.interní kliniku-kardiologickou včetně provedení zaškolení personálu. | Ano
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Specifikace Jednotky sběru dat: elektrofyziologického zesilovače
• Alespoň 64 kanálový zesilovač pro bipolární, nebo unipolární vstupy | Ano
• Primárně bipolární zpracování signálu | Ano
• Připojení alespoň 96 vstupů katétrů bez ztráty dalších signálů jako je EKG, IBP atd. | Ano
• Volba vzorkovací frekvence 1kHz, 2kHz a 4kHz | Ano
• Horní propust filtru na vstupu katetrů je minimálně 0,05-100Hz | Ano
• Dolní propust filtru na vstupu katetrů je minimálně 150-500Hz | Ano
• Vstupní moduly pro katétry připojené k zesilovači (minimálně 3 kusy) přičemž každý má alespoň 30 vstupů. | Ano
• Ochrana proti defibrilaci | Ano
• Vestavěný filtr pro filtrování interference signálů z 3D mapovacích a lokalizačních systémů, jako je CARTO a ESI systém | Ano
• Galvanické oddělení vstupních obvodů od výpočetního systému | Ano
• Vysokorychlostní přenos signálů mezi zesilovačem a počítačem za použití optického kabelu s galvanickým oddělením. | Ano
• Připojení minimálně 2 stimulačních signálů | Ano
• Připojení minimálně 2 měření invazivních tlaků | Ano
• Kompatibilita s tlakovým převodníkem TrueWave (výrobce Edwards) | Ano
Požadavky na SW
• Jednoduchá a úplná kontrola jednotlivých kanálů z hlediska zesílení, ořezávání, amplitudy, filtrů apod. | Ano
• Současné zobrazení minimálně 30 křivek na jedné stránce obrazovky (například 2x10 signálů z lasso katétru, 5 signálů z CS katétru, 1x IBP a 4 křivky z povrchového EKG) | Ano
• Plynulý posuv křivek v okně prohlížení. | Ano
• Výstup analogového synchronizačního signálu. | Ano
• Exportu dat v binárním i ASCII formátu. | Ano
• Ukládání pacientských dat z výkonu na externí datové úložiště přímo z EP software. | Ano
• Nastavitelné automatické měření | Ano
• Vícenásobné nastavitelné měřící značky | Ano
• Systém musí mít funkci předprogramování určitých daných posloupností povelů (maker) pro automatizaci průběhu vyšetření. | Ano
• Vytváření předprogramovaných konfigurací pro různé studie a případně i pro různé lékaře. | Ano
• Timer - časoměřič | Ano
• Systém musí umožnit vytváření předprogramovaných zpráv podle požadavku zákazníka a jejich převedení do standardního PC formátu (Word, Excel, ...) | Ano
• Systém musí exportovat závěrečné zprávy ve formátu HL7 | Ano
• Systém musí umožňovat rychlé změny parametrů jednotlivých signálů jako je jejich zapnutí/vypnutí, změna zesílení a rychlosti zobrazení. | Ano
• Zobrazení křivek v různých rychlostech posuvu v minimálním rozsahu 25 – 400mm/s v real-time okně i v okně pro analýzu. Minimálně 6 přednastavených rychlostí s možností ručního nastavení, přičemž rychlosti zobrazení 25, 50, a 200mm/s jsou povinné | Ano
• Systém umožňuje tisk 12-ti svodového EKG stiskem ikony, jedné klávesy, nebo kombinací kláves. | Ano
• Systém musí mít interaktivní deník dokumentující postup vyšetření a umožňující rychlý a snadný přístup ke křivkám a datům. Deník musí být trvale zobrazen na obrazovce. | Ano
• Integrace Contact force katetrů, zobrazení síly a velikost v okně ablace. | Ano
• Data a křivky v okně prohlížení lze zobrazit volbou času/události v deníku nebo listováním v okně prohlížení. | Ano
• Systému musí být schopen provádět současně více činností např. sběr dat, jejich ukládání, prohlížení, analýzu a zobrazení. | Ano
• Musí existovat možnost opakované analýzy již uložených dat. | Ano
• Systém musí umožnit vytváření vizuálních a zvukových upozornění na překročení nastavených mezí zvolených parametrů. | Ano
• Systém musí mít jednoduchý grafický interface s možností buď ovládání pomocí myši, nebo pomocí kláves. | Ano
• Systém musí podporovat příjem pacientských demografických údajů z nemocničního informačního systému prostřednictvím DICOM (Worklist) | Ano
• Systém musí podporovat centralizovaný uživatelský management prostřednictvím nemocničního doménového řadiče. | Ano
• Systém pracuje v prostředí MS Windows (min verze Win7) | Ano
Požadavky na HW
• Propojení dvou kompatibilních LCD monitorů v ovladovně a vyvedení dvou identických obrazů digitálním signálem na obrazovku operačního sálu. | Ano
• Propojení se systémem Carto 3 Biosence-Webster (sdílení EKG, pacientských dat, sdílení obrázků, avi) | Ano
• Propojení a plná integrace s RTG systémem (sdílení pacientských dat, rtg dávky) | Ano
• Připojení monitoru životních funkcí se zobrazením dat v prostředí EP systému | Ano
• Možnost budoucí integrace hemodynamického systému pro katetrizační laboratoř. Měření SpO2, NIBP a teploty se zobrazením měřených hodnot v prostředí EP systému. | Ano
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | Ano
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | Ano
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | Ano
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | Ano
Životnost přístroje minimálně 8 let | Ano
Servis registrován u SÚKL | Ano
Nabídková cena v Kč bez DPH | 5 000 000,- Kč
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 6 050 000,- Kč
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | Konkrétní podmínky pozáručního servisu budou stanoveny ve výběrovém řízení. Následnou separátní servisní smlouvu doporučujeme uzavřít přímo s dodavatelem dané technologie.
cena 1 BTK/rok v Kč bez DPH
jiné pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem v Kč bez DPH
školení v Kč bez DPH
cestovné v Kč bez DPH
hodinová sazba technika v Kč bez DPH