## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: Systém pro elektrofyziologické vyšetření intrakardiálních potenciálů
Uveďte typ, výrobce: | Schwarzer CardioTek EPTracer 102
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu Systému pro elektrofyziologické vyšetření intrakardiálních potenciálů pro I.interní kliniku-kardiologickou včetně provedení zaškolení personálu. | ANO
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Specifikace Jednotky sběru dat: elektrofyziologického zesilovače
• Alespoň 128 kanálový zesilovač pro bipolární, nebo unipolární vstupy | NE | 102 kanálů | ok
• Možnost připojení alespoň 224 vstupů katétrů bez ztráty dalších signálů jako je NIBP, EKG, IBP atd. | NE | 168 vstupů | ok
• Volba vzorkovací frekvence 1kHz, 2kHz a 4kHz | NE | 1 kHz | bonus
• Horní propust filtru na vstupu katetrů je minimálně 0,05-100Hz | ANO | 0,05, 0,2, 40, 80 Hz | ok
• Dolní propust filtru na vstupu katetrů je minimálně 150-1000Hz | NE | filtrování průměrováním | používáme - kvalita zobrazení, filtruje vysoké frekvence
• Vysokorychlostní přenos signálů mezi zesilovačem a počítačem za použití optického kabelu s galvanickým oddělením. | ANO
• Vstupní moduly pro katétry připojené k zesilovači (minimálně 3 kusy) přičemž každý má alespoň 30 vstupů. | NE | 6 modulů po 10-24 vstupech | bonus
• Ochrana proti defibrilaci | ANO
• Vestavěný filtr pro filtrování interference signálů z 3D mapovacích a lokalizačních systémů, jako je CARTO a ESI systém | ANO
• Galvanické oddělení vstupních obvodů od výpočetního systému | ANO
• Připojení až 4 stimulačních signálů | NE | 2 kanály | ok, stačí nám 2
• Připojení až 4 měření invazivních tlaků | NE | 3 IBP | ok, stačí nám 2
• Integrace hemodynamického modulu s SpO2 Masimo, neinvazivním měřením krevního tlaku a teploty se zobrazením měřených hodnot v prostředí EP systému | NE |  | bonus
• Hemodynamický modul uchovává trendy po dobu aspoň 24 hodin s rozlišením jedné minuty. | NE | nemá význam pro EP | ok
• Hemodynamický modul lze připojit k transportnímu monitoru vitálních funkcí, pro transport pacienta bez výpadku měřených parametrů. | NE | nemá význam pro EP | ok
Požadavky na SW
• Jednoduchá a úplná kontrola jednotlivých kanálů z hlediska zesílení, ořezávání, amplitudy, filtrů apod. | ANO
• Současné zobrazení alespoň 30 křivek na jedné stránce obrazovky (například 2x10 signálů z lasso katétru, 10 křivek z CS katétru + další křivky z povrchového EKG výhodou. | ANO
• Plynulý posuv křivek v okně prohlížení. | ANO
• Výstup analogového synchronizačního signálu. | NE |  | bonus | má význam pro dodatečnou synchronizaci stimulace
• Exportu dat v binárním i ASCII formátu. | NE | jen binární | ok
• Uložení pacientských dat z výkonu na SD kartu přímo z EP software. Systém musí umožnovat uložení studie výkonu více než jednoho pacienta na jednu SD kartu. | ANO | obecné úložiště
• Nastavitelné automatické měření | ANO
• Vícenásobné nastavitelné měřící značky | NE |  | bonus | používáme
• Systém musí mít funkci předprogramování určitých daných posloupností povelů (maker) pro automatizaci průběhu vyšetření. | NE |  | bonus | efektivita + bezpečnost
• Možnost vytváření předprogramovaných konfigurací pro různé studie a případně i pro různé lékaře. | ANO
• Systém musí umožnit vytváření předprogramovaných zpráv podle požadavku zákazníka a jejich převedení do standardního PC formátu (Word, Excel, ...) | ANO
• Systém musí exportovat závěrečné zprávy ve formátu HL7 | NE |  | bonus | možnost psaní závěru (oper.protokolu)
• Systém musí umožňovat rychlé změny parametrů jednotlivých signálů jako je jejich zapnutí/vypnutí, změna zesílení a rychlosti zobrazení. | ANO
• Zobrazení křivek v různých rychlostech v rozsahu 10 – 400mm/s v real-time okně a v rozsahu 10 – 1600mm/s v okně pro analýzu. (minimálně 8 přednastavených rychlostí s možností ručního nastavení) | NE | 10, 25, 50, 100, 150, 300 mm/s | 200mm/s standartní rychlost posuvu při všech ablacích a elfyz vyšetřeních, Prucka: 5,10,25,50,100,200,400,(800,1600) EP_WorkMate_Claris:25,50,75,100,150,200,300,400,500,600
• Systém umožňuje tisk 12-ti svodového EKG stiskem ikony, nebo jedné klávesy. | NE | kombinace kláves | ok, detail, stačí kombinace kláves
• Systém musí mít interaktivní deník dokumentující postup vyšetření a umožňující rychlý a snadný přístup ke křivkám a datům. Deník musí být trvale zobrazen na obrazovce. | ANO
• Automatický sběr dat při kryoablaci a jejich skutečné zobrazení ve formě čísla a grafické křivky se zápornou škálou a to minimálně -70 stupňů celsia. | NE |  | ok, nepotřebujeme
• Možnost Integrace Contact force katetrů, zobrazení síly a velikost v okně ablace. | NE |  | bonus | bezpečnost
• Data a křivky v okně prohlížení lze zobrazit volbou času/události v deníku nebo listováním v okně prohlížení. | ANO
• Systému musí být schopen provádět současně více činností např. sběr dat, jejich ukládání, prohlížení, analýzu a zobrazení. | ANO
• Musí existovat možnost opakované analýza již uložených dat. | ANO
• Systém musí umožnit vytváření vizuálních a zvukových upozornění na překročení nastavených mezí zvolených parametrů. | NE |  | bonus | bezpečnost
• Systém musí mít jednoduchý grafický interface s možností buď ovládání pomocí myši, nebo pomocí kláves. | ANO
• Systém musí podporovat příjem pacientských demografických údajů z nemocničního informačního systému prostřednictvím DICOM (Worklist) | NE |  | bonus | efektivita
• Systém musí podporovat centralizovaný uživatelský management prostřednictvím nemocničního doménového řadiče. | NE |  | Nepotřebujeme
Požadavky na HW
• Systém pracuje v prostředí MS Windows (min verze 7) | ANO
• Propojení dvou LCD monitorů v ovladovně sálu a vyvedení dvou identických obrazů digitálním signálem na obrazovku operačního sálu. | ANO
• Propojení se systémem Carto 3 Biosence-Webster (sdílení EKG, pacientských dat, sdílení obrázků, avi) | NE |  | VELKÝ BONUS
• Možnost připojení UZ systému s intrakardiálním echem (ICE) | NE |  | bonus
• Propojení se systémem rentgenu (sdílení pacientských dat, rtg dávky) | NE |  | bonus
• Možnost budoucího doplnění o hemodynamický systém (katetrizační laboratoř) | ANO
Systém musí splňovat: IEC60601-1, servisní autorizované středisko v ČR registrované u SÚKL | ANO
Součást dodávky
HW nutný ke správnému fungování a splnění požadavků (viz výše) | ANO
SW nutný ke správnému fungování a splnění požadavků (viz výše) | ANO
Licence | ANO
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ANO
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ANO
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ANO
Životnost přístroje minimálně 8 let | ANO
Nabídková cena v Kč bez DPH | 2552900
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 3089009
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 69000
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 83490

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | Elektrofyziologický systém
Obchodní firma nebo název:
SUBITO CZ, spol. s r. o.
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Vít Švachouček |  | 420724848531 |  | vitek@subito.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 2552900 | 536109 | 3089009
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 2552900 | 536109 | 3089009
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 11500 | 2415 | 13915
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 69000 | 14490 | 83490
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 11500 | 2415 | 13915
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 69000 | 14490 | 83490
Náklady na instruktáž personálu dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 4500 | 945 | 5445
Modelové servisní náklady po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 1500 | 315 | 1815
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 8100 | 1701 | 9801
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 57600 | 12096 | 69696
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 2684000 | 563640 | 3247640
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.