## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název: Systém pro elektrofyziologické vyšetření intrakardiálních potenciálů
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu Systému pro elektrofyziologické vyšetření intrakardiálních potenciálů pro I.interní kliniku-kardiologickou včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Specifikace Jednotky sběru dat: elektrofyziologického zesilovače
• Alespoň 64 kanálový zesilovač pro bipolární, nebo unipolární vstupy
• Primárně bipolární zpracování signálu |  | bonus 30
• Připojení alespoň 96 vstupů katétrů bez ztráty dalších signálů jako je EKG, IBP atd.
• Volba vzorkovací frekvence min. 1kHz, 2kHz a 4kHz
• Horní propust filtru na vstupu katetrů je minimálně 0,05-100Hz
• Dolní propust filtru na vstupu katetrů je minimálně 150-500Hz
• Vstupní moduly pro katétry připojené k zesilovači (minimálně 3 kusy) přičemž každý má alespoň 30 vstupů |  | nahrazeno řádkem pod
• Vstupní moduly pro katétry připojené k zesilovači (minimálně 3 kusy) přičemž každý má alespoň 30 min. 96 vstupů
• Ochrana proti defibrilaci
• Vestavěný filtr pro filtrování interference signálů z 3D mapovacích a lokalizačních systémů, jako je CARTO a ESI systém
• Galvanické oddělení vstupních obvodů od výpočetního systému
• Vysokorychlostní přenos signálů mezi zesilovačem a počítačem za použití optického kabelu s galvanickým oddělením. |  | bonus 30
• Připojení minimálně 2 stimulačních signálů
• Připojení minimálně 2 měření invazivních tlaků
• Kompatibilita s tlakovým převodníkem TrueWave (výrobce Edwards), kabel IBP Edwards bude součástí dodávky
Požadavky na SW
• Jednoduchá a úplná kontrola jednotlivých kanálů z hlediska zesílení, ořezávání, amplitudy, filtrů apod.
• Současné zobrazení minimálně 30 křivek na jedné stránce obrazovky (například 2x10 signálů z lasso katétru, 5 signálů z CS katétru, 1x IBP a 4 křivky z povrchového EKG)
• Plynulý posuv křivek v okně prohlížení
• Výstup analogového synchronizačního signálu
• Exportu dat v binárním i ASCII formátu. |  | zbytečné
• Ukládání pacientských dat z výkonu na externí datové úložiště přímo z EP software.
• Nastavitelné automatické měření
• Vícenásobné nastavitelné měřící značky
• Systém musí mít funkci předprogramování určitých daných posloupností povelů (maker) pro automatizaci průběhu vyšetření |  | bonus 10
• Vytváření předprogramovaných konfigurací pro různé studie a případně i pro různé lékaře
• Timer - časoměřič |  | bonus 10
• Systém musí umožnit vytváření předprogramovaných zpráv podle požadavku zákazníka a jejich převedení do standardního PC formátu (Word, Excel, ...)
• Systém musí exportovat závěrečné zprávy ve formátu HL7
• Systém musí umožňovat rychlé změny parametrů jednotlivých signálů jako je jejich zapnutí/vypnutí, změna zesílení a rychlosti zobrazení
• Zobrazení křivek v různých rychlostech posuvu v minimálním rozsahu 25 – 400mm/s v real-time okně i v okně pro analýzu. Minimálně 6 přednastavených rychlostí s možností ručního nastavení, přičemž rychlosti zobrazení 25, 50, a 200mm/s jsou povinné
• Systém umožňuje tisk 12-ti svodového EKG stiskem ikony, jedné klávesy, nebo kombinací kláves
• Tisk vybraných záznamů na lokální tiskárně (12ti svodové EKG s rastrem, zobrazený záznam na vyhodnocovacím monitoru)
• Systém musí mít interaktivní deník dokumentující postup vyšetření a umožňující rychlý a snadný přístup ke křivkám a datům. Deník musí být trvale zobrazen na obrazovce
• Grafické a číselné zobrazení parametrů RF ablace
• Integrace Contact force katetrů, zobrazení síly a velikost v okně ablace
• Data a křivky v okně prohlížení lze zobrazit volbou času/události v deníku nebo listováním v okně prohlížení
• Systému musí být schopen provádět současně více činností např. sběr dat, jejich ukládání, prohlížení, analýzu a zobrazení
• Musí existovat možnost opakované analýzy již uložených dat
• Systém musí umožnit vytváření vizuálních a zvukových upozornění na překročení nastavených mezí zvolených parametrů.
• Systém musí mít jednoduchý grafický interface s možností buď ovládání pomocí myši, nebo pomocí kláves
• Systém musí podporovat příjem pacientských demografických údajů z nemocničního informačního systému prostřednictvím DICOM (Worklist)
• Systém musí podporovat centralizovaný uživatelský management prostřednictvím nemocničního doménového řadiče.
• Systém pracuje v prostředí MS Windows (min verze Win7)
• OS dle doporučení výrobce ZP
Požadavky na HW
• Propojení dvou stávajících kompatibilních LCD monitorů v ovladovně a vyvedení dvou identických obrazů digitálním signálem na obrazovku operačního sálu (monitory nebudou součástí dodávky)
• Propojení se systémem Carto 3 Biosence-Webster (sdílení EKG, pacientských dat, sdílení obrázků, avi)
• Propojení a plná integrace s RTG systémem (sdílení pacientských dat, rtg dávky)
• Připojení monitoru životních funkcí se zobrazením dat v prostředí EP systému |  | bonus 10
• Možnost budoucí integrace hemodynamického systému pro katetrizační laboratoř. Měření SpO2, NIBP a teploty se zobrazením měřených hodnot v prostředí EP systému |  | bonus 10
Hodnocené parametry | 100 bodů = 40% váhový bonus
• Primárně bipolární zpracování signálu |  | ANO / NE Váha 30 bodů
• Vysokorychlostní přenos signálů mezi zesilovačem a počítačem za použití optického kabelu s galvanickým oddělením. |  | ANO / NE Váha 30 bodů
• Systém musí mít funkci předprogramování určitých daných posloupností povelů (maker) pro automatizaci průběhu vyšetření |  | ANO / NE Váha 10 bodů
• Timer - časoměřič |  | ANO / NE Váha 10 bodů
• Připojení monitoru životních funkcí se zobrazením dat v prostředí EP systému |  | ANO / NE Váha 10 bodů
• Možnost budoucí integrace hemodynamického systému pro katetrizační laboratoř. Měření SpO2, NIBP a teploty se zobrazením měřených hodnot v prostředí EP systému |  | ANO / NE Váha 10 bodů
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
Servis registrován u SÚKL