## technická specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: Obnova kardioangiografického systému pro strukturální srdeční intervence
Uveďte typ, výrobce: | ALPHENIX SKY, Canon Medical Systems (AURA MEDICAL) |  | IGS 530, GE |  | Azurion, PHILIPS |  | SIEMENS
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu kardioangiografického systému na strukturální srdeční intervence pro I.interní kliniku - kardiologickou FN Olomouc včetně příslušenství a provedení zaškolení personálu.
Zařízení musí být nové nerepasované
Součástí dodávky bude demontáž a ekologická likvidace stávajícího systému, včetně dodání protokolu o likvidaci
Součástí dodávky bude provedení přejímací zkoušky a měření rozptýleného záření
V souladu s Atomovým zákonem bude dodané zařízení vybaveno příslušenstvím, schopným dokumentovat radiační zátěž pacienta.
Součástí dodávky budou nutné stavební úpravy pro instalaci kardioangiografického systému - (požadavky budou doplněny, nejsou předmětem tohoto průzkumu trhu).
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky
Univerzální kardioangiografické zařízení s C/G-ramenem s maximálním rozsahem pohybu a plnou digitalizací obrazu určené pro provádění strukturální srdeční intervence, selektivní koronarografie, perkutánní koronární intervence, pravostranná katetrizace, levostranná katetrizace, implantace okludérů defektů septa, balónková valvuloplastika, intraaortální balónková kontrapulsace, zavádění ECMO, katetrizační implantace chlopní, katetrizační intervence chlopenních vad.
Zařízení bude vybaveno nejmodernějších technologií pro získání nejlepší kvality obrazu za co nejnižší dávky záření pro pacienta i personál při dodržení principu ALARA, zahrnující hardwarové a softwarové prvky: mřížkou řízená pulzní skiaskopie, clonění bez záření, změny nastavení clon, dodatečná filtrace, snímkovací frekvence, velikosti aktivního pole detektoru nebo vzdálenosti SID a ochranné štíty a závěsy z Pb gumy
Požadovaná je plná kompatibilita systému s PACS a NIS používaných ve FN Olomouc
C/G-rameno
C/G rameno umístěné na plnohodnotném stropním závěsu bez kontaktu s podlahou
Rozsah napětí minimálně 60-125 kV
Kolimace pomocí primárních a polopropustných clon
Maximální proud min 900 mA při 100kV
Rychlé motorické pohyby C/G-ramene (maximální rychlost min. 25°/s ) s rotací v rozsahu min. +/-100° (LAO/RAO), (maximální rychlost min. 18°/s) (CRAN/CAUD) a angulace min. +/-45° (CRAN/CAUD)
Rotační angiografie s rychlostí pohybu C/G ramene min. 45°/s
Parkovací poloha C/G-ramene mimo vyšetřovací stůl pro umožnění snadného přístupu k pacientovi ze všech stran (motorizované ovládání), včetně přístupu k hlavě pacienta při intubaci
Možnost motorického 3D posuvu a manuálního minimálně kolem svislé osy
Ovládání všech funkci C/G-ramene i stolu od vyšetřovacího stolu i z ovladovny
Možnost naprogramování a vyvolání min. 10 paměťových pozic C-ramene a vyšetřovacího stolu
Antikolizní systém
Zvuková signalizace při překročení limitu skiaskopického času
Vyšetřovací stůl
Vyšetřovací stůl uchycený na podlaze s nosností min. 300 kg (váha pacienta + CPR + příslušenství)
Motorické plynulé výškové nastavení v rozsahu min. 78 – 100 cm
RTG transparentní stůl vhodný pro strukturální srdeční intervence o velikosti minimálně 45 x 280 cm
Univerzální plovoucí deska včetně matrace a kompletního příslušenství s podélným posunem min. 110 cm a příčným posunem min. 35cm
Podélné (trendelenburg/antitrendelenburg) naklápění desky stolu v rozsahu min. ±15° s motorickým posunem desky
RTG generátor a RTG lampa
Invertorový vysokofrekvenční RTG generátor s maximálním výkonem min. 100 kW
Pulsní skiaskopický provoz s volbou alespoň 4 různých frekvencí pulsů v rozsahu od 3 P/s do maximální frekvence min. 30 P/s (možnost volby pulsní rychlosti a dávky přímo od stolu)
Automatický expoziční režim s volbou orgánových programů a s volbou snímkovacích frekvencí v rozsahu od 3 obr./s do maximální snímkovací frekvence min. 30 obr./s
Vysokoobrátková RTG trubice s minimálně 2 ohnisky odpovídajícího výkonu, vysoký skiaskopický výkon (pro 10 min. min. 4 kW, pro 20 min. min. 3,5 kW), vysoká tepelná kapacita anody (min. 5 MHU) s efektivním chlazením (min. 1,5 MHU/min.) pro možnost dlouhodobého vyšetřování bez přestávek
Plně automatická volba přídavné spektrální filtrace v reálném čase v závislosti na absorpci objektu a zvoleném druhu provozu minimálně ve třech stupních v min. rozsahu 0,2 – 0,9 mm Cu pro snížení celkové dávky záření
Měření celkové plošné dávky RTG záření na pacienta podle „Atomového“ zákona, s možností archivace v DICOM formátu na libovolný DICOM server
Optimalizovaná ochrana pacientů i personálu ve vyšetřovně a doložení výsledků testu únikového rtg záření a izodozy rozptýleného rtg záření
Možnost dalšího zpracování informace o ozáření pacienta - kompletní informace o průběhu ozáření ve formátu RSDR (napětí, proudy, náklony gantry, pozice pacienta, …), odeslatelná na libovolný DICOM server
Obrazová část a software
Digitální „flat panel" detektor se vstupním polem o velikosti v rozsahu min. 11" - max. 20"
Digitální detektor má možnost volby minimálně 4 dalších formátů (ZOOM), maximální rychlost snímání minimálně 30 obr./s, velikost obrazového bodu maximálně 160 um, rozlišovací schopnost minimálně 3,25Lp/mm s výstupem v matrici minimálně 1024x1024/ při 16 bitové hloubce
Kompletní obrazová digitalizace s plně digitálním zpracováním obrazu v celém řetězci v matrici min. 1024x1024/12 bit se všemi moderními mody provozu, s možnosti jednotlivého snímku a scén se snímkovací frekvenci od 3 do maximální frekvence min. 30 obr./s a pulsní skiaskopii s volbou min. 3 různých frekvencí pulsů v rozsahu od 3 P/s do min. 30 P/s se zobrazením ve všech modech v matrici min.1024x1024/12 bit a záznamovou kapacitou min. 100.000 obrázků v rozlišeni min.1024x1024 se standardním software pro úpravu obrazu navíc s možností digitální optimalizace density obrazu v reálném čase, automatického pixelshiftu, redukce šumu, eliminace pohybových artefaktů apod.
Použití nejmodernějších technologií pro získání nejlepší kvality obrazu za co nejnižší dávky záření při dodržení principu ALARA, zahrnující hardwarové a softwarové prvky: mřížkou řízená pulsní skiaskopie, dodatečná filtrace, změny nastavení clon, snímkovací frekvence, velikosti aktivního pole detektoru nebo vzdálenosti SID
DSA v reálném čase s volbou různých frekvencí
3D kardiologické (intervenční) zobrazení v reálném čase
Software pro on-line kvantitativní analýzu významnosti koronárních stenóz (QCA), funkce levé srdeční komory (LVA) a kvantifikace bifurkací (QCA)
Rotační sken s rychlostí pohybu C-ramene min. 45°/s s nativním a LIVE DSA zobrazením s 3D efektem a maximální snímkovací frekvencí min. 30 obr/sec při rozlišení min. 1024x1024/12 bit | [8 empty] | ?požívá se?
Záznam a zobrazení dynamických skiaskopických sekvencí jako reálné akvizice na HARDdisk v délce až 20 s
Ovládání funkcí obrazového systému, skiaskopie a akvizice jak přímo od vyšetřovacího stolu tak i z ovladovny
Výstup ve formátu DICOM 3, služby DICOM 3: Store, Query/Retrieve, Worklist, MPPS, Print, Send.
Nastavení primárních a polopropustných clon pomocí grafického znázornění na LIH bez záření
Vizualizace jemných detailů při akvizici zvětšením formátu detektoru digitálně bez zvýšení dávky záření
Digitální optimalizace density obrazu v reálném čase
Nahrávání obrazových scén a jednotlivých obrázků na CD/DVD v normě DICOM 3 s možností zpětného přehrávání CD/DVD nosičů na monitoru ve vyšetřovně
Podpora strukturální srdeční intervence
Systém bude připraven k integraci dalších pracovních stanic (HEMO, IVUS, FFR, OCT)
Velkoplošný LCD monitor min. 55“, s rozlišením min. 8 MPx na pojízdném stropním stativu s otočným ramenem na sále. Monitor bude umožňovat současné připojení až min.15 videosignálů a současné zobrazení až min.8 signálů. Rozložení a velikost oken s jednotlivými signály bude volitelně nastavitelná z ovládacího modulu angiolinky jak z vyšetřovny tak i z ovladovny. | [8 empty] | chceme výškově stavitelný?
Na uživatelském rozhraní ve vyšetřovně i ovladovně musí být zobrazeny hodnoty expozičních parametrů, DAP, kumulativní skiaskopický čas, teplotní stav rentgenky a další parametry nastavení: pozice gantry, SID, výška stolu, náklony stolu, velikost pole detektoru
6 ks min. 19" medicínských LCD monitorů s rozlišením min.1,3 MPx do ovladovny umožňující současné zobrazení 6 libovolně rozložených videosignálů | [8 empty] | 6 ks nebo 2ks velkých monitorů (případně lze vyměnit z nového sálu)
Systémový stůl do ovladovny pro umístění monitorů a ovládacích modulů
Dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou -INTERKOM
Systém v ovladovně
Akviziční stanice vč. potřebných ovládacích modulů pro správu pacientských dat
Možnost paralelní práce na nahraných akvizičních sériích (kalibrace, QCA/QVA měření, úprava a anotace snímků, atd.) nebo prohlížení jiné studie/pacienta společně s probíhající prací na sále bez vzájemného omezování (např. Parallel Patient Processing, Instant Parallel Working, apod); | [8 empty] | není toto náhodou to paralelní praciviště k prohlížení?
Nahrávání obrazových smyček (akvizice i skiaskopie) a jednotlivých obrazů na USB nebo CD/DVD s Windows kompatibilním prohlížečem v DICOM3 formátu (včetně DICOM prohlížeče) s možností zpětného přehrávání CD/DVD nosičů na monitoru ve vyšetřovně
Výstupní data angiografického systému ve formátu DICOM3 - služby DICOM3 Send, Storage Commitment, Query/Retrieve, Worklist (komunikace přes HL7), SR, MPPS.
Volba minimálně čtyř formátů obrazu – standardní + 3x zvětšení (zoom);
Připojení a kompatibilita s PACS a NIS ve FNOL
Postprocesingová pracovní stanice
Vysoce výkonná rozšiřitelná multimodalitní postprocesingová pracovní stanice pro zpracování a zobrazení 3D obrazu na bázi PC s DICOM 3.0 připojením, min. konfigurace HW:
• operační paměť min. 16 GB
• HDD min. 1TB (včetně obrazových dat)
• grafická karta pro 3D zobrazení
• uložení na USB, čtecí a vypalovací zařízení na CD/DVD/BD
Zobrazení obrazu z pracovní stanice na monitorech v ovladovně a vyšetřovně
Ovládání všech funkcí intervenčního SW z ovladovny, paralelní ovládání všech funkcí stanice také přímo od vyšetřovacího stolu
Okamžité (real–time) zpracování dat získaných z intervenčních aplikací AG k urychlenému vytvoření 3D obrazů
Automatické využití SW pro úpravu obrazu – základní postprocessing: redukce šumu, zvýraznění hran, zvýraznění detailů, zlepšení kontrastu, redukce pohybových artefaktů, případně další možnosti
Zobrazení a vyhodnocení obrazových DICOM dat z modalit AG, CT, MR z externích zdrojů, včetně práce z 3D zobrazením
3D (případně i CT, MR) zobrazení zaměřeno na intervenční kardiologická vyšetření
SW umožňující export jednotlivých snímků do JPEG, celých nálezů do AVI
Připojení a kompatibilita s PACS a NIS ve FNOL
Připojení na další archivační stanici v ovladovně mimo PACS, k prohlížení dat
SW a HW
SW a HW vybavení pro podporu a zjednodušení veškerých intervenčních kardiologických procedur, umožňující akvizici 3D anatomických dat srdce, fúzi 3D mapy s “live“ obrazem v průběhu procedury. Bude splňovat následující požadavky:
• SW bude umožňovat fúzi 3D obrazu a „live“ RTG obrazu a zobrazení na barevném LCD monitoru ve vyšetřovně i v ovladovně
• pro zpracování dat bude použita 1 pracovní stanice
• SW bude umožňovat on-line „pohled zevnitř“ do segmentovaného 3D modelu
• segmentovaný a fúzovaný obraz musí být v reálném čase schopen „následovat“ pohyby C/G-ramene pro lepší lokalizaci katetru v průběhu procedury a zároveň musí být toto C/G-rameno schopno najet do požadované ideální polohy v reálném čase vyhodnocené SW nástrojem – oboustranné řízení
• SW vybavení umožňující roadmapping pomocí kombinace živé fluoroskopie a předem získaných 3D CT dat srdce, obraz musí v reálném čase sledovat pohyby C-ramene a zároveň C rameno musí být schopno najet do požadované ideální polohy
• SW pro zvýraznění stentů (hran stentu) na koronárních cévách za použití neředěné kontrastní látky (např. StentBoost Subtract nebo adekvátní) a v reálném čase (např. StentBoostLive, CLEARStent Live nebo adekvátní) při potlačení okolních anatomických struktur
• SW vybavení umožňující live navigaci při provádění TAVI procedur a léčbě ostatních strukturálních vad srdce (např. LAA, Mitral Valve, Atrial Septum, Ventricular Septum, Pulmonary Valve atd). SW musí umožňovat on-line fúzi 3D anatomické mapy srdce z předem získaných CT dat srdce a live RTG obrazu (např. Heart Navigator, Aortic Valve Guidance nebo adekvátní)
Podpora dalších systémů
Systém bude připraven pro budoucí instalaci a integraci IVUS (intrakoronární ultrazvuk), FFR (frakční průtoková rezerva) a OCT (optická koherentní tomografie) včetně možnosti zobrazení na velkoplošném LCD monitoru ve vyšetřovně a monitorech v ovladovně
Další požadavky a příslušenství
Bodové světlo min 55 000lux, s 5ks vyměnitelné sterilizovatelné rukojeti pro manipulaci se svítidlem
Držák infuzních lahví, ruky pacienta jednoduše uchytitelné na lištu stolu
Ochranný štít (ekvivalent 0,5 mm Pb) na pohyblivém otočném stropním stativu (plexisklo v kombinaci s gumovými zástěrkami)
Ochranný závěs z Pb gumy (ekvivalent 0,5 mm Pb) s uchycením na stůl a možností naklopit 1/2 stínění směrem vzhůru ke snížení rozptýleného záření z pacienta
Sterilní kryti pro ovládací a technické prvky, clonu, detektor, nožní a ruční spínače pro minimálně 10 vyšetření
Rozvaděč pro připojení zařízení k elektrickému rozvodu proudu
Záložní zdroj UPS na uchování dat v případě výpadku el. proudu po dobu minimálně 15minut
Umístění světelných návěstidel nad vstupy do vyšetřovny upozorňující na přítomnost záření při spuštěném rtg svazku
Nožní spínač umožňující několik funkcí snímání příp. ukládání snímků
Zařízení pro udržování konstantní teploty v místnosti (zařízení pro odvod tepla vyzářeného přístrojem mimo pracoviště)
Tlakový injektor kontrastní látky včetně spotřebního materiálu pro prvních 10 výkonů
Hemodynamický systém zaintegrovaný do ovládacího systému angiografického přístroje , specifikace viz níže
Součástí dodávky bude technologicky projekt
Hodnocené parametry
Digitální „flat panel" detektor se vstupním polem o velikosti v rozsahu min. 12" - max.15"
SW a HW technologie umožňující další redukci dávky alespoň o 50% během kardiologických intervencí při zachování stejné kvality obrazu v porovnání se stávajícím vybavením pracoviště (technologie/vybavení na úrovni AlluraXper FD10). Uchazeč doloží alespoň 2 nezávislé klinické studie svých angiologických přístrojů, které prokazují požadovanou efektivitu této technologie
SW umožňující fůzi LIVE fluoro obrazu a barevně odlišeného modelu koronárních tepen vytvořené z intra-operativní angiografie. Model koronárních tepen musí v reálném čase následovat pohyby srdce a hrudníku pacienta bez závislosti na tepové frekvenci srdce a frekvenci dýchání (např. Dynamic Coronary Roadmap nebo adekvátní)
SW a HW vybavení umožňující uživateli přímo ze sálu nebo z ovladovny zakreslovat barevné značky do klinického obrazu skiaskopického + angiografického záznamu a referenčního obrazu. Zakreslené značky zůstanou viditelné i na všech následujících, nově pořízených, rtg snímcích. Značky zmizí, pouze pokud se významným způsobem změní geometrie systému. Při změně zoom se měřítko značek musí automaticky upravit
Online zobrazení dávkové distribuce (online dose mapping) na povrchu pacienta pomocí vlastního softwaru nebo softwaru třetích stran - zobrazení na monitoru přímo ve vyšetřovně. Připojení stávajících angiolinek na I. IK a hybridním sále k této technologii. Zasílání výsledné dávkové mapy (zobrazení dávkové distribuce na povrchu pacienta ) společně s dávkovým reportem a snímky do PACS | [8 empty] | Pokud firma nedisponuje vlastním softwarem pro monitorování rozložení dávky na kůži pacienta, má možnost zajistit sw přes subdodavatele. Na trhu se vyskytuje několik společností, které tento software nabízí externě (např. Qaelum apod)
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky), 263/2016 Sb. (atomový zákon) a jeho prováděcích vyhlášek a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky), 263/2016 Sb. (atomový zákon) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 10 let
Nabídková cena bez DPH za Kardioangiografický systém pro strukturální srdeční intervence | 22042620 |  | Nesplňuje |  | 18100000 |  | neuvedeno
Nabídková cena s DPH za Kardioangiografický systém pro strukturální srdeční intervence | 26671570.2 |  |  |  | 21901000
Nabídková cena "online dose mapping" system | v ceně |  |  |  | 2400000
Cena celkem bez DPH | 22042620 |  |  |  | 20500000
Cena celkem s DPH | 26671570.2 |  |  |  | 24805000
Nabídková cena bez DPH za pozáruční FULL SERVIS* kardioangiografického systému pro strukturální srdeční intervence po dobu předpokládané životností přístroje | 15200000 |  |  |  | 12 000 000,- Kč
Nabídková cena s DPH za pozáruční FULL SERVIS* kardioangiografického systému pro strukturální srdeční intervence po dobu předpokládané životností přístroje | 18392000 |  |  |  | 14 530 000,- Kč
*FULL SERVIS: jedná se o plné servisní pokrytí včetně dodávek všech náhradních dílů prováděný po dobu dalších 8 let po ukončení 2-leté záruční doby
Hemodynamický systém
Uveďte typ, výrobce: | Fysicon, Canon Group (AURA MEDICAL) |  | MacLab, GE |  | Schwarzer, Evolution Core
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu Hemodynamického systému pro I.interní kliniku-kardiologickou včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky
Specifikace Jednotky sběru dat
• EKG: 12-ti kanálové EKG
• Měření tepové frekvence
• SpO2
• Měření neinvazivního tlaku
• Měření minimálně 4 kanálů invazivního tlaku
• Kompatibilita s tlakovým převodníkem TrueWave (výrobce Edwards)
• Měření srdečního výdeje termodilucí, metodou podle Ficka nebo ručně
• Respirace impedanční metodou
Požadavky na SW
• Jednoduchá a úplná kontrola jednotlivých kanálů z hlediska zesílení, ořezávání, amplitudy, filtrů apod.
• Současné zobrazení min. 16 křivek na stránce obrazovky s jejich plynulým posuvem v prohlížecím okně
• Výstup analogového synchronizačního signálu
• Export dat v binárním i textovém formátu
• Nastavitelné automatické měření
• Vícenásobné nastavitelné měřící značky
• Systém musí umožnit vytváření přeprogramovaných zpráv podle požadavku zákazníka a jejich převedení do standardního PC formátu (Word, Excel)
• Systém musí umožňovat rychlé změny parametrů jednotlivých signálů jako je jejich zapnutí/vypnutí, změna zesílení a rychlosti zobrazení
• Zobrazení křivek v různých rychlostem posuvu, minimálně 10, 25, 50, 100 mm/s
• Data a křivky v okně prohlížení lze zobrazit volbou času/události v deníku nebo listováním v okně prohlížení
• Analýzy a měření může být prováděno v okně reálného času při ukládání i v okně prohlížení. Měřící znaky musí být editovatelné.
• Systém musí mít zabudovány rovnice pro výpočet hemodynamických parametrů z naměřených hodnot. Musí být k dispozici rovnice, podle kterých systém jednotlivé parametry stanovuje.
• Systém musí umožňovat výpočet ploch chlopní, stenóz, zkratů a dalších hemodynamických parametrů
• Systému musí být schopen provádět současně více činností např. sběr dat, jejich ukládání, prohlížení, analýzu a zobrazení
• Musí existovat možnost opakované analýzy již uložených dat
• Systém musí současně s ostatními signály nahrávat i 12 ti svodové povrchové EKG
• Systém musí mít jednoduchý grafický interface s možností buď ovládání pomocí myši, nebo pomocí kláves
• Systém musí umožnit ukládání pacientských dat z výkonu na externí datové úložiště (min. USB)
• Systém pracuje v prostředí MS Windows
Požadavky na HW
• Systém obsahuje dva min. 19“ kompatibilní LCD monitory s možností přepínání mezi zobrazením křivky v reálném čase a křivky, kde lze provádět analýzu již nahraných dat
• Propojení systému s kompatibilními LCD monitory: v ovladovně a vyvedení identických obrazů digitálním signálem na obrazovku operačního sálu.
• Propojení a plná integrace s RTG systémem (sdílení pacientských dat, rtg dávky)
Další požadavky
• Hemodynamický systém bude možno zaintegrovat do ovládacího systému angiografického přístroje v rozsahu plného ovládání a zobrazení prostřednictvím ovládacích prvků a monitorů angiolinky
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
Nabídková cena v Kč bez DPH | 2376360 |  | 3650000 |  | 3 176 000,- Kč
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 2875395.6 |  | 4416500 |  | 3 842 960,- Kč |  | 0
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 99072 | 119877.12 | 111000 | 134310 | cca 60 000,- Kč/rok. Konkrétní podmínky pozáručního servisu budou stanoveny ve výběrovém řízení. Následnou separátní servisní smlouvu doporučujeme uzavřít přímo s dodavatelem dané technologie. |  | 0
cena BTK/rok v Kč bez DPH | 15000
jiné pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem v Kč bez DPH | - |  | 12800
školení v Kč bez DPH | - |  | 3870
cestovné v Kč bez DPH | 12 | za km | 540
hodinová sazba technika v Kč bez DPH | 1500 |  | 1290