## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Hemodynamický systém
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu Hemodynamického systému pro I.interní kliniku-kardiologickou včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Specifikace Jednotky sběru dat
• EKG: 12-ti kanálové EKG
• Měření tepové frekvence
• Měření SpO2 včetně zobrazení hodnoty nebo křivky
• Měření neinvazivního tlaku
• Měření minimálně 4 kanálů invazivního tlaku
• Kompatibilita s tlakovým převodníkem TrueWave (výrobce Edwards), kabel IBP Edwards bude součástí dodávky
• Měření srdečního výdeje termodilucí, metodou podle Ficka nebo ručně
• Respirace impedanční metodou
Požadavky na SW
• Jednoduchá a úplná kontrola jednotlivých kanálů z hlediska zesílení, ořezávání, amplitudy, filtrů apod.
• Současné zobrazení min. 16 křivek na stránce obrazovky s jejich plynulým posuvem v prohlížecím okně
• Výstup analogového synchronizačního signálu
• Export dat v binárním i textovém formátu
• Nastavitelné automatické měření
• Vícenásobné nastavitelné měřící značky
• Systém musí umožnit vytváření přeprogramovaných zpráv podle požadavku zákazníka a jejich převedení do standardního PC formátu (např. Word, Excel, PDF)
• Systém musí umožňovat rychlé změny parametrů jednotlivých signálů jako je jejich zapnutí/vypnutí, změna zesílení a rychlosti zobrazení
• Zobrazení křivek v různých rychlostem posuvu, minimálně 25, 50, 100 mm/s v real-time okně i v okně pro analýzu
• Data a křivky v okně prohlížení lze zobrazit volbou času/události v deníku nebo listováním v okně prohlížení
• Analýzy a měření může být prováděno v okně reálného času při ukládání i v okně prohlížení. Měřící znaky musí být editovatelné.
• Systém musí mít zabudovány rovnice pro výpočet hemodynamických parametrů z naměřených hodnot. Musí být k dispozici rovnice, podle kterých systém jednotlivé parametry stanovuje.
• Systém musí umožňovat výpočet ploch chlopní, stenóz, zkratů a dalších hemodynamických parametrů
• Systému musí být schopen provádět současně více činností např. sběr dat, jejich ukládání, prohlížení, analýzu a zobrazení
• Musí existovat možnost opakované analýzy již uložených dat
• Systém musí současně s ostatními signály nahrávat i 12 ti svodové povrchové EKG
• Systém musí mít jednoduchý grafický interface s možností buď ovládání pomocí myši, nebo pomocí kláves
• Systém musí umožnit ukládání pacientských dat z výkonu na externí datové úložiště (min. USB)
• OS dle doporučení výrobce ZP
Požadavky na HW
• Propojení systému se dvěma kompatibilními LCD monitory v ovladovně a vyvedení identických obrazů digitálním signálem na obrazovku operačního sálu
• Propojení a plná integrace s RTG systémem (sdílení pacientských dat, rtg dávky)
Další požadavky
• Hemodynamický systém bude možno zaintegrovat do ovládacího systému angiografického přístroje v rozsahu plného ovládání a zobrazení prostřednictvím ovládacích prvků a monitorů angiolinky
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let