## technická specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Hemodynamický systém
Uveďte typ, výrobce: | Schwarzer CardioTek evolution
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu Hemodynamického systému pro I.interní kliniku-kardiologickou včetně provedení zaškolení personálu. | ano
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Specifikace Jednotky sběru dat
• EKG: 12-ti kanálové EKG | ano
• Měření tepové frekvence | ano
• SpO2 včetně křivky | ne | volitelné, pouze hodnota
• Měření neinvazivního tlaku | ano | volitelné
• Měření minimálně 4 kanálů invazivního tlaku | ano
• Kompatibilita s tlakovým převodníkem TrueWave (výrobce Edwards) | ano
• Měření srdečního výdeje termodilucí, metodou podle Ficka nebo ručně | ano
• Respirace impedanční metodou | ano | volitelné
Požadavky na SW
• Jednoduchá a úplná kontrola jednotlivých kanálů z hlediska zesílení, ořezávání, amplitudy, filtrů apod. | ano
• Současné zobrazení min. 16 křivek na stránce obrazovky s jejich plynulým posuvem v prohlížecím okně | ano | 16
• Výstup analogového synchronizačního signálu | ano
• Export dat v binárním i textovém formátu | ano | MacLab?
• Nastavitelné automatické měření | ano
• Vícenásobné nastavitelné měřící značky | ano
• Systém musí umožnit vytváření přeprogramovaných zpráv podle požadavku zákazníka a jejich převedení do standardního PC formátu (Word, Excel) | ano | PDF
• Systém musí umožňovat rychlé změny parametrů jednotlivých signálů jako je jejich zapnutí/vypnutí, změna zesílení a rychlosti zobrazení | ano
• Zobrazení křivek v různých rychlostem posuvu, minimálně 10, 25, 50, 100 mm/s | ano | 5, 10, 25, 50, 100, 200
• Data a křivky v okně prohlížení lze zobrazit volbou času/události v deníku nebo listováním v okně prohlížení | ano | listování v okně prohlížení
• Analýzy a měření může být prováděno v okně reálného času při ukládání i v okně prohlížení. Měřící znaky musí být editovatelné. | ano
• Systém musí mít zabudovány rovnice pro výpočet hemodynamických parametrů z naměřených hodnot. Musí být k dispozici rovnice, podle kterých systém jednotlivé parametry stanovuje. | ano
• Systém musí umožňovat výpočet ploch chlopní, stenóz, zkratů a dalších hemodynamických parametrů | ano
• Systému musí být schopen provádět současně více činností např. sběr dat, jejich ukládání, prohlížení, analýzu a zobrazení | ano
• Musí existovat možnost opakované analýzy již uložených dat | ano
• Systém musí současně s ostatními signály nahrávat i 12 ti svodové povrchové EKG | ano
• Systém musí umožnit instalaci minimálně dvou monitorů s rozlišení až 1600 x 1200 v ovladovně a jednoho na sále (vyšetřovně) s možností přepínání mezi zobrazením křivky v reálném čase a křivky kde lze provádět analýzu již nahraných dat | ano | dva nebo jeden přepínaný, zvýšení ceny
• Systém musí mít jednoduchý grafický interface s možností buď ovládání pomocí myši, nebo pomocí kláves | ano
• Systém musí umožnit ukládání pacientských dat z výkonu na externí datové úložiště (min. USB) | ano | kamkoliv
• Systém pracuje v prostředí MS Windows | ano | Windows 10 IoT
Požadavky na HW
• Propojení systému s kompatibilními LCD monitory: v ovladovně a vyvedení identických obrazů digitálním signálem na obrazovku operačního sálu. | ano
• Propojení a plná integrace s RTG systémem (sdílení pacientských dat, rtg dávky) | ano
• Připojení monitoru životních funkcí se zobrazením dat v prostředí Hemodynamického systému | ne | B850 v MacLabu
Další požadavky
• Hemodynamický systém bude možno zaintegrovat do ovládacího systému angiografického přístroje v rozsahu plného ovládání a zobrazení prostřednictvím ovládacích prvků a monitorů angiolinky | ano
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ano
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ano
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ano
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ano
Životnost přístroje minimálně 8 let | ano
Nabídková cena v Kč bez DPH | 1 259 280 Kč až 2 010 420 Kč | 1 monitor, 4x IBP, ECG až 2 monitory 4x IBP, ECG NIBP,SpO2, CO
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 1 523 728,80 Kč až 2 432 608,20 Kč | 1 monitor, 4x IBP, ECG až 2 monitory 4x IBP, ECG NIBP,SpO2, CO
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 67500 | kalibrace u výrobce
cena BTK/rok v Kč bez DPH | 67500 | kalibrace u výrobce
jiné pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem v Kč bez DPH | 0
školení v Kč bez DPH | 100
cestovné v Kč bez DPH | 6500
hodinová sazba technika v Kč bez DPH | 1000