## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název: Transportní plicní ventilátor
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu Transportního plicního ventilátoru pro I.interní kliniku-kardiologickou včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace
Charakteristika transportního přístroje pro umělou plicní ventilaci:
• 1 ks transportního přístroje pro umělou plicní ventilaci určeného k pohotovostnímu a mobilnímu užití
• transportní ventilátor pro pacienty s dechovým objemem nad 50 ml
• schopnost řízené ventilace tlakem a objemem
• schopnost neinvazivní ventilace
Technické parametry transportního přístroje pro umělou plicní ventilaci
• mikroprocesorem časově řízený a objemově konstantní transportní ventilátor
• základní ventilační režimy – VC-CMV, VC-AC – objemově řízená ventilace, VC-SIMV – objemově řízená synchronizovaná intermitentní zástupová ventilace, Spn-CPAP – spontánní ventilace, PC-BIPAP – bifázická ventilace pozitivním přetlakem
• speciální ventilační režimy – Apnoeventilation – apnoická ventilace, NIV – neinvazivní ventilace, PS – tlaková podpora, Optimalizace řízení flow během podpůrného vdechu u objemově konstantních ventilačních modů
• minimální monitorování a zobrazení dechových křivek – flow, tlak
• minimální monitorování a zobrazení následujících hodnot – MV – minutová ventilace, f - frekvence, Vte – dechový objem a tlakových hodnot - PEEP, Pmean, Ppeak, Pplat, Mvspont – minutová ventilace, fspont – frekvence, FiO2 dechová křivka, kapnometrie - CO2
• měření CO2
• nastavitelná citlivost flowtriggeru v minimálním rozsahu 3-9 l/min
• ventilační objem v minimálním rozsahu 50 – 2000 ml plynule nastavitelný, s možností napojení na pediatrický ventilační okruh
• dechová frekvence v minimálním rozsahu 2 – 60 za minutu pro SIMV a BIPAP
• dechová frekvence v minimálním rozsahu 5 – 60 za minutu pro CMV
• dechová frekvence v minimálním rozsahu 12 – 60 za minutu pro Apnoickou ventilaci
• ventilace PEEP v minimálním rozsahu 0 - 20 mbar
• omezení inspiračního tlaku – PEEP v minimálním rozsahu +3 – 55 mbar
• inspirační čas Tinsp v minimálním rozsahu 0,3 – 5 sekund
• minutový objem v minimálním rozsahu 1 – 25 l/min.
• časový poměr ventilace v minimálním rozsahu 1:4 až 3:1 plynule nastavitelný
• koncentrace kyslíku v minimálním rozsahu 40 – 100 %
• alarmy - možnost jejich nastavení a zobrazení horních a dolních hodnot, alarmová hlášení
• doba provozu transportního ventilačního přístroje s plně nabitou baterií, bez napájení ze sítě, musí být po dobu minimálně 240 minut
Příslušenství k transportnímu přístroji pro umělou plicní ventilaci
• kabel síťového napájení dlouhý nejméně 3 metry
• záložní zdroj napájení (baterie)
• zobrazení stavu kapacity baterie a průběhu napájení
• jednorázový ventilační okruh – set pro dospělé nejméně 1,5 m
• tlaková hadice pro přívod medicinálních plynů – pro O2 dlouhá nejméně 3 metry
• vestavný držák k lůžku
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let