## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: UZV - intervenční kardiologie
Uveďte typ, výrobce: | EPIQ CVx, Philips Healthcare |  | Vivid E95, GE Healthcare |  | Medisap
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu echokardiografického UZV přístroje pro I.interní kliniku-kardiologickou včetně provedení zaškolení personálu. |  |  | ANO
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky
Echokardiografický UZV přístroj
Digitální, diagnostický ultrazvukový systém pro pokročilé kardiovaskulární aplikace a 3D TEE | ano |  | ANO |  | ano
Přístroj umožňuje transtorakální vyšetření srdce pacienta | ano |  | ANO |  | ano
Přístroj umožňuje 3D TEE vyšetření srdce pacienta | ano |  | ANO |  | ano
Základní vlastnosti systému:
Ovládání přístroje přes klasický ovládací panel s mechanickými ovládacími prvky a tlačítky, včetně standardní alfanumerické klávesnice | ano |  | ANO |  | ano
Ovládání přístroje variantně: Trackball nebo TouchPad | ano |  | ANO |  | ano
Možnost napájení z elektrické sítě | ano |  | ANO |  | ano
Integrovaný sklopný LCD monitor s vysokým rozlišením | ano |  | ANO |  | ano
Vstupy/výstupy: USB, LAN, HDMI/DVI – na externí monitor | ano |  | ANO |  | ano
Funkce záznamu na USB paměť | ano |  | ANO |  | ano
Aktivní zobrazovací módy:
B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu | ano |  | ANO |  | ano
M-mód | ano |  | ANO |  | ano
Barevný a výkonový směrový rychlostní Doppler | ano |  | ANO |  | ano
Možnost porovnání aktivního B-módu a barevného i výkonového Dopplera | ano |  | ANO |  | ano
Spektrální PW Doppler min. +/-20°, možnost změny poměru zobrazení referenčního obrazu a spektra | ano |  | ANO |  | ano
Harmonické (THI) zobrazení na libovolné sondě | ano |  | ANO |  | ano
Zobrazení redukující ultrazvukové artefakty nastavitelné v několika úrovních | ano |  | ANO |  | ano
Compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) nastavitelné ve více úrovních | ano |  | ANO |  | ano
Současné zobrazení EKG křivky | ano |  | ANO |  | ano
Vlastnosti HW a SW:
SW pro kardiologii a 3D TEE | ano |  | ANO |  | ano
Uživatelsky vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení | ano |  | ANO |  | ano
| ano |  |  |  | ano
Archivace pacientských dat na interní HDD a do systému PACS FNOL | ano |  | ANO |  | ano
Interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček | ano |  | ANO |  | ano
Funkce zvětšení (ZOOM) nastavitelná v několika krocích s možností pohybu ve zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze | ano |  | ANO |  | ano
Funkce trapezoidního zobrazení na lineárních sondách | ano |  | ANO |  | ano
SW musí umožňovat fúzi ECHO obrazu a live RTG obrazu | ano |  | ANO | s CT | ano
Dostatečně dlouhá interní paměťová smyčka pro záznam snímků nebo dopplerovského záznamu | ano |  | ANO |  | ano
Export dat na libovolné externí zařízení typu USB | ano |  | ANO |  | ano
Součásti dodávky UZV - příslušenství
Součástí dodávky musí být transtorakální echokardiografické sonda s frekvenčním rozsahem min. 2 - 4 MHz | ano | 1 - 5 MHz | ANO |  | ano
Součástí dodávky musí být lineární cévní sonda s frekvenčním rozsahem min. 4 - 9 MHz | ano | 3 - 12 MHz | ANO |  | ano
Součástí dodávky musí být 3D TEE sonda | ano | 2 - 7 MHz | ANO |  | ano
Součástí dodávky musí být HDMI/DVI kabel na připojení k externímu monitoru | ano |  | ANO |  | ano
Součástí dodávky musí být transportní vozík s možností nastavení výšky, na kolečkách. Vozík je určen pro uložení přístroje a příslušenství a má konektory pro připojení sond | ano |  | ANO |  | ano
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ano |  | ANO |  | ano
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ano |  | ANO |  | ano
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ano |  | ANO |  | ano
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ano | 24 | ANO |  | ano
Životnost přístroje minimálně 8 let | ano | 8 | ANO |  | ano
Nabídková cena v Kč bez DPH | 4100000 |  | 4999000 |  | 4999999
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 4961000 |  | 6048790 |  | 6049998.79
cena 1 BTK/rok v Kč bez DPH | 4200 |  | 2580
jiné pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem v Kč bez DPH |  |  | 0
školení v Kč bez DPH | 1000 |  | 0
cestovné v Kč bez DPH | 520 |  | 1920
hodinová sazba technika v Kč bez DPH | 690
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 38460 |  | 27000
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 46536.6 |  | 32670

## MEDISAP
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | UZV - intervenční kardiologie
Obchodní firma nebo název:
medisap s.r.o.
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Adam Psota DiS. |  | 724156711 |  | adam.psota@medisap.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů |  | 0 | 0
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 0 | 0 | 0
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  |  | 0 | 0
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 0 | 0 | 0
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  |  | 0 | 0
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  |  | 0 | 0
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 0 | 0 | 0
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  |  | 0 | 0
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 0 | 0 | 0
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.

## Philips
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | UZV - intervenční kardiologie
Obchodní firma nebo název:
Philips s.r.o.
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Radovan Kneifl |  | 739183282 |  | Radovan.Kneifl@philips.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů |  | 0 | 0
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 0 | 0 | 0
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  |  | 0 | 0
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 0 | 0 | 0
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.)
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 0 | 0 | 0
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 0 | 0 | 0
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.

## EMS
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | UZV - intervenční kardiologie
Obchodní firma nebo název:
Electric Medical Service, s.r.o.
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Ing. Jan Rezek |  | 607943342 |  | rezek@emsbrno.com
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů |  | 0 | 0
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 0 | 0 | 0
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  |  | 0 | 0
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 0 | 0 | 0
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  |  | 0 | 0
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  |  | 0 | 0
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 0 | 0 | 0
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  |  | 0 | 0
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 0 | 0 | 0
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.