## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: 4D echokardiografický přístroj
Uveďte typ, výrobce: Philips, Epiq
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu 4D echokardiografického UZV přístroje nejvyšší třídy pro I.interní kliniku-kardiologickou včetně příslušenství a provedení zaškolení personálu | Ano
Jedná se o obnovu stávajícího UZV přístroje Vivid 7
Součástí dodávky bude deinstalace a ekologická likvidace stávajícího systému | Ano
Zařízení musí být nové nerepasované | Ano
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Přístroj
Echokardiografický přístroj musí být mobilní, s dobrou ovladatelností a s centrální brzdou pro aretaci minimálně dvou kol | Ano
Musí mít elektronicky výškově nastavitelný plovoucí ovládací panel a stavitelný monitor nezávisle na přístroji s úhlopříčkou minimálně 22" monitor typu OLED | Ano
Musí mít LCD pomocnou dotykovou obrazovku s úhlopříčkou minimálně 12" | Ano
Musí mít minimálně 4 aktivní konektory pro připojení sond | Ano
Musí mít napájení z elektrické sítě 230 V/ 50 Hz včetně UPS pro zajištění provozu přístroje bez elektrické sítě po dobu minimálně 10 minut | Ano
Export dat ve formátu DICOM do PACS FN Olomouc | Ano
Podpora HW a SW pro real time 3D/4D TEE a TTE echokardiografii | Ano
Podpora nejnovějších technologií – sw beamforming | Ano
Podpora sond single crystal, podpora maticových sond – sondy s uspořádáním krystalů v několika řadách, sondy musí umožňovat dvourovinnou aktivní fokusaci (tzn. fokusaci v transverzální rovině) | Ano
Podpora sektorových, lineárních a jícnových sond typu matrix (maticových sond) pro všechny zobrazovací modality (2D, 3D, MM, AMM, PWD, CWD, TVI, TDI, SRI, SI) | Ano
Podpora tzv. multifrekvenčních sond s možností změny vysílací frekvence operátorem (zobrazení střední vysílací frekvence na displeji) | Ano
Echokardiografický přístroj musí být při předání připojen do PACS FN Olomouc | Ano
Musí mít funkci logování přístupu uživatelů k pacientským datům - GDPR kompatibilní | Ano
Zobrazení
2D zobrazení, harmonické zobrazení (THI) na všech sondách, alespoň 4různé harmonické frekvence na sondách TTE, alespoň 2 na sondách TEE | Ano
M mód s možností úhlově nezávislého nastavení kurzoru v reálném čase | Ano
PW doppler, včetně HPRF módu (alespoň 10m/s) na všech sondách, možnost automatického nastavení úhlové korekce | Ano
CW doppler na všech kardiologických sondách včetně 3D/4D sondy | Ano
Barevné mapování (CFM) na všech kardiologických sondách včetně 3D/4D sondy | Ano
Barevný tkáňový doppler (TVI) na všech kardiologických sondách PW tkáňový doppler na všech kardiologických sondách včetně 3D/4D sondy | Ano
Automatická optimalizace 2D obrazu, TGC a dopplera | Ano
Zobrazení krevního toku na bázi substrakce obrazu bez použití dopplerovských metod a kontrastních látek | Ano
Zobrazení redukující ultrazvukové spekle s nastavením ve více úrovních | Ano
Kompaundní zobrazení | Ano
Vektorové zobrazení krevního toku pro zobrazení dráhy pohybu krevních buněk bez použití kontrastních látek pro lepší detekci krevního toku | Ano
Software pro automatický výpočet indexu výkonosti levé komory, zobrazení ve formě tzv. „bull eye“ včetně zobrazení globální efektivity výkonu levé komory, taktéž ve formě zobrazení tzv. „bull eye“ | Ano
Barevné offline a/nebo online parametrické zobrazení dopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) zobrazení ve formě barevného mapování v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek | Ano
Barevné offline a/nebo online parametrické zobrazení synchronie/dyssynchronie zobrazeného řezu, měření time-to-peak v reálném čase v každém bodě obrazu, součástí musí být i měření všech indexů | Ano
Barevné parametrické zobrazení nedopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) použitím metody speckle tracking, v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek pro LV, RV a LA | Ano
4D zobrazení pro TTE i TEE aplikace, 4D zobrazení plného objemu tzv. „full volume - 90°x90°“ z jednoho tepového cyklu - v reálném čase bez skládání | Ano
• BiPlane a TriPlane živé zobrazení | Ano
• multislice tomografické živé zobrazení | Ano
• 4D color živé zobrazení | Ano
• 4D strain levé komory | Ano
• Možnosti nastavení úhlu světelného zdroje při 3D renderingu | Ano
Postprocesing
Přístroj musí umožňovat měření ve 2D, 3D a 4D, kompletní kardiologické měření, kalkulace a reporty, požadována možnost vytvářet vlastní parametry a vzorce pro naměřené parametry | Ano
Přístroj musí umožňovat práci již s uloženými 2D/3D/4D nasnímanými daty | Ano
Archivace obrazových dat v původní formě, zachovávající obrazové parametry (framerate, gain, rozměry, rychlosti, časovou základnu, formát raw/nativní data, možnost postprocesingu na přístroji i pracovní stanici | Ano
Počítačová konektivita (přímé připojení s možností ukládat na vzdálený počítač, server atd.) ve formátech, Raw data, DICOM, AVI, MPEG. Správa pacientských dat formou databáze s volbou | Ano
Pacientská databáze s možnosti vyhledávání, archivace dat ve formátu RAW | Ano
Možnost sdílení pacientské databáze s UZV přístroji na oddělení | Ano
Další SW vybavení
3D LV kvantitativní analýza + 4D strain | Ano
Longitudinální strain analýza pro LV, RV, LA – analýza na bázi 2D speckle | Ano
3D kvantifikační analýza (AVQ, MVQ, RVQ, LAQ) | Ano
2D strain research package | Ano
Advanced Q scan imaging - package zahrnující parametrický imaging a pokročilou kvantitativní analýzu dat s tkáňového dopplera: | Ano
Mód TSI (Tissue Synchronization Imaging) – on line barevné kódování synchronie pohybu stěn LK pomocí měření time-to-peak v reálném čase, integrován i do 4D package jako tzv. surface map. Unikátní nástroj zvláště pro biventrikulární CRT. Framerate až 300 fps | Ano
Módy SRI/SI (Strain Rate/Strain Imaging) – on line barevné kódování deformačních parametrů stěn. Vyšší stupeň analýzy s vysokou výpovědní hodnotou o lokální funkci a viabilitě | Ano
Pracovní stanice
Možnost konektivity přístroje do stávající pracovní stanice, konektivita musí probíhat ve formě hrubých dat tak, aby šel využít stávající analyzační software této stávající pracovní stanice | Ano
Pracovní stanice musí umožnit přijímat data - vyšetření (obrázky a smyčky) ze stávajících přístrojů tak, aby na tyto přijatá data šel využít požadovaný analyzační sw | Ano
V případě nekompatibility přístroje se stávající pracovní stanicí bude součástí dodávky také pracovní stanice splňující následující požadavky: | Ano
Externí pracovní stanice, výkonný PC: CPU výkonově ekvivalentní min. Intel Core i7 9. generace, systémový disk SSD, operační paměť min. 16 GB, HDD min. 1TB, grafická karta pro 3D zobrazení, možnost ukládání na USB, čtecí a vypalovací zařízení na CD/DVD/BD | Ano
SW vybavení pracovní stanice musí být shodné s vybavením systému, kompatibilita obrazového materiálu ve formátu RAW s veškerým vyhodnocovacím SW | Ano
Možnost kvantitativní analýzy a dopplerovských deformačních parametrů (dopplerovský strain zobrazení) z dvourozměrného barevného tkáňového dopplerovského mapování | Ano
Možnost použití nástrojů 2D strain pro LV, RV, LA (longitudinální, radiální i cirkumferenciální) na uložené datasety | Ano
PC pracovní stanice musí být schopna sdílet stejnou pacientskou databázi jako přístroj(e) a zobrazit vyšetření z kteréhokoliv přístroje na síti. | Ano
Odesílání dat do PACS FN Olomouc | Ano
Sondy
Součástí dodávky budou tzv. multifrekvenční sondy s možností změny vysílací frekvence
2D multifrekvenční lineární sonda pro cévní vyšetření, frekvenční rozsah: 3 – 10 MHz, harmonické zobrazení, použitelná pro všechny zobrazovací módy, možnost vícenásobné aktivní fokusace | Ano | 3 - 12 MHz
2D/3D/4D sektorová sonda typu matrix, kmitočtový rozsah 1,5-5 MHz, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM,CFM,PW, HPRF,CW,TVI,SRI), sonda s možností změny vysílací frekvence operátorem | Ano | 1 - 5 MHz
2D/3D/4D TEE sektorová sonda typu matrix, kmitočtový rozsah 3-8 MHz, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM,PW,HPRF,CW,TVI,SRI), sonda s možností změny vysílací frekvence operátorem | Ano | 2 - 8 MHz
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | Ano
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | Ano
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | Ano
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | 24
Životnost přístroje minimálně 8 let | Ano
Nabídková cena v Kč bez DPH | 4352000
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 5265920
cena 1 BTK/rok v Kč bez DPH | 4400
jiné pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem v Kč bez DPH | 0
jednotlivá instruktáž personálu v Kč bez DPH | 5200
cestovní náklady - paušální sazba v Kč bez DPH | 520
hodinová sazba servisního technika v Kč bez DPH | 690
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 64860
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 78480.6

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce:
Obchodní firma nebo název:
S&T Plus s.r.o.
Kontaktní osoba | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Petr Hrbáček | 602219442 |  | petr.hrbacek@sntplus.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení | Počet kusů | 4352000 | 913920 | 5265920
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  | 4400 | 924 | 5324
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  | 26400 | 5544 | 31944
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  | 0 | 0 | 0
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  | 690 | 144.9 | 834.9
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  | 520 | 109.2 | 629.2
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  | 7260 | 1524.6 | 8784.6
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  | 5200 | 1092 | 6292
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  | 12460 | 2616.6 | 15076.6
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.