## Min.tech.podmínky
Tabulka splnění technických podmínek Ultrazvukové sestavy - část I. Echokardiografický přístroj pro I.IK
Minimální technické podmínky | ano/ne | poznámky
Přístroj
echokardiografický přístroj musí být mobilní, s dobrou ovladatelností a s centrální brzdou pro aretaci minimálně dvou kol
echokardiografický přístroj musí mít elektronicky výškově nastavitelnou klávesnici (ovládací panel) a stavitelný monitor nezávisle na přístroji s úhlopříčkou minimálně 22" monitor typu OLED
echokardiografický přístroj musí mít LCD pomocnou dotykovou obrazovku s úhlopříčkou minimálně 12"
echokardiografický přístroj musí mít minimálně 4 konektory pro připojení sond
ultrazvukový přístroj musí mít napájení z elektrické sítě 230 V/ 50 Hz včetně UPS pro zajištění provozu přístroje bez elektrické sítě po dobu minimálně 10 minut
echokardiografický přístroj umožňuje export dat ve formátu DICOM do PACS FN Olomouc
echokardiografický přístroj musí podporovat sektorové, lineární a jícnové sondy typu matrix
echokardiografický přístroj musí podporovat multifrekvenční sondy s možností změny vysílací frekvence operátorem
echokardiografický přístroj musí podporovat sondy typu single crystal
echokardiografický přístroj musí umožňovat 3D/4D echokardiografie pro TTE a TEE sondy
echokardiografický přístroj musí být při předání připojen do PACS Fakultní nemocnice Olomouc
ultrazvukový přístroj musí mít funkci logování přístupu uživatelů k pacientským datům - GDPR kompatibilní
Zobrazení:
echokardiografický přístroj musí mít 2D harmonické zobrazení (THI) na všech sondách s možností volby více harmonických frekvencí
echokardiografický přístroj musí umožnit alespoň 4 harmonické frekvence na TTE sondách
echokardiografický přístroj musí umožnit alespoň 2 harmonické frekvence na TEE sondách
echokardiografický přístroj musí M mód s možností úhlově nezávislého nastavení kurzoru v reálném čase (anatomický M mód)
echokardiografický přístroj musí mít PW doppler, včetně HPRF módu na všech kardiologických sondách
echokardiografický přístroj musí mít CW doppler na všech kardiologických sondách včetně 3D/4D sondy
echokardiografický přístroj musí mít zobrazení energie krevního toku (power doppler) a barevné dopplerovské mapování (CFM)
echokardiografický přístroj musí mít barevný tkáňový doppler (TVI) na všech kardiologických sondách včetně 3D/4D sondy
echokardiografický přístroj musí mít PW tkáňový doppler na všech kardiologických sondách včetně 3D/4D sondy
echokardiografický přístroj musí mít širokopásmové nedopplerovské zobrazení krevního toku s vyšší citlivostí pro zpřesnění cévních vyšetření bez použití kontrastních látek
echokardiografický přístroj musí mít vektorové zobrazení krevního toku pro zobrazení dráhy pohybu krevních buněk bez použití kontrastních látek
echokardiografický přístroj musí mít kompaundní (Compound) zobrazení
echokardiografický přístroj musí mít zobrazení redukující ultrazvukové speckle
echokardiografický přístroj musí mít 3D/4D zobrazení pro TTE i TEE aplikace, 4D zobrazení plného objemu „full volume - 90°x90°“ z jednoho tepového cyklu - v reálném čase bez skládání
echokardiografický přístroj musí mít BiPlane živé zobrazení, 4D color živé zobrazení, MPR zobrazení
echokardiografický přístroj musí umožňovat v off-line režimu barevné parametrické zobrazení dopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI), zobrazení ve formě barevného mapování a ve formě křivek
echokardiografický přístroj musí umožňovat v off-line režimu barevné parametrické zobrazení synchronie/dyssynchronie zobrazeného řezu, měření time-to-peak v každém bodě obrazu, součástí musí být i měření všech indexů
echokardiografický přístroj musí mít barevné parametrické zobrazení nedopplerovských deformačních parametrů myokardu (speckle tracking) zobrazení ve formě barevného mapování s vyhodnocením funkce levé komory (global peak systolic strain) včetně zobrazení tzv. „bull eye“
software pro automatický výpočet indexu výkonosti levé komory, zobrazení ve formě tzv. „bull eye“ včetně zobrazení globální efektivity výkonu levé komory, taktéž ve formě zobrazení tzv. „bull eye“
echokardiografický přístroj musí mít modul pro plně automatizovanou kvantifikaci a výpočty objemů RV, LV a LA a s výpočty LV EF a LV longitudinálního strainu metodou speckle tracking z 4D zobrazení
Postprocessing
echokardiografický přístroj musí umožňovat měření ve 2D, 3D a 4D, kompletní kardiologické měření, kalkulace a reporty, požadována možnost vytvářet vlastní parametry a vzorce pro naměřené parametry
echokardiografický přístroj musí umožňovat práci již s uloženými 3D/4D nasnímanými daty (obrázky i smyčky)
echokardiografický přístroj musí umožňovat archivaci obrazových dat v původní formě, zachovávající obrazové parametry (framerate, gain, rozměry, rychlosti, časovou základnu, formát raw/nativní data, možnost postprocesingu na přístroji i pracovní stanici
echokardiografický přístroj musí mít software na postprocessing získaných nativních dat ze 2D, 3D a 4D; analýzy speckle tracking (2D strain) ve 2D; dopplerovské analýzy; měření ve 2D, 3D a 4D; měření dopplerovských křivek
echokardiografický přístroj musí umožňovat konektivitu a přímé připojení s možností ukládat na vzdálený počítač a server ve formátech, Raw data, DICOM, AVI, MPEG. Správa pacientských dat formou databáze s volbou vyhledávacích kritérií dle demografických i diagnostických dat
přístroj musí umožňovat sdílení pacientské databáze s ostatními přístroji, pracovní stanicí a serverem
Součást dodávky echokardiografického přístroje
V rámci dodávky musí být pracovní stanice (počítač) včetně trvalé licence SW pro postprocessing a zejména se SW pro:
· Zpracování, analýzu a měření 2D/3D/4D datasetů
· Analýzu LV včetně automatického výpočtu EF a longitudinálního strainu ze 2D i 3D/4D obrazu
· SW pro výpočet radiálního, obvodového strainu a torze LV
· Analýzu RV ze 3D/4D obrazu
· Analýzu MV a AV ze 3D/4D obrazu
· Pracovní stanice musí sdílet stejnou pacientskou databázi jako server a i ostatní přístroje
V rámci dodávky musí být server (HDD minimálně 8TB) pro dlouhodobou archivaci hrubých (RAW) dat a sdílení pacientské databáze s přístrojem a pracovní stanicí, v rámci zakázky požadujeme do tohoto serveru připojit i stávající funkční přístroje tak, aby byla zachována možnost analýzy dat z těchto přístrojů na dodávané pracovní stanici (musí být zachován formát RAW hrubých dat)
V rámci dodávky musí být 3D TTE sonda pracující v kmitočtovém rozsahu 2-5 MHz typu matrix
V rámci dodávky musí být 3D TEE sonda pracující v kmitočtovém rozsahu 3-8 MHz typu matrix
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma dle zákona 268/2004 Sb.
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce dle zákona 268/2014 Sb., po dobu záruky zdarma
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let