## CT1 Obnova
PRŮZKUM TRHU
Název veřejné zakázky: 2.3.502 CT1_Obnova a 2.2.275 CT3_Nové
Uveďte typ, výrobce:
Předmět dodávky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu 2ks počítačového tomografu (1ks obnova CT1 a 1ks nové instalace CT3) včetně příslušenství, akviziční stanice, dvou diagnostických stanic a multimodalitního serverového portálu pro Radioloigickou kliniku FN Olomouc včetně provedení zaškolení personálu. |  |  |  | z CT3
Součástí dodávky CT1 bude demontáž a ekologická likvidace stávajícího CT přístroje (včetně dodání protokolu o likvidaci).
Součástí dodávky bude instalace obou CT přístrojů. Popis stávajícího stavebně-technického stavu prostor pro instalaci 'CT1_Obnova' je uveden v Příloze č.2 - Popis stávajícího stavu prostor CT1. Popis stávajícího stavebně-technického stavu prostor pro instalaci 'CT3_Nové' je uveden v Příloze č.3 - Popis stávajícího stavu prostor CT3 |  |  |  | zpracovalo Investiční odd.
Obě CT musí být nová, nerepasovaná. |  |  |  | opr.gramatiky
Součástí dodávky (u obou CT) bude provedení přejímací zkoušky a měření rozptýleného záření.
Technická specifikace CT přístroje (CT1 OBNOVA) | ano/ne | poznámky
Systém výpočetní tomografie nejvyšší třídy umožňující splnění všech klinických požadavků na CT diagnostiku, včetně vyšetřování dětí i pacientů s těžkou nadváhou.
CT přístroj musí být vybaven moderním účinným systémem iterativní rekonstrukce poslední generace a posledním typem detektorů pro maximální redukci dávky jak pro pacienta, tak případně pro zdravotnický personál.
Požadovaná je plná kompatibilita všech dodaných komponent s PACS a NIS používaných ve FN Olomouc |  |  |  | o.g.
Detekční systém:
CT přístroj se systémem umožňujícím nastavení submilimetrové kolimace minimálně 256 x šířka vrstvy, nebo duální systém minimálně 2 x 128 x šířka vrstvy
Počet rekonstruovaných vrstev z jedné 360° rotace minimálně 512
Maximální nominální kolimace v izocentru max. 0,625 mm |  |  |  | Byla jiná formulace: Minimální dosažitelná šířka řezu (šíře detektorového elementu v ose Z) maximálně 0,625 mm
Detektory poslední generace pro nejlepší detekci záření
Gantry:
Průměr gantry min. 78 cm
Ovládací tlačítka vyšetřovacího stolu a laserového zaměřovacího systému musí být lokalizována z obou stran gantry
Indikace polohy vyšetřovacího stolu na gantry
Rentgenka:
Tepelná kapacita anody rentgenky min. 7,5 MHU, nebo ekvivalent k chladícímu výkonu cca 40 MHU
Chladicí výkon anody rtg lampy minimálně 1380 kHU/min
Generátor:
Výkon generátoru minimálně 100 kW
Pacientský stůl:
Skenovací rozsah stolu pro spirální sken min. 180 cm
Rychlost posunu stolu min. 200 mm/s
Přesnost nastavení pozice stolu max. +/- 0,5 mm
Nosnost stolu min. 300 kg bez započítání KPR módu
Skenovací parametry:
Minimální rozsah napětí 80-135 kV
Možnost volby kroků napětí max. po 20 kV
Maximální volitelný anodový proud min. 800 mA
Nejkratší rotační čas pro jednu rotaci o 360° max. 0,28 s/rotace
Maximální kontinuální skenovací čas (pro dynamický sken) min. 80 s
Kombinovaná automatická modulace dávky prostřednictvím kontinuálního přizpůsobování proudu na rentgence, a to jak v průběhu 360 st. rotace, tak i v ose Z – úhlová i podélná, orgánová modulace
Automatické nastavení kV podle stavby těla pacienta pro optimalizaci kontrastu a redukci radiační dávky
Automatická volba/nastavení bowtie filtru přizpůsobeného typu vyšetření.
Adaptivní stínění pomocí dynamických kolimátorů (HW nástroj pro redukci dávky a restrikci záření v okrajích, resp. mimo vyšetřovanou oblast) |  |  |  | přidáno
Skenování za použití duální energie záření
Dynamická akvizice pro perfúzní vyšetření v rozsahu celého mozku o rozsahu min. 14 cm v ose Z |  |  |  | toto smazat a nahradit řádky níže (z CT3 Nové - 38, 40, 41, 42) z důvodu stejného znění u obou CT
Perfúzní mozkový mód, CBF, CBV, TTP celého mozku do 5 minut od ukončení vyšetření, mapování snížené perfúze (penumbra a infarktu) v přehledných mapách |  |  | 38
HW a SW pro subtrakční sken |  |  | 40
HW a SW pro hodnocení perfusních map při plicních emboliích |  |  | 41
HW a SW pro subtrakční scanování pro odstranění kostí, kalcifikací, či stentů v tepnách, tvorbu obrazu s redukcí šumu (noise reduction nebo best CNR) |  |  | 42
Hardware a software pro low-dose CT kardio zobrazování s EKG synchronizací – prospektivní i retrospektivní, s akvizičním módem pro akvizici celého srdce během jednoho srdečního stahu (srdeční cyklus)
Parametry zobrazení
Maximální velikost DFOV minimálně 50 cm
Rekonstrukční matrice min. 512x512
Nejmenší nutná dávka v mGy pro nízkokontrastní rozlišení 5 mm@ 0,3 %, nebo 3 HU max. 8 mGy (120 kV, 10 mm, Catphan phantom)
Vysokokontrastní rozlišení v LP/cm @ 50 % MTF 11 LP/cm a více
Softwarové vybavení:
Dedikované vyšetřovací protokoly pro dospělé a dětské pacienty
Dedikované vyšetřovací protokoly pro low dose vyšetření
Náhledové zobrazení při skenování v reálném čase
Nejmodernější iterativní rekonstrukce poslední generace |  |  |  | Původní formulace: Nejmodernější iterativní rekonstrukce na bázi matematických modelů v prostoru raw dat (typu ASIR-V, IMR, AIDR 3D ENHANCED, ADMIRE)
Rekonstrukční rychlost obrazu iterativní metodou z RAW dat v matici 512x512 min. 50 obr/s |  |  |  | upraveno na stejné znění obou CT
Velikost rekonstrukční matrice min. 512x512 |  |  |  | upraveno na stejné znění obou CT
Automatická tvorba sérií MPR a MIP volitelné šíře dle orgánových programů
Software pro časování a optimalizaci vstřiku kontrastní látky musí umožňovat automatický start akvizice při dosažení prahové hodnoty, automatické spuštění tlakového injektoru kontrastní látky - bolus timing, bolus tracking |  |  |  | upravená formulace
Základní obrazové zpracování: 2D, MPR, MIP, MinIP,3D, 4D
Záznam informací o ozáření pacienta ve formě strukturovaného dávkového reportu DICOM k odeslání do PACS a libovolného dalšího DICOM-based systému a odeslání do dávkového systému 3. strany
Dedikovaný sw pro redukci artefaktů způsobených kovovými implantáty
EKG adaptivní segmentová rekonstrukce ke kompenzaci arytmií
Specifikace akviziční konzole
Min. 1 barevný medicínský LCD monitor min 19“ pro nastavení akvizice a zobrazení snímků |  |  |  | proč jsou parametry akvizičních konzolí u obou CT rozdílné?
Operační paměť RAM min. 16 GB |  |  |  | proč je zde medicínský monitor a u CT3 je pouze diagnopstický?
Úložná kapacita pro obrazová data min. 800 GB
Úložná kapacita pro raw data min. 3 TB
Plná DICOM 3.0 konektivita (služby DICOM Store, Print, Query/Retrieve, Worklist, Dose Report)
Import pacientských dat na akviziční stanici z RIS/NIS (DICOM Modality Worklist) |  |  |  | přidáno
Archivační jednotka CD/DVD-R/DVD RAM, možnost archivace dat ve formátu DICOM 3, včetně prohlížeče
Možnost exportu obrazových dat přes síť i na USB externí disk včetně DICOM obrazových dat
Základní ovládací software pro přístroj umožňující simultánní práci s více pacienty v režimu akvizice, zpracování a dokumentace
Náhledové zobrazení při skenování v reálném čase
UPS s kapacitou min. 15 min
Součást dodávky (CT1 OBNOVA)
Upgrade softwaru na nejnovější verzi po dobu min. 5 let zdarma
Monitor ve vyšetřovně na stropním závěsu pro provádění intervenčních zákroků pod CT kontrolou
Automatický injektor pro aplikaci kontrastních látek na stropním závěsu včetně dodání stropního závěsu - programovatelná rychlost dávkování 0,1 - 10 ml/sec v 0,1 ml krocích - integrovaný systém pro ohřev kontrastních látek - bezdrátová komunikace s ovládací konzolí - možnost použití souběžně dvou různých kontrastních látek v originálních obalech bez nutnosti výměny spotřebního materiálu po dobu min. 24 hodin - síťové i bateriové napájení (integrované akumulátory) - použití a uchycení různých velikostí lahví s kontrastní látkou (50 ml – 500 ml) - umístění ovládací konzole v ovladovně - RIS/PACS interface pro přenos kompletní informace o podání kontrastní látky a fyziologického roztoku - jejich množství, časové rozložení, rychlosti aplikace, tlaku. |  |  |  | Tlakový injektor - upraveny formulace nebo TS
Elektrický rozvaděč vč. el. přívodu, pokud stávající nevyhovuje požadavkům nabídnuté CT technologie
Zařízení pro odvod tepla vyzářeného CT přístrojem mimo rtg pracoviště |  |  |  | stedocená formulace
Insuflátor CO2 pro naplnění tračníku při CT kolonografii s nastavením tlaku insuflace. Přístroj musí disponovat průběžnou monitorací tlaku během vyšetření. Požadujeme též pojízdný stojan/stolek pro insuflátor, na který lze umístit láhev se stlačeným plynem, se kterým lze pojíždět po vyšetřovně pro snadnou insuflaci na stole CT přístroje
Zařízení s termostatem pro ohřev a udržování kontrastních látek při zvolené teplotě - rozsah teplot min. 30–70 stupňů - objem min. 20 litrů - průhledná dvířka - automatický výpočet času ohřevu v závislosti na nastavené teplotě - vizuální a zvukový alarm při překročení nebo poklesu teploty, prasknutí nádob s ohřívanými látkami |  |  |  | Termostat - doplněny TS
Omyvatelné polohovací pomůcky pro provádění všech vyšetření k opakovanému použití (s životností min. 5 let nebo s možností bezplatné výměny po dobu min. 5 let), které jsou vodě odpudivé a dezinfikovatelné |  |  |  | Jiná záruční doba - smazáno
Rolovací podložka pro přesun ležících pacientů na vyšetřovací stůl
Polohovatelná závěsná hrazda pro pomoc pacientovi při přesunu na vyšetřovací stůl CT na stropním závěsu. |  |  |  | Přidán požadavek
Obousměrné akustické dorozumívací zařízení ovladovna-vyšetřovna
Kompletní sada pomůcek pro kontrolu kvality přístroje dle doporučení výrobce a SÚJB
Automatizované hodnocení kontroly kvality
2x ochranná zástěra s ekvivalentem Pb min 0,35mm a 2x ochranný límec
Pracovní stůl pod akviziční konzoli |  |  |  | Proč je zde stůl a v CT3 není?

## CT3 Nové
Technická specifikace CT přístroje (CT3 NOVÉ) | ano/ne | poznámky
CT umožňující celotělové vyšetření, vyšetření akutní i plánovaná ve všech oblastech včetně postprocesingových metod cévního systému, bronchiálního stromu, střev... Dále bude přístroj využíván pro provádění intervenčních výkonů pod CT kontrolou.
CT přístroj musí být vybaven moderním účinným systémem iterativní rekonstrukce poslední generace a detektory poslední generace, pro maximální redukci dávky jak pro pacienta, tak pro zdravotnický personál.
Požadovaná je plná kompatibilita všech dodaných komponent s PACS a NIS používaných ve FN Olomouc |  |  | o.g.
Detekční systém:
Počet detektorových řad v ose Z min. 64
Počet získaných vrstev při jedné rotaci 360° min. 128
Maximální nominální kolimace v izocentru max. 0,625 mm
Celková efektivní šířka detektorového pole v izocentru v ose Z min. 40 mm
Detektory poslední generace pro nejlepší detekci záření
Gantry:
Průměr otvoru gantry min. 70 cm
Ovládací tlačítka vyšetřovacího stolu a laserového zaměřovacího systému umístěna na obou stranách gantry
Indikace polohy stolu na gantry
Rentgenka:
Tepelná kapacita anody rentgenky (nebo ekvivalent k chladícímu výkonu min. 30 MHU efektivních) min. 7,5 MHU
Chladicí výkon anody rtg lampy min. 1380 kHU/min
Generátor:
Výkon generátoru min. 70 kW
Pacientský stůl:
Nosnost pacientského stolu ve všech polohách min. 200 kg
Skenovací rozsah pacientského stolu v ose Z min. 180 cm
Skenovací parametry:
Minimální rozsah napětí 80 - 135 kV
Možnost volby kroků napětí max. po 20 kV
Maximální volitelný anodový proud min. 600 mA
Nejkratší čas 360° rotace pro helikální skenování max. 0,35 s
Doba trvalého nepřerušovaného skenování min. 60 s
Doba skenování v perfúzním režimu min. 75 s
Kombinovaná automatická modulace dávky prostřednictvím kontinuálního přizpůsobování proudu na rentgence, a to jak v průběhu 360 st. rotace, tak i v ose Z – úhlová i podélná, orgánová modulace
Automatické nastavení kV před skenováním
Automatická volba/nastavení bowtie filtru přizpůsobeného typu vyšetření.
Adaptivní stínění pomocí dynamických kolimátorů (HW nástroj pro redukci dávky a restrikci záření v okrajích, resp. mimo vyšetřované pole)
Šíře pro skenování mozkové perfuze min. 120 mm
Perfúzní mozkový mód, CBF, CBV, TTP celého mozku do 5 minut od ukončení vyšetření, mapování snížené perfúze (penumbra a infarktu) v přehledných mapách
HW a SW pro Shuttle Helical perfuzní scan min. 12 cm
HW a SW pro subtrakční sken
HW a SW pro hodnocení perfusních map při plicních emboliích
HW a SW pro subtrakční scanování pro odstranění kostí, kalcifikací, či stentů v tepnách, tvorbu obrazu s redukcí šumu (noise reduction nebo best CNR)
Parametry zobrazení:
Maximální velikost DFOV minimálně 50 cm
Rekonstrukční matrice min. 512 x 512
Nejmenší nutná dávka pro nízkokontrastní rozlišení 5 mm@ 0,3 %, nebo 3 HU max. 11 mGy (120 kV, 10 mm, Catphan phantom)
Softwarové vybavení:
Kompletní sada klinických protokolů přizpůsobených skenovanému orgánu, habitu, věku pacientů včetně skenů s redukovanou dávkou záření (100 a méně kV) pro děti a osoby s nízkým BMI.
Náhledové zobrazení při skenování v reálném čase
Rekonstrukce obrazu, jak filtrovanou zpětnou projekcí, tak i nejmodernější iterativní rekonstrukcí poslední generace s možností nastavení IR přímo do vyšetřovacích protokolů pro všechny vyšetřované oblasti
Rekonstrukční rychlost obrazu iterativní metodou z RAW dat v matici 512x512 min. 30 obr/s
Software pro časování a optimalizaci vstřiku kontrastní látky musí umožňovat automatický start akvizice při dosažení prahové hodnoty, automatické spuštění tlakového injektoru kontrastní látky - bolus timing, bolus tracking
Záznam informací o ozáření pacienta ve formě strukturovaného dávkového reportu DICOM k odeslání do PACS a libovolného dalšího DICOM-based systému a odeslání do dávkového systému 3. strany
Dedikovaný sw pro redukci artefaktů způsobených kovovými implantáty
Automatická tvorba sérií MPR a MIP dle orgánových programů
Specifikace akviziční konzole
Náhledový monitor min. 19" |  |  | proč jsou parametry u akviziční stanice u obou ct rozdílné?
Operační paměť RAM min. 16 GB |  |  | proč je u CT1 medicínský monitor a u zde je pouze diagnopstický?
Ůložná kapacita pro RAW data min. 800 GB
Náhledové zobrazení při skenování v reálném čase
Import pacientských dat na akviziční stanici z RIS/NIS (DICOM Modality Worklist) a funkce DICOM Storage, Query/Retrieve, DICOM Send včetně automatického rozesílání studií do PACS a na multimodalitní portálový server, možnost anonymizace (jméno a r.č., věk pacienta, datum narození pacienta)
Zápis studií na CD/DVD včetně DICOM prohlížeče
Zálohování rekonstrukčního systému pomocí UPS min. 15 min
Základní ovládací software pro přístroj umožňující simultánní práci s více pacienty v režimu akvizice, zpracování a dokumentace
Součást dodávky (CT3 NOVÉ)
Upgrade softwaru na nejnovější verzi po dobu min. 5 let zdarma
Monitor ve vyšetřovně na stropním závěsu pro provádění intervenčních zákroků pod CT kontrolou.
Automatický injektor pro aplikaci kontrastních látek na stropním závěsu včetně dodání stropního závěsu - programovatelná rychlost dávkování 0,1 - 10 ml/sec v 0,1 ml krocích - integrovaný systém pro ohřev kontrastních látek - bezdrátová komunikace s ovládací konzolí - možnost použití souběžně dvou různých kontrastních látek v originálních obalech bez nutnosti výměny spotřebního materiálu po dobu min. 24 hodin - síťové i bateriové napájení (integrované akumulátory) - použití a uchycení různých velikostí lahví s kontrastní látkou (50 ml – 500 ml) - umístění ovládací konzole v ovladovně - RIS/PACS interface pro přenos kompletní informace o podání kontrastní látky a fyziologického roztoku - jejich množství, časové rozložení, rychlosti aplikace, tlaku. |  |  | Specifikován Injektor
2x HD IP kamera do vyšetřovny s dálkovým ovládáním zoomu a směru pohledu z ovladovny se zobrazením na PC v ovladovně
Rozvaděč pro připojení zařízení k elektrickému proudu
Zařízení pro odvod vyzářeného tepla CT přístrojem mimo rtg. pracoviště
Zařízení s termostatem pro ohřev a udržování kontrastních látek při zvolené teplotě - rozsah teplot min. 30–70 stupňů - objem min. 20 litrů - průhledná dvířka - automatický výpočet času ohřevu v závislosti na nastavené teplotě - vizuální a zvukový alarm při překročení nebo poklesu teploty, prasknutí nádob s ohřívanými látkami |  |  | Specifikován Termostat
Omyvatelné polohovací pomůcky pro provádění všech vyšetření k opakovanému použití (s životností min. 5 let nebo s možností bezplatné výměny po dobu min. 5 let), které jsou vodě odpudivé a dezinfikovatelné |  |  | sjednocená formulace
Rolovací podložka pro přemístění pacienta z lůžka na vyšetřovací stůl |  |  | sjednocená formulace
Polohovatelná závěsná hrazda pro pomoc pacientovi při přesunu na vyšetřovací stůl CT na stropním závěsu. |  |  | připsán požadavek
Obousměrné akustické dorozumívací zařízení ovladovna-vyšetřovna
2x ochranná zástěra s ekvivalentem Pb min 0,35mm a 2x ochranný límec
Kompletní sada pomůcek pro kontrolu kvality přístroje dle doporučení výrobce a SÚJB
Automatizované hodnocení kontroly kvality

## Portál_Stanice
Technická specifikace | ano/ne | poznámky
Specifikace diagnostické stanice (celkem 2 kusy):
Požadovaná je plná kompatibilita všech dodaných komponent s PACS a NIS používaných ve FN Olomouc |  |  | o.g.
Záruční doba na HW: Záruka min. 60 měsíců na diagnostické monitory a 36 měsíců na ostatní HW, 5x9 s dobou odezvy NBD a vyřešením požadavku do 5 pracovních dní na celou sestavu. Oprava nebo výměna za produkt ve stejné konfiguraci v místě instalace PC u odběratele platí pro PC, monitory, klávesnice a myši. Všechny náklady v záruční době se servisem spojené včetně dopravy, přepravy a pod. nese na své náklady dodavatel |  |  | Různá záruka na různé komponenty - smazáno. Záruka na celé dílo je 2 roky. Následně 6let full servis
Konfigurace PC
Procesor: CPU o výkonu min.10700 bodů Passmark CPU Mark (dle http://www.cpubenchmark.net/ ke dni 22.8.2018)
Grafická karta: grafická karta pro diagnostické monitory s min. parametry: 4 x Display Port, provedení PCI Express sběrnice, 4GB RAM
Zvuková Karta Integrovaná
Síťová karta Integrovaná, rychlost min. 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, Wake on LAN
Operační paměť min. 16 GB DDR4, 2133 MHz
Optická mechanika: 9.5mm Slim s podporu zápisu na CD-R/RW, DVD-RAM, DVD±R/DL/RW - připojení na SATA sběrnici
HDD: 1ks min. 256GB HDD SSD a 1ks min. 500GB HDD SATA
Řadič: Integrovaný SATA kontrolér, RAID 0,1 , podporuje 5x 6Gb/s portů
Vstupní a výstupní porty: min. 2x USB 3.0, min. 2x USB 2.0, 1x seriový port, ethernetový port RJ-45, 1x Audio sluchátka, 1x Audio mikrofon
Zdroj s účinností minimálně 90%, aktivní PFC
Klávesnice CZ/US s numerickou částí, tj. plná klávesnice min. 101 kláves USB připojení
Myš: laserová USB myš s citlivostí min. 800dpi
OS: Windows 10 Professional CZ, 64-bit nejnovější verze
Záruka na PC min. 3 roky |  |  | Jiná doba záruky - smazáno
Konfigurace páru barevných diagnostických monitorů
Certifikát min. EN 60601-1
Typ monitoru: barevný
Uhlopříčka: min. 21,3"
Formát 4 : 3
Technologie panelu: TFT
Podsvícení: LED
Rozlišení: min. 2048 x 1536 Pixelů
Svítivost: kalibrovaná 500 cd/m2, max. 1000 cd/m2
Kontrast: min. 1 500:1
Horizontální úhel pohledu: min. 178 stupňů
Vertikální úhel pohledu: min. 178 stupňů
Konektory: min. Display Port a DVI-D
Portrait/Landscape mode
Extra funkce: přední senzor pro kontrolu kvality zobrazení, automatické nastavení jasu při zobrazení textu, senzor okolního osvětlení, senzor přítomnosti osoby před monitorem, SW pro samočinnou kalibraci.
Naklonění monitoru (tilt)
Napájení 230V
Barva černá
Záruka na diagnostické monitory min. 5 let |  |  | Jiná doba záruky - smazáno
Konfigurace barevný monitor pro NIS
Uhlopříčka min. 19"
Formát 5:4
Rozteč obrazových bodů max. 0,293 mm
Technologie panelu IPS
Podsvícení LED
Rozlišení min. 1280 x 1024 Pixelů
Repro
Doba odezvy max. 6 ms
Jas min. 250 cd/m2
Kontrast min. 1 000:1
Horizontální úhel pohledu min. 170 stupňů
Vertikální úhel pohledu min. 170 stupňů
Konektory min. 1x Display Port, 1x DVI-D, 1x mini D-sub 15 pin
Portrait/Landscape mode
Extra funkce: Ambient light senzor pro optimalizaci jasu
Spotřeba energie: práce/úsporný režim max. 18/0,35 Watt
Naklonění monitoru (tilt)
Napájení 230V
Barva černá
Záruka na monitor pro NIS min. 3 roky |  |  | Jiná doba záruky - smazáno
Konfigurace Záložní zdroj
Výstupní výkon min. 700VA
Jmenovité výstupní napětí 230V
Topologie: Pasivní
Druh průběhu: Iterační aproximace sinusového průběhu
Výstupy: 4x záložní provoz na baterie, 4x přepěťová ochrana
Ochrana datové linky
Rozsah vstupního napětí 180 - 266V
Záruka na záložní zdroj min. 3 roky |  |  | Jiná doba záruky - smazáno
Specifikace multimodalitního serverového portálu
Možnost přístupu z min. 30 pracovních míst pro min. 5 současně pracujících uživatelů (nebo je minimální počet současných přístupů u jednotlivých SW uveden dále)
Při plném obsazení 5 pracujících uživatelů nesmí docházet ke zpomalení systému nebo prodlevám ve zpracování studií
Minimální množství současně zpracovávaných obrazů alespoň 10 000
Operační paměť min. 96 GB
Úložná kapacita systému diagnostického serveru musí být min. 4 TB
Úložná kapacita serveru bude min. 3 + 12 TB. |  |  | Smazáno - ponecháno 4TB (viz řádek výše). V průzkumu trhu byl požadavek 4TB, na tender areně jiných nemocnic je taky požadavek 4TB
Archivační jednotka pro záznam dat na USB, CD nebo DVD
UPS serveru pro případ výpadku napájení s kapacitou min. 15 minut
Možnost snadné tvorby a exportu JPEG a AVI souborů
Dicom služby v rozsahu: DICOM 3 export, Store, Print, Query/Retrieve, Send
Minimální softwarové vybavení pro všechny současně pracující uživatele:
Multimodalitní viewer
Software pro redukci kovových artefaktů - poslední generace pracující i s iterativní rekonstrukcí
SW pro rekonstrukce 2D, 3D, 4D, MPR, MPR curved, MPR thick, MIP, minIP, VRT umožňující zpracovat data z CT i MR
SW pro základní neurologickou, onkologickou a traumatologickou diagnostiku, emergentní diagnostiku, vyšetření polytraumat, mozkových příhod, CTA, kardio a celotělová vyšetření.
SW pro sledování vývoje a vyhodnocování velikosti nádorů / metastáz v čase min. dle Recist 1.1 a WHO, 3D vyhodnocování sledovaných lézí, pokročilá statistika denzit s rozlišením hypodenzních oblastí lézí pro posouzení odezvy na léčbu
Neurologický balík včetně objemové perfúze pro mozek v celém jeho rozsahu s automatickým vyhodnocením včetně korekce pohybu a stanovení permeability, s automatickou analýzou objemu infarktu a ischemií ohrožené tkáně
SW pro automatické odstraňování kostí pro min. 5 současně pracujících uživatelů
SW pro cévní analýzu s automatickým či poloautomatickým odstraněním kostní hmoty, kalcifikací či stentů a se segmentací cévního řečiště včetně pojmenování hlavních cév, automatické trasování středu lumina s automatickým nebo poloautomatickým vyhodnocením stenóz a aneuryzmat pro min. 3 současně pracující uživatele
SW pro automatickou subtrakci kostí, stentů a kalcifikací pro hodnocení CTA intra a extra kraniálních tepen
Vyhodnocení kalciového skóre a možnost dedikovaného reportu výsledků pro min. 2 současně pracující uživatele
Kompletní analýza srdce - automatická detekce struktur srdce vč. koronárního řečiště s autocentrací jednotlivých koronárních tepen. Vizualizace srdce a koronárního řečiště metodami VRT, MIP, měření stenóz a délek, funkční analýza levé i pravé komory srdeční vč. výpočtu jednotlivých funkčních měření (stroke volume, ejekční frakce, váha srdečního svalu), software pro hodnocení plaku v koronárních tepnách. Vyhodnocení perfúzních map při vyšetření myokardu pro min. 2 současně pracující uživatele
SW pro plánování TAVI pro min. 2 současně pracující uživatele
SW pro automatické vyhledávání a hodnocení plicních ložisek, automatickou detekci a analýzu plicních nodulů včetně detekci lézí semisolidních a lézí typu ground-glass, měření objemů, možnost porovnání velikosti ložisek ve více časových bodech a stanovení progrese/regrese onemocnění při srovnání s jinými vyšetřeními pro min. 5 současně pracujících uživatelů.
SW pro plicní analýzu, který bude schopen provést automatickou kvantitativní analýzu plicního parenchymu a zobrazí postižené tkáně, monitorování léčby onemocnění plic jako jsou chronická obstrukční plicní nemoc (včetně rozlišení jejích morfologických typů), fibróza, bronchiektázie, emfyzém...
SW pro segmentaci jater, lokalizaci a vyhledávání ložisek v játrech i v ostatních měkkých tkáních (onkologických lézí), měření objemů, možnost porovnání velikosti ložisek ve více časových bodech a stanovení progrese/regrese onemocnění při srovnání se starším vyšetřením podle standardů RECIST a WHO pro min. 5 současně pracujících uživatelů
SW pro volumometrii pro min. 3 současně pracující uživatele
SW vybavení pro fůzi a porovnání snímků z různých modalit ve formátu DICOM (CT, MR...) pro min. 3 současně pracující uživatele
SW pro vyhodnocení virtuální kolonoskopie včetně automatické segmentace lumina střeva, automatické detekce polypů, synchronizované zobrazení ze série provedené na zádech a břiše, nástroj pro rozpoznání a odstranění zbytků stolice a virtuální disekce střeva. Automatické vyhledávání a analýza lézí v lumen střeva, automatické stanovení vzdálenosti léze od konečníku. Automatická detekce a vizualizace kontrastem označeného obsahu střeva (fecal taging) pro min. 3 současně pracující uživatele.
Volumové 3D kalkulace (výpočet objemu lézí) pro min. 3 současně pracující uživatele
SW pro zpracování a hodnocení vyšetření provedených duální energií nebo subtrakční technikou pro min. 3 současně pracující uživatele
Možnost výpočtu virtuálního nativního zobrazení pro min. 5 současně pracujících uživatelů
Kvantifikace distribuce jodové kontrastní látky, zhodnocení perfuze orgánů, včetně perfuze myokardu a perfuze plic pro min. 3 současně pracující uživatele
SW pro segmentaci cév při CT angiografii, pro analýzu a kvantifikaci cévních struktur (aut. detekce lumen cévy a aut. vaskulární analýza a kvantifikace stenóz) včetně automatické subtrakce skeletu, zakřivené rekonstrukce podle průběhu cévy pro min. 3 současně pracující uživatele.
Analýza složení močových konkrementů pro min. 2 současně pracující uživatele
Vyhodnocení rozsahu postižení u dnavé artritidy pro min. 2 současně pracující uživatele
Monoenergetické zobrazení s volbou různé energetické hladiny pro min. 3 současně pracující uživatele
Vizualizace postižení kostní dřeně patologickými procesy pro min. 3 současně pracující uživatele
SW pro vyhodnocení perfuze orgánů, jak perfuzní CT mozku, hodnocení perfuze při plicní embolii, tak perfuzi břišních orgánů, především jater. Zobrazení volumových parametrických map jednotlivých kalkulovaných parametrů, včetně permeability a dalších pokročilých parametrů pro min. 3 současně pracující uživatele

## Hodnocené parametry
Hodnocené parametry | 127 bodů = váha 40 % | Bodové ohodnocení bonusových parametrů bylo u CT1_Obnova vynásobeno koeficientem 3/2. (Důvod: Poměr ceny CT1 ku CT3 je rovněž cca 3:2)
Hodnocené parametry (CT1 OBNOVA) | 75 bodů
Průměr otvoru gantry | Váha max. 9 bodů >78-79 cm = 3b >79-80 cm = 6b >80 cm = 9b
Maximální volitelný proud | Váha max. 15 bodů >800-825 mA = 3b 826-850 mA = 6b 851-875 mA = 9b 876-900 mA = 12b >900 mA = 15b | pro obézní pacienty
Počet rekonstruovaných řezů na 360° rotaci | Váha max. 9 bodů 512-600 = 3b 601-700 = 6b >700 = 9b
Vysokokontrastní rozlišení @10% MTF v rovině X-Y (obě hodnoty) | Váha max. 16 bodů 11-12 lp/cm = 8b >12 lp/cm = 16b | jsou páry čar jen celá čísla?
Sumární výkon generátoru | Váha max. 6 bodů >100-150 kW = 2b 151-200 kW= 4b >200 kW = 6b | pro obézní pacienty (ubrány body na 2,4,6 (zvýhodňuje duální systém) - prof. Heřman)
Chlazení rentgenky vodou | Váha max. 0 body NE = 0b ANO = 4b | Požadavek smazán. Není pro FNOL bonus. Konzultováno - Ing Rosulek, Ing. Olejníček
Nominální kolimace v izocentru | Váha max. 12 bodů <0,625 - 0,601 mm = 2b 0,600 - 0,551 mm = 4b 0,550 - 0,501mm = 6b 0,500 - 0,451mm = 8b 0,450 - 0,401m = 10b ≤ 0,400 mm = 12b | lepší rozlišení - High Tech
Software a hardware pro nastavení pacienta do přesného izocentra | Váha max. 8 bodů NE = 0b ANO = 8b
Hodnocené parametry (CT3 NOVÉ) | 52 bodů
Průměr otvoru gantry | Váha max. 6 bodů >70-75 cm = 2b >75-80 cm = 4b >80 cm = 6b
Maximální volitelný proud | Váha max. 6 bodů >600-650 mA= 2b 651-700 mA = 4b >700 mA = 6b
Počet detektorových řad | Váha max. 6 bodů 65 -70 = 2b 71-80 = 4b >80 = 6b
Vysoké kontrastní rozlišení v rovině X-Y při 10% MTF | Váha max. 10 bodů >11 lp/cm = 0b 11-13 lp/cm = 5b >13 lp/cm = 10b | jsou páry čar jen celá čísla?
Výkon generátoru | Váha max. 6 bodů 71-85 kW = 2b 86-99 kW= 4b ≥100 kW = 6b | pro obézní pacienty, přidán bonus - konzultace Ing. Rosulek, prof. Heřman
Maximální délka scanu | Váha max. 8 bodů >180-189 cm = 2b >189-199 cm = 4b >199-209 cm = 6b >209 cm = 8b
Doba nutná k 50 cm scanu při max rychlosti | Váha max. 10 bodů >3,01 s = 0b 2,81-3 s = 2b 2,41-2,6 s = 6b 2,21-2,4 s = 8b 2-2,2 s = 10b | kvantitativní vyšetření - Ještě upravit (PITCH faktor, kvalita obrazu) Dotaz prof. Heřmana - neměla by se zohlednit minimální kvalita obrazu? Náš doatuz: V minimálních specifikacích není stanoven minimální údaj pro tento parametr nebo je zde chyba v první hodnotě??
Chlazení rentgenky vodou | Váha max. 0 body NE = 0b ANO = 4b | Požadavek smazán. Není pro nás bonus. Konzultováno - Ing Rosulek, Ing. Olejníček
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky), 263/2016 Sb. (atomový zákon) a jeho prováděcích vyhlášek a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky), 263/2016 Sb. (atomový zákon) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let