## CT1 Obnova
Název veřejné zakázky: Počítačová tomografie (VZ-2020-000922)
Uveďte typ, výrobce: Aquilion PRISM, Canon
Technická specifikace CT přístroje (CT1 OBNOVA) | ano/ne | poznámky
Systém výpočetní tomografie nejvyšší třídy umožňující splnění všech klinických požadavků na CT diagnostiku, včetně vyšetřování dětí i pacientů s těžkou nadváhou. | ano
CT přístroj musí být vybaven moderním účinným systémem iterativní rekonstrukce poslední generace a posledním typem detektorů pro maximální redukci dávky jak pro pacienta, tak případně pro zdravotnický personál. | ano
Požadovaná je plná kompatibilita všech dodaných komponent s PACS a NIS používaných ve FN Olomouc | ano
Detekční systém:
CT přístroj se systémem umožňujícím fyzické nastavení submilimetrové kolimace minimálně 256 x minimální šířka vrstvy, nebo duální systém minimálně 2 x 96 x šířka vrstvy | ano
Počet rekonstruovaných vrstev z jedné 360° rotace minimálně 512 | ano
Maximální nominální kolimace v izocentru max. 0,625 mm | ano
Detektory poslední generace pro nejlepší detekci záření | ano
Gantry:
Průměr gantry min. 78 cm | ano
Ovládací tlačítka vyšetřovacího stolu a laserového zaměřovacího systému musí být lokalizována z obou stran gantry | ano
Indikace polohy vyšetřovacího stolu na gantry | ano
Rentgenka:
Tepelná kapacita anody rentgenky min. 7,5 MHU nebo ekvivalent k chladícímu výkonu cca 30 MHU | ano
Chladicí výkon anody rtg lampy minimálně 1380 kHU/min | ano
Generátor:
Výkon generátoru minimálně 100 kW | ano
Pacientský stůl:
Skenovací rozsah stolu pro spirální sken min. 180 cm | ano
Rychlost posunu stolu min. 200 mm/s | ano
Přesnost nastavení pozice stolu max. +/- 0,5 mm | ano
Nosnost stolu min. 300 kg bez započítání KPR módu | ano
Skenovací parametry:
Minimální rozsah napětí 80-135 kV | ano
Maximální volitelný anodový proud min. 900 mA (celkově na všech rengenkách v systému) | ano
Nejkratší rotační čas pro jednu rotaci o 360° max. 0,28 s/rotace | ano
Maximální kontinuální skenovací čas (pro dynamický sken) min. 60 s | ano
Vzorkovací frekvence (Hz = views/s, ne za rotaci) minimálně 2900 Hz | ano
Kombinovaná automatická modulace dávky prostřednictvím kontinuálního přizpůsobování proudu na rentgence, a to jak v průběhu 360 st. rotace, tak i v ose Z – úhlová i podélná, orgánová modulace | ano
Automatické nastavení kV podle stavby těla pacienta pro optimalizaci kontrastu a redukci radiační dávky | ano
Automatická volba/nastavení bowtie filtru přizpůsobeného typu vyšetření. | ano
Adaptivní stínění pomocí dynamických kolimátorů (HW nástroj pro redukci dávky a restrikci záření v okrajích, resp. mimo vyšetřovanou oblast) | ano
Skenování za použití duální energie záření - výhradně při použití některé z následujících technologií: - dvouvrstvý detektor (separace dvou různých energií na jednom detektoru) - dvourentgenkový systém (jedna rentgenka emituje vysokou energii druhá nízkou energii) - rychlé přepínání kV na rentgence | ano
Dynamická akvizice pro perfúzní vyšetření v rozsahu celého mozku o rozsahu min. 14 cm v ose Z | ano
Perfúzní mozkový mód, CBF, CBV, TTP celého mozku do 5 minut od ukončení vyšetření, mapování snížené perfúze (penumbra a infarktu) v přehledných mapách | ano
HW a SW pro subtrakční sken | ano
HW a SW pro hodnocení perfusních map při plicních emboliích | ano
HW a SW pro subtrakční scanování pro odstranění kostí, kalcifikací, či stentů v tepnách, tvorbu obrazu s redukcí šumu (noise reduction nebo best CNR) | ano
Hardware a software pro low-dose CT kardio zobrazování s EKG synchronizací – prospektivní, s akvizičním módem pro akvizici celého srdce během jednoho srdečního stahu (srdeční cyklus) | ano
Parametry zobrazení
Maximální velikost diagnostického DFOV minimálně 50 cm | ano
Rekonstrukční matrice min. 512x512 | ano
Nejmenší nutná dávka v mGy pro nízkokontrastní rozlišení 5 mm@ 0,3 %, nebo 3 HU max. 9 mGy (120 kV, 10 mm, Catphan phantom) | ano
Vysokokontrastní rozlišení v LP/cm @ 50 % MTF 11 LP/cm a více - obě hodnoty v osách X a Y (v rovině X-Y) | ano
Softwarové vybavení:
Dedikované vyšetřovací protokoly pro dospělé a dětské pacienty | ano
Dedikované vyšetřovací protokoly pro low dose vyšetření | ano
Náhledové zobrazení při skenování v reálném čase | ano
Nejmodernější iterativní rekonstrukce poslední generace | ano
Rekonstrukční rychlost obrazu iterativní metodou z RAW dat v matici 512x512 min. 50 obr/s | ano
Automatická tvorba sérií MPR a MIP volitelné šíře dle orgánových programů | ano
Software pro časování a optimalizaci vstřiku kontrastní látky musí umožňovat automatický start akvizice při dosažení prahové hodnoty, automatické spuštění tlakového injektoru kontrastní látky - bolus timing, bolus tracking | ano
Základní obrazové zpracování: 2D, MPR, MIP, MinIP,3D, 4D | ano
Záznam informací o ozáření pacienta ve formě strukturovaného dávkového reportu DICOM k odeslání do PACS a libovolného dalšího DICOM-based systému a odeslání do dávkového systému 3. strany | ano
Dedikovaný sw pro redukci artefaktů způsobených kovovými implantáty | ano
EKG rekonstrukce ke kompenzaci arytmií | ano
Specifikace akviziční konzole
Min. 1 barevný medicínský LCD monitor min 19“ pro nastavení akvizice a zobrazení snímků | ano
Operační paměť RAM min. 16 GB | ano
Úložná kapacita min. 1TB | ano
Import pacientských dat na akviziční stanici z RIS/NIS (DICOM Modality Worklist) | ano
Plná DICOM 3.0 konektivita a funkce DICOM Storage, Print, Query/Retrieve, Worklist, Dose Report, DICOM Send včetně automatického rozesílání studií do PACS a na multimodalitní portálový server, možnost anonymizace (jméno a r.č., věk pacienta, datum narození pacienta) | ano
Archivační jednotka CD/DVD-R/DVD RAM, možnost archivace dat ve formátu DICOM 3, včetně prohlížeče | ano
Možnost exportu obrazových dat přes síť i na USB externí disk včetně DICOM obrazových dat | ano
Základní ovládací software pro přístroj umožňující simultánní práci s více pacienty v režimu akvizice, zpracování a dokumentace | ano
Náhledové zobrazení při skenování v reálném čase | ano
Zálohování rekonstrukčního systému pomocí UPS min. 15 min | ano
Součást dodávky (CT1 OBNOVA)
Update softwaru ve stejné verzi po dobu min. 5 let zdarma | ano
Součástí dodávky CT bude demontáž a ekologická likvidace stávajícího CT přístroje (včetně dodání protokolu o likvidaci). | ano
Součástí dodávky bude provedení přejímací zkoušky a měření rozptýleného záření. | ano
Náhledový monitor ve vyšetřovně na stropním závěsu (lze využít se stávající na pracovišti) pro provádění intervenčních zákroků pod CT kontrolou | ano
Automatický injektor pro aplikaci kontrastních látek pojízdný, synchronizovaný s CT přístrojem: - programovatelná rychlost dávkování 0,1 - 10 ml/sec v 0,1 ml krocích - integrovaný systém pro ohřev kontrastních látek - bezdrátová komunikace s ovládací konzolí - funkce použití souběžně dvou různých kontrastních látek v originálních obalech bez nutnosti výměny spotřebního materiálu po dobu min. 24 hodin - síťové i bateriové napájení (integrované akumulátory) - použití a uchycení různých velikostí lahví s kontrastní látkou (50 ml – 500 ml) - umístění ovládací konzole v ovladovně - RIS/PACS interface pro přenos kompletní informace o podání kontrastní látky a fyziologického roztoku - jejich množství, časové rozložení, rychlosti aplikace, tlaku. | ano
Elektrický rozvaděč vč. el. přívodu, pokud stávající nevyhovuje požadavkům nabídnuté CT technologie | ano
Zařízení pro odvod tepla vyzářeného CT přístrojem mimo rtg pracoviště | ano
Omyvatelné polohovací pomůcky pro provádění všech vyšetření k opakovanému použití, které jsou vodě odpudivé a dezinfikovatelné | ano
Polohovatelná závěsná hrazda pro pomoc pacientovi při přesunu na vyšetřovací stůl CT na stropním závěsu. | ano
Obousměrné akustické dorozumívací zařízení ovladovna-vyšetřovna | ano
Kompletní sada pomůcek pro kontrolu kvality přístroje dle doporučení výrobce a SÚJB | ano
Automatizované hodnocení kontroly kvality | ano
Pracovní stůl pod akviziční konzoli | ano

## CT3 Nové
Název veřejné zakázky: Počítačová tomografie (VZ-2020-000922)
Uveďte typ, výrobce: Aquilion Genesis, Canon
Technická specifikace CT přístroje (CT3 NOVÉ) | ano/ne | poznámky
CT umožňující celotělové vyšetření, vyšetření akutní i plánovaná ve všech oblastech včetně postprocesingových metod cévního systému, bronchiálního stromu, střev... Dále bude přístroj využíván pro provádění intervenčních výkonů pod CT kontrolou. | ano
CT přístroj musí být vybaven moderním účinným systémem iterativní rekonstrukce poslední generace a detektory poslední generace, pro maximální redukci dávky jak pro pacienta, tak pro zdravotnický personál. | ano
Požadovaná je plná kompatibilita všech dodaných komponent s PACS a NIS používaných ve FN Olomouc | ano
Detekční systém:
Počet detektorových řad v ose Z min. 256 nebo duální systém minimálně 2 x 64 | ano
Počet získaných vrstev při jedné rotaci 360° min. 256 | ano
Maximální nominální kolimace v izocentru max. 0,625 mm | ano
Maximální kolimace - Celková efektivní šířka detektorového pole v izocentru v ose Z min. 160mm nebo duální systém minimálně 2 x 38mm | ano
Detektory poslední generace pro nejlepší detekci záření | ano
Gantry:
Průměr otvoru gantry min. 78 cm | ano
Ovládací tlačítka vyšetřovacího stolu a laserového zaměřovacího systému umístěna na obou stranách gantry | ano
Indikace polohy stolu na gantry | ano
Rentgenka:
Tepelná kapacita anody rentgenky (nebo ekvivalent k chladícímu výkonu min. 30 MHU efektivních) min.5,5 MHU | ano
Chladicí výkon anody rtg lampy min. 1380 kHU/min | ano
Generátor:
Výkon generátoru min. 100 kW | ano
Pacientský stůl:
Nosnost pacientského stolu ve všech polohách min. 300 kg | ano
Skenovací rozsah pacientského stolu pro spirální sken v ose Z min. 180 cm | ano
Skenovací parametry:
Minimální rozsah napětí 80 - 135 kV | ano
Maximální volitelný anodový proud min. 740 mA (celkově na všech rengenkách v systému) | ano
Nejkratší čas 360° rotace pro helikální skenování max. 0,3 s | ano
Doba trvalého nepřerušovaného skenování min. 60 s | ano
Kombinovaná automatická modulace dávky prostřednictvím kontinuálního přizpůsobování proudu na rentgence, a to jak v průběhu 360 st. rotace, tak i v ose Z – úhlová i podélná, orgánová modulace | ano
Automatické nastavení kV před skenováním | ano
Automatická volba/nastavení bowtie filtru přizpůsobeného typu vyšetření nebo jiná technologie zajišťující homogenní prozáření scanované oblasti. | ano
Adaptivní stínění pomocí dynamických kolimátorů (HW nástroj pro redukci dávky a restrikci záření v okrajích, resp. mimo vyšetřované pole) | ano
Šíře pro skenování mozkové perfuze min. 140 mm | ano
Perfúzní mozkový mód, CBF, CBV, TTP celého mozku do 5 minut od ukončení vyšetření, mapování snížené perfúze (penumbra a infarktu) v přehledných mapách | ano
HW a SW pro Shuttle Helical perfuzní scan min. 14 cm | ano
HW a SW pro subtrakční sken | ano
HW a SW pro hodnocení perfusních map při plicních emboliích | ano
HW a SW pro subtrakční scanování pro odstranění kostí, kalcifikací, či stentů v tepnách, tvorbu obrazu s redukcí šumu (noise reduction nebo best CNR) | ano
Parametry zobrazení:
Maximální velikost diagnostického DFOV minimálně 50 cm | ano
Rekonstrukční matrice min. 512 x 512 | ano
Nejmenší nutná dávka pro nízkokontrastní rozlišení 5 mm@ 0,3 %, nebo 3 HU max. 11 mGy (120 kV, 10 mm, Catphan phantom) | ano
Vysokokontrastní rozlišení v LP/cm @ 50 % MTF 11 LP/cm a více - obě hodnoty v osách X a Y (v rovině X-Y) | ano
Softwarové vybavení:
Kompletní sada klinických protokolů přizpůsobených skenovanému orgánu, habitu, věku pacientů včetně skenů s redukovanou dávkou záření (100 a méně kV) pro děti a osoby s nízkým BMI. | ano
Náhledové zobrazení při skenování v reálném čase | ano
Rekonstrukce obrazu, jak filtrovanou zpětnou projekcí, tak i nejmodernější iterativní rekonstrukcí poslední generace s možností nastavení IR přímo do vyšetřovacích protokolů pro všechny vyšetřované oblasti | ano
Rekonstrukční rychlost obrazu iterativní metodou z RAW dat v matici 512x512 min. 30 obr/s | ano
Software pro časování a optimalizaci vstřiku kontrastní látky musí umožňovat automatický start akvizice při dosažení prahové hodnoty, automatické spuštění tlakového injektoru kontrastní látky - bolus timing, bolus tracking | ano
Dedikovaný sw pro redukci/odstranění artefaktů způsobených kovovými implantáty | ano
Automatická tvorba sérií MPR a MIP dle orgánových programů | ano
Specifikace akviziční konzole
Min. 1 barevný medicínský LCD monitor min 19“ pro nastavení akvizice a zobrazení snímků | ano
Operační paměť RAM min. 16 GB | ano
Úložná kapacita min. 1TB | ano
Import pacientských dat na akviziční stanici z RIS/NIS (DICOM Modality Worklist) | ano
Plná DICOM 3.0 konektivita a funkce DICOM Storage, Print, Query/Retrieve, Worklist, Dose Report, DICOM Send včetně automatického rozesílání studií do PACS a na multimodalitní portálový server, možnost anonymizace (jméno a r.č., věk pacienta, datum narození pacienta) | ano
Záznam informací o ozáření pacienta ve formě strukturovaného dávkového reportu DICOM k odeslání do PACS a libovolného dalšího DICOM-based systému a odeslání do dávkového systému 3. strany | ano
Archivační jednotka CD/DVD-R/DVD RAM, možnost archivace dat ve formátu DICOM 3, včetně prohlížeče | ano
Funkce exportu obrazových dat přes síť i na USB externí disk včetně DICOM obrazových dat | ano
Základní ovládací software pro přístroj umožňující simultánní práci s více pacienty v režimu akvizice, zpracování a dokumentace | ano
Náhledové zobrazení při skenování v reálném čase | ano
Zálohování rekonstrukčního systému pomocí UPS min. 15 min | ano
Součást dodávky (CT3 NOVÉ)
Update softwaru ve stejné verzi po dobu min. 5 let zdarma | ano
Součástí dodávky bude provedení přejímací zkoušky a měření rozptýleného záření. | ano
Náhledový monitor ve vyšetřovně na stropním závěsu pro provádění intervenčních zákroků pod CT kontrolou. | ano
Automatický injektor pro aplikaci kontrastních látek pojízdný, synchronizovaný s CT přístrojem: - programovatelná rychlost dávkování 0,1 - 10 ml/sec v 0,1 ml krocích - integrovaný systém pro ohřev kontrastních látek - bezdrátová komunikace s ovládací konzolí - funkce použití souběžně dvou různých kontrastních látek v originálních obalech bez nutnosti výměny spotřebního materiálu po dobu min. 24 hodin - síťové i bateriové napájení (integrované akumulátory) - použití a uchycení různých velikostí lahví s kontrastní látkou (50 ml – 500 ml) - umístění ovládací konzole v ovladovně - RIS/PACS interface pro přenos kompletní informace o podání kontrastní látky a fyziologického roztoku - jejich množství, časové rozložení, rychlosti aplikace, tlaku. | ano
2x HD IP kamera do vyšetřovny s dálkovým ovládáním zoomu a směru pohledu z ovladovny se zobrazením na PC v ovladovně | ano
Rozvaděč pro připojení zařízení k elektrickému proudu | ano
Zařízení pro odvod vyzářeného tepla CT přístrojem mimo rtg. pracoviště | ano
Omyvatelné polohovací pomůcky pro provádění všech vyšetření k opakovanému použití, které jsou vodě odpudivé a dezinfikovatelné | ano
Polohovatelná závěsná hrazda pro pomoc pacientovi při přesunu na vyšetřovací stůl CT na stropním závěsu. | ano
Obousměrné akustické dorozumívací zařízení ovladovna-vyšetřovna | ano
Kompletní sada pomůcek pro kontrolu kvality přístroje dle doporučení výrobce a SÚJB | ano
Automatizované hodnocení kontroly kvality | ano
Pracovní stůl pod akviziční konzoli | ano

## Portál_Stanice
Název veřejné zakázky: Počítačová tomografie (VZ-2020-000922)
Uveďte typ, výrobce: Vitrea ESS, Vital - Canon
Technická specifikace | ano/ne | poznámky
Specifikace diagnostické stanice (celkem 2 kusy):
Požadovaná je plná kompatibilita všech dodaných komponent s PACS a NIS používaných ve FN Olomouc | ano
Každá z celkových 2kusů diagnostických stanic se skládá z PC, 2ks monitorů a záložního zdroje minimálně o konfiguracích: | ano
Konfigurace PC
Procesor: CPU o výkonu min.10700 bodů Passmark CPU Mark (dle http://www.cpubenchmark.net/ ke dni 22.8.2018) | ano
Grafická karta: grafická karta pro diagnostické monitory s min. parametry: 3 x Display Port nebo DVI-D nebo HMDI, provedení PCI Express sběrnice, 4GB RAM | ano
Zvuková karta integrovaná | ano
Síťová karta integrovaná, rychlost min. 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, Wake on LAN | ano
Operační paměť min. 16 GB DDR4, 2133 MHz | ano
Optická mechanika: 9.5mm Slim s podporu zápisu na CD-R/RW, DVD-RAM, DVD±R/DL/RW - připojení na SATA sběrnici | ano
HDD: 1ks min. 256GB HDD SSD a 1ks min. 500GB HDD SATA | ano
Řadič: Integrovaný SATA kontrolér, RAID 0,1 , podporuje 5x 6Gb/s portů | ano
Vstupní a výstupní porty: min. 2x USB 3.0, min. 2x USB 2.0, 1x seriový port, ethernetový port RJ-45, 1x Audio sluchátka, 1x Audio mikrofon | ano
Zdroj s účinností minimálně 90%, aktivní PFC | ano
Klávesnice CZ/US s numerickou částí, tj. plná klávesnice min. 101 kláves USB připojení | ano
Myš: laserová USB myš s citlivostí min. 800dpi | ano
OS: Windows 10 Professional CZ, 64-bit nejnovější verze | ano
Konfigurace barevného diagnostického monitoru
Certifikát zdravotnického prostředku - medicínský monitor | ano
Typ monitoru: barevný IPS | ano
Uhlopříčka: min. 30" | ano
Formát 16 : 10 | ano
Technologie panelu: TFT | ano
Podsvícení: LED | ano
Rozlišení: min. 6 Mpix (3280x2048 pixelů ) s funkcí dvou samostatných zdrojů signálu a rozdělení plochy monitoru na 2x3 Mpix (1640x2048 pixelů) | ano
Svítivost: kalibrovaná 500 cd/m2, max. 1000 cd/m2 | ano
Kontrast: min. 2000:1 | ano
Horizontální úhel pohledu: min. 176 stupňů | ano
Vertikální úhel pohledu: min. 176 stupňů | ano
Konektory: min. 2x vstupy - Display Port nebo DVI-D nebo HDMI | ano
Portrait/Landscape mode | ano
Extra funkce: přední senzor pro kontrolu kvality zobrazení, senzor okolního osvětlení, automatické vypnutí obrazovky po časově přednastaveném intervalu nebo senzor přítomnosti osoby před monitorem, SW pro samočinnou kalibraci. | ano
Naklonění monitoru (tilt) | ano
Napájení 230V | ano
Barva černá | ano
Konfigurace barevného monitoru pro NIS
Uhlopříčka min. 19" | ano
Formát 5:4 | ano
Rozteč obrazových bodů max. 0,293 mm | ano
Technologie panelu IPS | ano
Podsvícení LED | ano
Rozlišení min. 1280 x 1024 Pixelů | ano
Repro | ano
Doba odezvy max. 6 ms | ano
Jas min. 250 cd/m2 | ano
Kontrast min. 1 000:1 | ano
Horizontální úhel pohledu min. 170 stupňů | ano
Vertikální úhel pohledu min. 170 stupňů | ano
Konektory min. 1x Display Port, 1x DVI-D, 1x mini D-sub 15 pin | ano
Portrait/Landscape mode | ano
Extra funkce: Ambient light senzor pro optimalizaci jasu | ano
Spotřeba energie: práce/úsporný režim max. 18/0,35 Watt | ano
Naklonění monitoru (tilt) | ano
Napájení 230V | ano
Barva černá | ano
Konfigurace záložního zdroje
Výstupní výkon min. 700VA | ano
Jmenovité výstupní napětí 230V | ano
Topologie: Pasivní | ano
Druh průběhu: Iterační aproximace sinusového průběhu | ano
Výstupy: 4x záložní provoz na baterie, 4x přepěťová ochrana | ano
Ochrana datové linky | ano
Rozsah vstupního napětí 180 - 266V | ano
Specifikace multimodalitního serverového portálu
Možnost přístupu z min. 30 pracovních míst pro min. 5 současně pracujících uživatelů (nebo je minimální počet současných přístupů u jednotlivých SW uveden dále) | ano
Při plném obsazení 5 současně pracujících uživatelů nesmí docházet ke zpomalení systému nebo prodlevám ve zpracování studií | ano
Minimální množství současně zpracovávaných obrazů alespoň 10 000 | ano
Operační paměť min. 96 GB | ano
Úložná kapacita systému diagnostického serveru musí být min. 4 TB | ano
Archivační jednotka pro záznam dat na USB, CD nebo DVD | ano
UPS serveru pro případ výpadku napájení s kapacitou min. 15 minut | ano
Možnost snadné tvorby a exportu JPEG a AVI souborů | ano
Dicom služby v rozsahu: DICOM 3 export, Store, Print, Query/Retrieve, Send | ano
Minimální softwarové vybavení pro všechny současně pracující uživatele:
Multimodalitní viewer | ano
Software pro redukci kovových artefaktů - poslední generace pracující i s iterativní rekonstrukcí, nebo musí být součástí akviziční stanice. | ano
SW pro rekonstrukce 2D, 3D, 4D, MPR, MPR curved, MPR thick, MIP, minIP, VRT umožňující zpracovat data z CT i MR | ano
SW pro základní neurologickou, onkologickou a traumatologickou diagnostiku, emergentní diagnostiku, vyšetření polytraumat, mozkových příhod, CTA, kardio a celotělová vyšetření pro min. 5 současně pracujících uživatelů. | ano
SW pro sledování vývoje a vyhodnocování velikosti nádorů / metastáz v čase min. dle Recist 1.1 a WHO, 3D vyhodnocování sledovaných lézí, pokročilá statistika denzit s rozlišením hypodenzních oblastí lézí pro posouzení odezvy na léčbu pro min. 5 současně pracujících uživatelů. | ano
Neurologický balík včetně objemové perfúze pro mozek v celém jeho rozsahu s automatickým vyhodnocením včetně korekce pohybu a stanovení permeability, s automatickou analýzou objemu infarktu a ischemií ohrožené tkáně pro min. 5 současně pracujících uživatelů. | ano
SW pro automatické odstraňování kostí pro min. 5 současně pracujících uživatelů | ano
SW pro cévní analýzu s automatickým či poloautomatickým odstraněním kostní hmoty, kalcifikací či stentů a se segmentací cévního řečiště včetně pojmenování hlavních cév, automatické trasování středu lumina s automatickým nebo poloautomatickým vyhodnocením stenóz a aneuryzmat pro min. 3 současně pracující uživatele | ano
SW pro automatickou subtrakci kostí, stentů a kalcifikací pro hodnocení CTA intra a extra kraniálních tepen pro min. 3 současně pracující uživatele. | ano
Vyhodnocení kalciového skóre a možnost dedikovaného reportu výsledků pro min. 2 současně pracující uživatele | ano
Kompletní analýza srdce - automatická detekce struktur srdce vč. koronárního řečiště s autocentrací jednotlivých koronárních tepen. Vizualizace srdce a koronárního řečiště metodami VRT, MIP, měření stenóz a délek, funkční analýza levé i pravé komory srdeční vč. výpočtu jednotlivých funkčních měření (stroke volume, ejekční frakce, váha srdečního svalu), software pro hodnocení plaku v koronárních tepnách. Vyhodnocení perfúzních map při vyšetření myokardu pro min. 2 současně pracující uživatele | ano
SW pro plánování TAVI pro min. 2 současně pracující uživatele | ano
SW pro automatické vyhledávání a hodnocení plicních ložisek, automatickou detekci a analýzu plicních nodulů včetně detekci lézí semisolidních a lézí typu ground-glass, měření objemů, možnost porovnání velikosti ložisek ve více časových bodech a stanovení progrese/regrese onemocnění při srovnání s jinými vyšetřeními pro min. 5 současně pracujících uživatelů. | ano
SW pro plicní analýzu, který bude schopen provést automatickou kvantitativní analýzu plicního parenchymu a zobrazí postižené tkáně, chronická obstrukční plicní nemoc, fibróza, bronchiektázie, emfyzém... pro min. 5 současně pracujících uživatelů. | ano
SW pro segmentaci jater, lokalizaci a vyhledávání ložisek v játrech i v ostatních měkkých tkáních (onkologických lézí), měření objemů, možnost porovnání velikosti ložisek ve více časových bodech a stanovení progrese/regrese onemocnění při srovnání se starším vyšetřením podle standardů RECIST a WHO pro min. 3 současně pracujících uživatelů | ano
SW pro volumometrii pro min. 3 současně pracující uživatele | ano
SW vybavení pro fůzi a porovnání snímků z různých modalit ve formátu DICOM (CT, MR...) pro min. 3 současně pracující uživatele | ano
SW pro vyhodnocení virtuální kolonoskopie včetně automatické segmentace lumina střeva, automatické detekce polypů, synchronizované zobrazení ze série provedené na zádech a břiše, nástroj pro rozpoznání a odstranění zbytků stolice a virtuální disekce střeva. Automatické vyhledávání a analýza lézí v lumen střeva, automatické stanovení vzdálenosti léze od konečníku. Automatická detekce a vizualizace kontrastem označeného obsahu střeva (fecal taging) pro min. 3 současně pracující uživatele. | ano
Volumové 3D kalkulace (výpočet objemu lézí) pro min. 3 současně pracující uživatele | ano
SW pro zpracování a hodnocení vyšetření provedených duální energií nebo subtrakční technikou pro min. 3 současně pracující uživatele | ano
Výpočty virtuálního nativního zobrazení pro min. 3 současně pracujících uživatelů | ano
Kvantifikace distribuce jodové kontrastní látky, zhodnocení perfuze orgánů, včetně perfuze myokardu a perfuze plic pro min. 3 současně pracující uživatele | ano
SW pro segmentaci cév při CT angiografii, pro analýzu a kvantifikaci cévních struktur (aut. detekce lumen cévy a aut. vaskulární analýza a kvantifikace stenóz) včetně automatické subtrakce skeletu, zakřivené rekonstrukce podle průběhu cévy pro min. 3 současně pracující uživatele. | ano
Analýza složení močových konkrementů pro min. 2 současně pracující uživatele | ano
Vyhodnocení rozsahu postižení u dnavé artritidy pro min. 2 současně pracující uživatele | ano
Monoenergetické zobrazení s volbou různé energetické hladiny pro min. 3 současně pracující uživatele | ano
Vizualizace postižení kostní dřeně patologickými procesy pro min. 3 současně pracující uživatele | ano
SW pro vyhodnocení perfuze orgánů, jak perfuzní CT mozku, hodnocení perfuze při plicní embolii, tak perfuzi břišních orgánů, především jater. Zobrazení volumových parametrických map jednotlivých kalkulovaných parametrů, včetně permeability a dalších pokročilých parametrů pro min. 3 současně pracující uživatele | ano

## Hodnocené parametry
Název veřejné zakázky: Počítačová tomografie (VZ-2020-000922)
Hodnocené parametry |  | 200 bodů = váha 30 %
Hodnocené parametry (CT1 OBNOVA) | Hodnota | 100 bodů
Průměr otvoru gantry | 78 | Váha max. 8 bodů 79 cm = 4b ≥80 cm = 8b
Maximální anodový proud (celkově na všech použitých rengenkách v systému) při nastaveném napětí 120kV (účastník uvede také způsob výpočtu) | 800 | Váha max. 10 bodů >800-850 mA = 2b >850-900 mA = 4b >900-950 mA = 6b >950-1000 mA = 8b >1000 mA = 10b
Maximální dosažitelná kolimace detektoru v izocentru, při sekvenčním skenu a diagnostickém FOV 50cm (axiální sken bez posuvu stolu) | 160 | Váha max. 12 bodů >50-70 mm = 3b >70-90 mm = 6b >90-110 mm = 9b >110 mm = 12b
Rekonstrukce inteligentním algoritmem Deep Learning Reconstruction | Ano | Váha max. 15 bodů ANO / NE
Sumární výkon generátoru | 100 | Váha max. 12 bodů >100-130 kW = 3b >130-160 kW= 6b >160-190 kW= 9b >190 kW = 12b
Vzorkovací frekvence v Hz (Hz = views/s, ne za rotaci), (účastník uvede také způsob výpočtu) | 2910 | Váha max. 11 bodů >5000-6000 Hz = 2b >6000-7000 Hz = 4b >7000-8000 Hz = 6b >8000-9000 Hz = 8b >9000-10000 Hz = 10b >10000 Hz = 11b
Vysokokontrastní rozlišení v LP/cm @ 50 % MTF 11 LP/cm a více - obě hodnoty v osách X a Y (v rovině X-Y), měřeno při hodnotách 120kV, rotaci maximálně 1s/360°, proudu maximálně 200 mA a Kernelu maximálně Hr - vysoké rozlišení (neuvádět Uhr – ultra vysoké rozlišení) | 12 | Váha max. 12 bodů >11-12 lp/cm = 3b >12-14 lp/cm = 6b >14-16 lp/cm = 9b >16 lp/cm = 12b
Skenování při nízkých kV, tj. <80kV | NE | Váha max. 8 bodů ANO / NE
Software a hardware pro nastavení pacienta do přesného izocentra | ANO | Váha max. 12 bodů ANO / NE
Hodnocené parametry (CT3 NOVÉ) | Hodnota | 100 bodů
Průměr otvoru gantry | 78 | Váha max. 8 bodů 79 cm = 4b ≥80 cm = 8b
Maximální anodový proud (celkově na všech použitých rengenkách v systému) při nastaveném napětí 120kV (účastník uvede také způsob výpočtu) | 800 | Váha max. 10 bodů >800-850 mA = 2b >850-900 mA = 4b >900-950 mA = 6b >950-1000 mA = 8b >1000 mA = 10b
Maximální dosažitelná kolimace detektoru v izocentru, při sekvenčním skenu a diagnostickém FOV 50cm (axiální sken bez posuvu stolu) | 160 | Váha max. 12 bodů >50-70 mm = 3b >70-90 mm = 6b >90-110 mm = 9b >110 mm = 12b
Rekonstrukce inteligentním algoritmem Deep Learning Reconstruction | ANO | Váha max. 15 bodů ANO / NE
Sumární výkon generátoru | 100 | Váha max. 12 bodů >100-130 kW = 3b >130-160 kW= 6b >160-190 kW= 9b >190 kW = 12b
Vzorkovací frekvence v Hz (Hz = views/s, ne za rotaci), (účastník uvede také způsob výpočtu) | 2910 | Váha max. 11 bodů >5000-6000 Hz = 2b >6000-7000 Hz = 4b >7000-8000 Hz = 6b >8000-9000 Hz = 8b >9000-10000 Hz = 10b >10000 Hz = 11b
Vysokokontrastní rozlišení v LP/cm @ 50 % MTF 11 LP/cm a více - obě hodnoty v osách X a Y (v rovině X-Y), měřeno při hodnotách 120kV, rotaci maximálně 1s/360°, proudu maximálně 200 mA a Kernelu maximálně Hr - vysoké rozlišení (neuvádět Uhr – ultra vysoké rozlišení) | 12 | Váha max. 12 bodů >11-12 lp/cm = 3b >12-14 lp/cm = 6b >14-16 lp/cm = 9b >16 lp/cm = 12b
Maximální délka scanu | 200 | Váha max. 8 bodů >180-189 cm = 2b >189-199 cm = 4b >199-209 cm = 6b >209 cm = 8b
Software a hardware pro nastavení pacienta do přesného izocentra | ANO | Váha max. 12 bodů ANO / NE