## List1
Název veřejné zakázky: Počítačová tomografie (VZ-2020-000922)
Hodnocené parametry |  |  | 200 bodů = váha 30 %
Hodnocené parametry (CT1 OBNOVA) | Hodnota AURA | Hodnota Stargen | 100 bodů | Body AURA | Body Stargen
Průměr otvoru gantry | 78 | 80 | Váha max. 8 bodů 79 cm = 4b ≥80 cm = 8b | 0 | 8
Maximální anodový proud (celkově na všech použitých rengenkách v systému) při nastaveném napětí 120kV (účastník uvede také způsob výpočtu) | 800 | 900 | Váha max. 10 bodů >800-850 mA = 2b >850-900 mA = 4b >900-950 mA = 6b >950-1000 mA = 8b >1000 mA = 10b | 0 | 4
Maximální dosažitelná kolimace detektoru v izocentru, při sekvenčním skenu a diagnostickém FOV 50cm (axiální sken bez posuvu stolu) | 160 | 160 | Váha max. 12 bodů >50-70 mm = 3b >70-90 mm = 6b >90-110 mm = 9b >110 mm = 12b | 12 | 12
Rekonstrukce inteligentním algoritmem Deep Learning Reconstruction | Ano | Ano | Váha max. 15 bodů ANO / NE | 15 | 15
Sumární výkon generátoru | 100 | 108 | Váha max. 12 bodů >100-130 kW = 3b >130-160 kW= 6b >160-190 kW= 9b >190 kW = 12b | 0 | 3
Vzorkovací frekvence v Hz (Hz = views/s, ne za rotaci), (účastník uvede také způsob výpočtu) | 2910 | 8914 | Váha max. 11 bodů >5000-6000 Hz = 2b >6000-7000 Hz = 4b >7000-8000 Hz = 6b >8000-9000 Hz = 8b >9000-10000 Hz = 10b >10000 Hz = 11b | 0 | 8
Vysokokontrastní rozlišení v LP/cm @ 50 % MTF 11 LP/cm a více - obě hodnoty v osách X a Y (v rovině X-Y), měřeno při hodnotách 120kV, rotaci maximálně 1s/360°, proudu maximálně 200 mA a Kernelu maximálně Hr - vysoké rozlišení (neuvádět Uhr – ultra vysoké rozlišení) | 12 | 13 | Váha max. 12 bodů >11-12 lp/cm = 3b >12-14 lp/cm = 6b >14-16 lp/cm = 9b >16 lp/cm = 12b | 3 | 6
Skenování při nízkých kV, tj. <80kV | NE | Ano 70 kV | Váha max. 8 bodů ANO / NE | 0 | 8
Software a hardware pro nastavení pacienta do přesného izocentra | ANO | Ne | Váha max. 12 bodů ANO / NE | 12 | 0
|  |  | Celkem | 42 | 64
Hodnocené parametry (CT3 NOVÉ) | Hodnota |  | 100 bodů | AURA | Stargen
Průměr otvoru gantry | 78 | 80 | Váha max. 8 bodů 79 cm = 4b ≥80 cm = 8b | 0 | 8
Maximální anodový proud (celkově na všech použitých rengenkách v systému) při nastaveném napětí 120kV (účastník uvede také způsob výpočtu) | 800 | 780 | Váha max. 10 bodů >800-850 mA = 2b >850-900 mA = 4b >900-950 mA = 6b >950-1000 mA = 8b >1000 mA = 10b | 0 | 0
Maximální dosažitelná kolimace detektoru v izocentru, při sekvenčním skenu a diagnostickém FOV 50cm (axiální sken bez posuvu stolu) | 160 | 160 | Váha max. 12 bodů >50-70 mm = 3b >70-90 mm = 6b >90-110 mm = 9b >110 mm = 12b | 12 | 12
Rekonstrukce inteligentním algoritmem Deep Learning Reconstruction | ANO | Ano | Váha max. 15 bodů ANO / NE | 15 | 15
Sumární výkon generátoru | 100 | 103 | Váha max. 12 bodů >100-130 kW = 3b >130-160 kW= 6b >160-190 kW= 9b >190 kW = 12b | 0 | 3
Vzorkovací frekvence v Hz (Hz = views/s, ne za rotaci), (účastník uvede také způsob výpočtu) | 2910 | 8914 | Váha max. 11 bodů >5000-6000 Hz = 2b >6000-7000 Hz = 4b >7000-8000 Hz = 6b >8000-9000 Hz = 8b >9000-10000 Hz = 10b >10000 Hz = 11b | 0 | 8
Vysokokontrastní rozlišení v LP/cm @ 50 % MTF 11 LP/cm a více - obě hodnoty v osách X a Y (v rovině X-Y), měřeno při hodnotách 120kV, rotaci maximálně 1s/360°, proudu maximálně 200 mA a Kernelu maximálně Hr - vysoké rozlišení (neuvádět Uhr – ultra vysoké rozlišení) | 12 | 13 | Váha max. 12 bodů >11-12 lp/cm = 3b >12-14 lp/cm = 6b >14-16 lp/cm = 9b >16 lp/cm = 12b | 3 | 6
Maximální délka scanu | 200 | 200 | Váha max. 8 bodů >180-189 cm = 2b >189-199 cm = 4b >199-209 cm = 6b >209 cm = 8b | 6 | 6
Software a hardware pro nastavení pacienta do přesného izocentra | ANO | Ne | Váha max. 12 bodů ANO / NE | 12 | 0
|  |  | Celkem | 48 | 58