## OBNOVA
Technická kritéria CT OBNOVA | požadavek z VZ | hodnocení
průměr otvoru gantry | 78 cm | 78-79 cm = 2b ≥80 cm = 4b
Maximální volitelný proud | 800 mA | 800-850 mA = 1b 851-900 mA = 5b ≥901 mA = 10b
počet rekonstruovaných řezů na 360° rotaci | 512 | 512-600 = 2b 601-700 = 4b >700 = 6b
Vysokokontrastní rozlišení @10% MTF v rovině X-Y (obě hodnoty) | 11 | 11-11,99 lp/cm = 5b >12 lp/cm = 10b
Chlazení vodou | - | ANO = 10b NE = 0b
Nominální kolimace v izocentru | max 0,625 | 0,625 - 0,601 mm = 2b 0,600 - 0,501 mm = 4b 0,5 - 0,401mm = 6b ≤ 0,4 mm = 8b
Sumární výkon generátoru | min 100 kW | 100-149 kW = 2b 150-199 kW= 4b ≥200 kW = 6b
Software a hardware pro nastavení pacienta do přesného izocentra | - | ANO = 5b NE = 0b

## CT 3
Technická kritéria CT3 | požadavek z VZ | hodnocení
velikost otvoru gantry | 70 cm | 70-74 cm = 2b 75-79 cm = 4b ≥80 cm = 6b
Maximální volitelný proud | 600 mA | 600-650 mA= 2b 650-699 mA = 4b ≥700 mA = 6b
počet detektorových řad | 64 | 64-70 = 2b 71-80 = 4b >80 = 6b
Maximální délka scanu | 180 cm | 180-189 cm = 2b 190-199 cm= 4b 200-209 cm = 6b ≥210 cm = 8b
Doba nutná k 50 cm scanu při max rychlosti | - | 2-2,2 s = 10b 2,21-2,4 s = 8b 2,41-2,6 s = 6b 2,61 -2,8 s = 4b 2,81-3 s = 2b >3,01 s = 0b
Chlazení vodou | - | ANO = 6b NE = 0b
Vysoké kontrastní rozlišení v rovině X-Y při 10% MTF | - | <11 lp/cm= 0b 11-12,99 lp/cm= 2b ≥13 lp/cm= 4b