## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Mamograf
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky bude dodávka, instalace a uvedení do provozu nového momografu, a to včetně nutných instalačních úprav (výchozí rozmístění viz, příloha č.1, pokud uchazeči nynější rozmístění včetně umístění kanálku nevyhovuje, může provést po odsouhlasení zadavatelem potřebné stavební úpravy), technologického rozvaděče (výchozí stav elektro instalace viz. příloha č.2) a deinstalace a ekologické likvidace stávajícího mamografu. | ANO
Technická specifikace
Musí se jednat o plně digitální mamografický přístroj s maximální pacientskou průchodností, s plochým detektorem, jednou akvizační a dvěmi specializovanými mamografickými vyhodnocovacími stanicemi, včetně stereotaktické jednotky a vybavení umožňující 3D snímání prsu, kontrastní mamografii. | ANO
Přístroj musí vystavovat pacienty minimální radiační zátěži vzhledem k pravidelným screeningovým vyšetřením | ANO
Přístroj musí disponovat automaticky optimalizovanou sílou komprese s možností manuálního nastavení pomocí mikroprocesoru (nožní ovládání) | ANO
Přístroj musí mít automatickou i manuální dekompresi po expozici | ANO
Gantry - C-rameno
Přístroj musí disponovat zařízením pro zvětšovací techniku z pevného materiálu se zvětšovacím faktorem 1,5x nebo 1,6x a 1,8x | ANO 1,5x a 1,8x
Přístroj musí mít digitální indikaci úhlu rotace ramene, síly komprese a tloušťky komprese | ANO
Přístroj musí mít izocentrické C rameno s motorickou rotací v rozsahu -155° +180° s ohniskovou vzdáleností min. 65 cm a motorizovaným výškovým nastavením v rozsahu min. 70,5–141 cm nad podlahou (nožní ovladač) | ANO i NE rotace v rozsahu +195°-155° pro 2D režim, rotace v rozsahu + 180° - 140° pro 3D režim, výškový posun 70,5 - 141 cm, ovládání pedálem
Přístroj musí mít ovládací a kontrolní panely po obou stranách | ANO
Přístroj musí být vybaven minimálně následujícími kompresními deskami :
• deska pro základní screeningová vyšetření (pro malá i velká ženská prsa a speciální deska pro malá prsa) | ANO
• deska pro cílená vyšetření, bodové komprese | ANO
• deska pro snímky se zvětšením (včetně podpěr) | ANO
• deska pro stereotaktická vyšetření (vertikální i laterální přístup) | ANO
Generátor
Přístroj musí mít vysokofrekvenční generátor o výkonu min. 5 kW s možností připojení na síťové napětí | 7 kW ANO
Přístroj musí disponovat volbou snímkovacího napětí v rozsahu min. 25–45 kV (s odstupňováním po 1 kV), snímkovacího produktu min. v rozsahu 5–500 mAs min. a snímkovacího času v rozsahu min. 100 ms – 5 s | 20-49 kV krok 1 kW, rozsah 3-500 mAs, rozsah času 0,001- 5 s
Automatické i manuální nastavení expozičních parametrů | ANO
Rentgenka
Přístroj musí disponovat výkonným zářičem s vysokoobrátkovou anodou s min. 8 800 ot/min z wolframu nebo molybden/rhodia s ohnisky o velikosti 0,1 a 0,3 mm dle normy IEC 336 | ANO 9500 ot/min. ohnisko 0,1 a 0,3 mm
Tepelná kapacita anody musí být min. 300 kHU | 300 kHU
Přístroj musí disponovat min. dvěmi motorizovanými filtry Mo, Rh, Ag nebo W | čtyři filtry Rh, Ag, Cu, Al
Přístroj musí disponovat plně automatickým kolimačním systémem | ANO
Přístroj musí mít zařízení nebo příslušentsví, které poskytuje kvantitativní informaci o ozáření pacientky s možností RDSR dle ČSN EN 61910-1 společně se snímky do PACS a na server třetí strany | ANO
Detektor
Detektor musí být technologie s přímou nebo nepřímou konverzí RTG s detektorem z materiálu aSe nebo Csl s užitečnou velikostí pole detektoru min. 24×29 cm | ANO
Tloušťka detektoru musí být maximálně 80 mm u strany hrudní stěny | NE 90 mm
Velikost bodu nesmí být větší jako 100 µm pro všechny typy vyšetření (2D i 3D snímkování) | 70 a 100 µm ANO
Přístroj musí mít efektivní zpracování signálu DQE min. 70%
Dynamický rozsah min. 14 bitů | 14 bit. ANO
Expoziční automatika
Úplná expoziční automatika, AEC s automatickým kV | ANO
Možnost manuálního nastavení expozice | ANO
Expoziční automat-nastavení napětí dle tloušťky a složení prsu | ANO
Integrovaná kontrola kvality Q/A | ANO
Minimální počet 45 samostatně vyhodnocených polí nebo vyhodnocení denzity prsu z prepulsu | ANO - prepuls
Stereotaktická jednotka s možností biopsie
Součástí přístroje musí být zařízení pro přímou digitální automatickou stereotaktickou biopsii s ovládacím pultem s automatickým motorizovaným pohybem držáku jehel na předem určenou pozici, speciální kompresní bioptická deska, ochrana obličeje, vertikální držák jehel pro všechny standardní rozměry, hardwarové změny pro mamografický systém, kalibrační fantom a kalibrační jehly | ANO
Zařízení musí být kompatibilní s bioptickými dělem včetně nutného příslušenství užívaném na pracovišti EnCor Enspire od firmy BD | ANO kompatibilní
Zařízením musí být možné provádět vertikální i laterální biopsie | ANO
Hmotnost samostatné bioptické jednotky nesmí být větší jako 7 kg. | 7 kg, ANO
3D tomosyntéza
Úhel skenování musí být min. 15° | 15° ANO
Počet projekcí musí být min 9 | 15 projekcí ANO
Čas tomosyntézy nesmí být delší jako 10 s | ANO 3,7 sek.
Tomosyntéza musí být prováděna s použitím protirozptylové mřížky pro eliminaci sekundárního záření | ANO
Systém musí provádět 3D navigovanou biopsii | ANO
Vzdálenost mezi akvizačními rovinami musí být max. 1 mm | ANO 1mm řez
Systém musí obsahovat SW pro vytvoření 2D syntetických snímků ze 3D | ANO systém C-View
Součástí přístroje musí být pacientský ochranný štít ve fixní poloze/ Ochranná Skleněná Zástěna s ekvivalentem Stínění 0,3 mm Pb | ANO 0,5 mm Pb.
Systém musí provádět kontrastní mamografii | ANO
Akviziční stanice
Akviziční stanice se musí skládat ze stanice s monitorem pro zadání pacientských dat, s možností navolení snímkovacích programů a zobrazení snímků, musí disponovat základními postprocesingovými funkcemi (Windowing, filtrace, elektronické clony apod.), anotací (označení stran, komentáře apod.) a měřením úhlů a vzdáleností. Součástí bude odpovídající ochranný štít proti záření pro obsluhu a odpovídající záložní zdroj pro dokončení archivace získaných dat | ANO
Demografická pacientská data mohou být posílána přímo z HIS/RIS systému pomocí DICOM Modality Worklis nebo mohou být zadávána manuálně, musí být možné získávání obrazů z HDD nebo PACSu, identifikace pomocí hesel, archivace vyšetření v lokálním archivu nebo PACSu, tisk obrazů na DICOM tiskárnách , „Autorouting“ pro automatické odeslání obrazů na předem určené cíle | ANO
Ovládací stanice musí být na bázi PC (s odpovídajícím HW i SW vybavením) s klávesnicí a myší s kapacitou paměti na HDD pro minimálně 50 000 obrázků, CD/DVD R/W kombo mechanika | ANO min. 50 000 snímku
Součástí stanice musí být náhledový speciální medicínský monochromatický vysoce kontrastní monitor o úhlopříčce min. 21“ s maximální svítivostí min. 500 cd/m² s rozlišením min. 3 MPix, možnost kalibrace podle normy DICOM | ANO 1x 21" , min. 500 cd/m2, rozl. 3 MPix.
Akviziční stanicemusí disponovat následujícími modalitami: Dicom Interface: Mammography, Query/Retrieve, Send, Basic Print, Modality Worklist, Modality Performed Procedure Step, Storage Comittment | ANO
Systém musí být připojen do sítě FN Olomouc a na PACS server FNOL (MARIE PACS), dodavatel musí potvrdit kompatibilitu dle dokumentu MARIE Conformance Statement (příloha č. x zadávací dokumentace). | ANO
2 ks vyhodnocovací stanice
Musí se jednat profesionální mamografickou vyhodnocovací stanici se speciálním mamografickým SW vybavenou speciálními mamografickými postprocesingovými funkcemi ovládanými speciálními tlačítky s možností porovnávání snímků (včetně automatického načtení starších studií z PACSu) a funkcemi Windowing, filtrace, lupa, inverze škály stupňů šedi, optimalizace jasu a kontrastu, anotace, měření vzdáleností, otáčení a zrcadlení obrazu, dělení obrazovky, obrazové manipulace, -předdefinované projekce pro mamografii - možnost výběru a třídění podle modality, data vyšetření, odesílajícího oddělení - srovnání se staršími vyšetřeními v předdefinovaných projekcích pro mamografii - různé zobrazení čtyř snímků v rámci jednoho vyšetření - různé Zobrazení snímků Z posledního a vybraného staršího vyšetření - možnost Zvětšení obrazu či jeho výřezu, změna jasu, kontrastu, Zostření, Zvýraznění - rozložení snímku na ploše podle definice uživatele podpora pro sledování stavu vyšetření (prvního a druhého čtení) s evidencí a ukládáníjména lékaře a výsledku prvního a druhého čtení | ANO
Musí být umožněno multimodalitního prohlížení mamografických obrazů z jiných modalit (MR, SONO)
Klientské pracovní stanice v hardwarové a softwarové konfiguraci, kterou odsouhlasí zadavatel s vybraným dodavatelem (CPU dle Passmark (https://www.cpubenchmark.net/) min. 15 000 bodů, 16GB RAM, 2x digitální výstup DP/HDMI, NVME M.2 SSD 480 GB, 2xdig. grafický výstup,CD/DVD, MS Windows 10 Pro 64bit)Vyhodnocovací stanice musí být vybavena PC „high performance“ (s odpovídajícím HW a SW vybavením, síťový interface 100/1000Mbit/s),se dvěma speciálními medicínskými mamografickými černobílými vysoce kontrastními LCD monitory s rozlišením min. 5 MPx a úhlopříčkou min. 21” s technologiÍ panelu TFT IPS, Portrait/Landscape mode: ano, jas min. 500cd/m2, kontrast min 1500:1) včetně grafické karty (min. 4 GB RAM) a UPS pro zálohu výpadku napětí na dobu minimálně 10 minut.maximální svítivostí min. 600 cd/m², možnost kalibrace podle normy DICOM | ANO 16 GB RAM, 2x 21" , min. 500 cd/m2, rozl. 5 MPix., kontrast 1500:1
Stanice musí umožňovat uložení snímků v maximálním rozlišení na interní disk o kapacitě min. 1 TB s možností rozšíření | ANO 1 TB
Stanice musí disponovat komunikací DICOM 3.0: DICOM Storage (Send/Receive), DICOM Query/Retrieve, DICOM Storage Commitment, DICOM Basic Print, DICOM Secondary Capture (SC), DICOM Computed Radiography (CR), DICOM Ultrasound (US), DICOM Mammography (MG), DICOM Digital X-ray (DX), DICOM Mammo CAD SR, DICOM Breast Imaging Report, musí být připojena do sítě FN Olomouc a na PACS server FNOL (MARIE PACS), dodavatel musí potvrdit kompatibilitu dle dokumentu MARIE Conformance Statement (příloha č. x zadávací dokumentace). | ANO
Systém umělé inteligence pro mamografický screening, který musí splňovat následující požadavky: 1. Identifikace mikrokalcifikací, včetně zobrazení kontury nalezeného objektu a procentuální definice rizika v rozsahu 0-100 pro každý nalezený objekt 2. Identifikace abnormálních denzit (karcinomů), včetně zobrazení kontury a procentuální definice rizika v rozsahu 0-100 pro každý nalezený objekt 3. Generování reportu, který zobrazuje původní snímek a nálezy dle bodu 1 a 2, report musí být možné uložit do PACS systému a musí být ve formátu, který nelze dodatečně editovat (např. Dicom Secondary Capture), 4. Certifikace CE jako zdravotnického prostředku, certifikace FDA výhodou 5. Průkazné klinické studie pro souhrnně nejméně 50000 pacientů, jednoznačně prokazující přínosnost systému pro mamografický screening | ANO
Součást dodávky
Součástí dodávky musí být protirozptylová mřížka | ANO
Součástí dodávky musí být vybavení pro provádění kontrastní mamografie | ANO můžeme dodat i injektor Accutron CT-D
Součástí dodávky musí být kompletní sada pro testy provozní stálosti, vč, fantomů a SW pro testování 2D i 3D módu, součástí SW musí být analýza opakovaných expozic | ANO
Součástí dodávky musí být ELEVATION DRIVER (bude specifikováno, ne název) | ANO
Další požadavky
Instalace elektrických silových komponent systému a nového technologického rozvadeče včetně nutných stavebních úprav | ANO
Zdroj nepřetržitého napájení pro řídící počítač a všechny prvky náchylné na výpadky elektrického proudu pokrývající výpadek napájení minimálně po dobu 10 minut. | ANO
Pomůcky a příslušenství, jejichž specifikace je dána konkrétním zařízením a předpisem výrobce a které jsou nutné pro provádění kvalitativních testů a ověřování technických parametrů zařízení, předepsaných výrobcem a prováděných odbornou obsluhou. | ANO
Aplikační zaškolení česky mluvícím aplikačním specialistou pro laboranty a lékaře v minimálně 7 dnech. | ANO 7 dní
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky), č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon) včetně jeho prováděcích vyhlášek a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ANO
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky), č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon) včetně jeho prováděcích vyhlášek a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ANO
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ANO
Životnost přístroje minimálně 8 let | ANO
Nabídková cena v Kč bez DPH | 10 814 900,- Kč
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 13 086 029,- Kč
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 627 000,- FULL servis za 1 rok
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 758 670,- FULL servis za 1 rok