## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Mamograf
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky bude dodávka, instalace a uvedení do provozu nového momografu, a to včetně nutných instalačních úprav (výchozí rozmístění viz, příloha č.1, pokud uchazeči nynější rozmístění včetně umístění kanálku nevyhovuje, může provést po odsouhlasení zadavatelem potřebné stavební úpravy), technologického rozvaděče (výchozí stav elektro instalace viz. příloha č.2) a deinstalace a ekologické likvidace stávajícího mamografu. | mamografu - možnost odkupu místo likvidace
Technická specifikace
Musí se jednat o plně digitální mamografický přístroj s maximální pacientskou průchodností, s plochým detektorem, jednou akvizační a dvěmi specializovanými mamografickými vyhodnocovacími stanicemi, včetně stereotaktické jednotky a vybavení umožňující 3D snímání prsu, kontrastní mamografii.
Přístroj musí vystavovat pacienty minimální radiační zátěži vzhledem k pravidelným screeningovým vyšetřením
Přístroj musí disponovat automaticky optimalizovanou sílou komprese s možností manuálního nastavení pomocí mikroprocesoru (nožní ovládání)
Přístroj musí mít automatickou i manuální dekompresi po expozici
Gantry - C-rameno
Přístroj musí disponovat zařízením pro zvětšovací techniku z pevného materiálu se zvětšovacím faktorem 1,5x nebo 1,6x a 1,8x
Přístroj musí mít digitální indikaci úhlu rotace ramene, síly komprese a tloušťky komprese
Přístroj musí mít izocentrické C rameno s motorickou rotací v rozsahu -155° +180° s ohniskovou vzdáleností min. 65 cm a motorizovaným výškovým nastavením v rozsahu min. 70,5–141 cm nad podlahou (nožní ovladač)
Přístroj musí mít ovládací a kontrolní panely po obou stranách | Ovládací panely na obou stranách ano, kontrolní panel je u jednoho výrobce zabudovaný v rentgence u nás v noze systému - nikdo nemá po obou stranách
Přístroj musí být vybaven minimálně následujícími kompresními deskami : | Kompresní desky by měly být již flexibilní (měkčenné nebo s náklonem) --> lepší rozložení tlaku (umí přední výrobci)
• deska pro základní screeningová vyšetření (pro malá i velká ženská prsa a speciální deska pro malá prsa)
• deska pro prsní implantáty | Chybí deska pro implantáty
• deska pro cílená vyšetření, bodové komprese
• deska pro snímky se zvětšením (včetně podpěr)
• deska pro stereotaktická vyšetření (vertikální i laterální přístup)
Generátor
Přístroj musí mít vysokofrekvenční generátor o výkonu min. 5 kW s možností připojení na síťové napětí
Přístroj musí disponovat volbou snímkovacího napětí v rozsahu min. 25–45 kV (s odstupňováním po 1 kV), snímkovacího produktu min. v rozsahu 5–500 mAs min. a snímkovacího času v rozsahu min. 100 ms – 5 s
Automatické i manuální nastavení expozičních parametrů
Rentgenka
Přístroj musí disponovat výkonným zářičem s vysokoobrátkovou anodou s min. 8 800 ot/min z wolframu nebo molybden/rhodia s ohnisky o velikosti 0,1 a 0,3 mm dle normy IEC 336
Tepelná kapacita anody musí být min. 300 kHU | zde bylo původně 340kHU
Přístroj musí disponovat min. dvěmi motorizovanými filtry Mo, Rh, Ag nebo W
Přístroj musí disponovat plně automatickým kolimačním systémem
Přístroj musí mít zařízení nebo příslušentsví, které poskytuje kvantitativní informaci o ozáření pacientky s možností RDSR dle ČSN EN 61910-1 společně se snímky do PACS a na server třetí strany
Detektor
Detektor musí být technologie s přímou nebo nepřímou konverzí RTG s detektorem z materiálu aSe nebo Csl s užitečnou velikostí pole detektoru min. 24×29 cm
Tloušťka detektoru (tj. výška celé styčné plochy v místě kontaktu s pacientkou) musí být maximálně 80 mm u strany hrudní stěny | (tj. výška styčné plochy v místě kontaktu s pacientkou) - jen aby bylo jasno co se tím myslí - původně bylo 70mm
Velikost bodu nesmí být větší jako 100 µm pro všechny typy a režimy vyšetření (2D i 3D snímkování) | typy a režimy
Přístroj musí mít efektivní zpracování signálu DQE min. 70%
Dynamický rozsah min. 14 bitů
Expoziční automatika
Úplná expoziční automatika, AEC s automatickým kV
Možnost manuálního nastavení expozice
Expoziční automat AEC -nastavení napětí dle tloušťky a složení prsu | mělo by platit i pro pacientky s implantáty
Expoziční automat AEC - nastavení napětí i pro prsní implantáty
Integrovaná kontrola kvality Q/A
Minimální počet 45 samostatně vyhodnocených polí nebo vyhodnocení denzity prsu z prepulsu | již zahrnuto v AEC - nastavení dle složení prsu (probíha po scoutu)
Stereotaktická jednotka s možností biopsie
Součástí přístroje musí být zařízení pro přímou digitální automatickou stereotaktickou biopsii s ovládacím pultem s automatickým motorizovaným pohybem držáku jehel na předem určenou pozici, speciální kompresní bioptická deska, ochrana obličeje, vertikální držák jehel pro všechny standardní rozměry, hardwarové změny pro mamografický systém, kalibrační fantom a kalibrační jehly
Zařízení musí být kompatibilní s bioptickými dělem včetně nutného příslušenství užívaném na pracovišti EnCor Enspire od firmy BD
Zařízením musí být možné provádět vertikální i laterální biopsie
Hmotnost samostatné bioptické jednotky nesmí být větší jako 7 kg nebo 13 kg vč. mobilního vozíku | nebo 13 kg vč. mobilního vozíku
3D tomosyntéza
Úhel skenování musí být min. 15°
Počet projekcí musí být min 9
Čas tomosyntézy nesmí být delší jako 10 s
Tomosyntéza musí být prováděna s použitím protirozptylové mřížky pro eliminaci sekundárního záření
Biopsie musí být prováděna s použitím protirozptylové mřížky pro eliminaci sekundárního záření | Stejně tak by s použitím protirozptylové mřížky měla být prováděna biopsie
Systém musí provádět 3D navigovanou biopsii
Vzdálenost mezi akvizačními rovinami musí být max. 1 mm | Zde bylo původně 0,5mm, toto je poloviční množství dat --> poloviční vstup pro AI vyhodnocování
Systém musí obsahovat SW pro vytvoření 2D syntetických snímků ze 3D
Součástí přístroje musí být pacientský ochranný štít ve fixní poloze/ Ochranná Skleněná Zástěna s ekvivalentem Stínění 0,3 mm Pb
Systém musí provádět kontrastní mamografii
Akviziční stanice
Akviziční stanice se musí skládat ze stanice s monitorem pro zadání pacientských dat, s možností navolení snímkovacích programů a zobrazení snímků, musí disponovat základními postprocesingovými funkcemi (Windowing, filtrace, elektronické clony apod.), anotací (označení stran, komentáře apod.) a měřením úhlů a vzdáleností. Součástí bude odpovídající ochranný štít proti záření pro obsluhu a odpovídající záložní zdroj pro dokončení archivace získaných dat
Demografická pacientská data mohou být posílána přímo z HIS/RIS systému pomocí DICOM Modality Worklis nebo mohou být zadávána manuálně, musí být možné získávání obrazů z HDD nebo PACSu, identifikace pomocí hesel, archivace vyšetření v lokálním archivu nebo PACSu, tisk obrazů na DICOM tiskárnách , „Autorouting“ pro automatické odeslání obrazů na předem určené cíle
Ovládací stanice musí být na bázi PC (s odpovídajícím HW i SW vybavením) s klávesnicí a myší s kapacitou paměti na HDD pro minimálně 50 000 obrázků, CD/DVD R/W kombo mechanika
Součástí stanice musí být náhledový speciální medicínský monochromatický vysoce kontrastní monitor o úhlopříčce min. 21“ s maximální svítivostí min. 500 cd/m² s rozlišením min. 3 MPix, možnost kalibrace podle normy DICOM
Akviziční stanicemusí disponovat následujícími modalitami: Dicom Interface: Mammography, Query/Retrieve, Send, Basic Print, Modality Worklist, Modality Performed Procedure Step, Storage Comittment
Systém musí být připojen do sítě FN Olomouc a na PACS server FNOL (MARIE PACS), dodavatel musí potvrdit kompatibilitu dle dokumentu MARIE Conformance Statement (příloha č. x zadávací dokumentace).
2 ks vyhodnocovací stanice
Musí se jednat profesionální mamografickou vyhodnocovací stanici se speciálním mamografickým SW vybavenou speciálními mamografickými postprocesingovými funkcemi ovládanými speciálními tlačítky s možností porovnávání snímků (včetně automatického načtení starších studií z PACSu) a funkcemi Windowing, filtrace, lupa, inverze škály stupňů šedi, optimalizace jasu a kontrastu, anotace, měření vzdáleností, otáčení a zrcadlení obrazu, dělení obrazovky, obrazové manipulace, -předdefinované projekce pro mamografii - možnost výběru a třídění podle modality, data vyšetření, odesílajícího oddělení - srovnání se staršími vyšetřeními v předdefinovaných projekcích pro mamografii - různé zobrazení čtyř snímků v rámci jednoho vyšetření - různé Zobrazení snímků Z posledního a vybraného staršího vyšetření - možnost Zvětšení obrazu či jeho výřezu, změna jasu, kontrastu, Zostření, Zvýraznění - rozložení snímku na ploše podle definice uživatele podpora pro sledování stavu vyšetření (prvního a druhého čtení) s evidencí a ukládáníjména lékaře a výsledku prvního a druhého čtení
Musí být umožněno multimodalitního prohlížení mamografických obrazů z jiných modalit (MR, SONO)
Klientské pracovní stanice v hardwarové a softwarové konfiguraci, kterou odsouhlasí zadavatel s vybraným dodavatelem (CPU dle Passmark (https://www.cpubenchmark.net/) min. 15 000 bodů, 16GB RAM, 2x digitální výstup DP/HDMI, NVME M.2 SSD 480 GB, 2xdig. grafický výstup,CD/DVD, MS Windows 10 Pro 64bit)Vyhodnocovací stanice musí být vybavena PC „high performance“ (s odpovídajícím HW a SW vybavením, síťový interface 100/1000Mbit/s),se dvěma speciálními medicínskými mamografickými černobílými vysoce kontrastními LCD monitory s rozlišením min. 5 MPx a úhlopříčkou min. 21” s technologiÍ panelu TFT IPS, Portrait/Landscape mode: ano, jas min. 500cd/m2, kontrast min 1500:1) včetně grafické karty (min. 4 GB RAM) a UPS pro zálohu výpadku napětí na dobu minimálně 10 minut.maximální svítivostí min. 600 cd/m², možnost kalibrace podle normy DICOM | 21", Mpix, svítivost , max. svítivost min. 1000cd/m2, DICOM kalibrovatelný na min. 600cd/m2, kontrast min. 1200:1
Stanice musí umožňovat uložení snímků v maximálním rozlišení na interní disk o kapacitě min. 1 TB s možností rozšíření | Odpovídá TOP Barco mamografickým diagnostickým monitorům CORONIS
Stanice musí disponovat komunikací DICOM 3.0: DICOM Storage (Send/Receive), DICOM Query/Retrieve, DICOM Storage Commitment, DICOM Basic Print, DICOM Secondary Capture (SC), DICOM Computed Radiography (CR), DICOM Ultrasound (US), DICOM Mammography (MG), DICOM Digital X-ray (DX), DICOM Mammo CAD SR, DICOM Breast Imaging Report, musí být připojena do sítě FN Olomouc a na PACS server FNOL (MARIE PACS), dodavatel musí potvrdit kompatibilitu dle dokumentu MARIE Conformance Statement (příloha č. x zadávací dokumentace). | https://www.barco.com/en/product/coronis-5mp-led-mdcg-5221
Systém umělé inteligence pro mamografický screening, který musí splňovat následující požadavky: 1. Identifikace mikrokalcifikací, včetně zobrazení kontury nalezeného objektu a procentuální definice rizika v rozsahu 0-100 pro každý nalezený objekt 2. Identifikace abnormálních denzit (karcinomů), včetně zobrazení kontury a procentuální definice rizika v rozsahu 0-100 pro každý nalezený objekt 3. Generování reportu, který zobrazuje původní snímek a nálezy dle bodu 1 a 2, report musí být možné uložit do PACS systému a musí být ve formátu, který nelze dodatečně editovat (např. Dicom Secondary Capture), 4. Certifikace CE jako zdravotnického prostředku, certifikace FDA výhodou 5. Průkazné klinické studie pro souhrnně nejméně 50000 pacientů, jednoznačně prokazující přínosnost systému pro mamografický screening
Součást dodávky
Součástí dodávky musí být protirozptylová mřížka
Součástí dodávky musí být vybavení pro provádění kontrastní mamografie
Součástí dodávky musí být kompletní sada pro testy provozní stálosti, vč, fantomů a SW pro testování 2D i 3D módu, součástí SW musí být analýza opakovaných expozic
Součástí dodávky musí být ELEVATION DRIVER (bude specifikováno, ne název)
Další požadavky
Instalace elektrických silových komponent systému a nového technologického rozvadeče včetně nutných stavebních úprav | Potřebujete nový rozvaděč i od nás, pokud stávající bude vyhovovat?
Zdroj nepřetržitého napájení pro řídící počítač a všechny prvky náchylné na výpadky elektrického proudu pokrývající výpadek napájení minimálně po dobu 10 minut.
Pomůcky a příslušenství, jejichž specifikace je dána konkrétním zařízením a předpisem výrobce a které jsou nutné pro provádění kvalitativních testů a ověřování technických parametrů zařízení, předepsaných výrobcem a prováděných odbornou obsluhou.
Aplikační zaškolení česky mluvícím aplikačním specialistou pro laboranty a lékaře v minimálně 7 dnech. | Maďarka aplikační a česká překladatelka
Systém pro okamžitou kontrolu bioptované tkáně přímo na detektoru mamografu (bez nutnosti dodatečných stojanů, podložek, nástavců na mamograf apod.) s použitím kolimátoru, bez nutnosti pacientské dekomprese a opakovaného snímkování a pozicování pacientky, nebo separatně stojící radiografický systém s dotykovým ovládacím panelem určený pro kontrolní snímkování specimenu s detektorem ze stejného materiálu jako mamograf, pro zajištění shodné obrazové kvality | Splní oba výrobci, výrazné zkrácení doby na vyhodnocení biopsie, bez nutnosti odesílat bioptovanou tkáň k vyhodnocení jinam, redukce opakované komprese pacientky a opakovaného ozáření v případě odebrání nesprávného vzorku
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky), č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon) včetně jeho prováděcích vyhlášek a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky), č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon) včetně jeho prováděcích vyhlášek a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
Nabídková cena v Kč bez DPH
Nabídková cena v Kč včetně DPH
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Technická úroveň | Oddůvodnění
Tloušťka detektoru menší než 50 mm | Snažší pozicování pacientek, lepší přístup a vyšší komfort
Nejnižší pozice detektoru nad zemí 65 cm nebo méně | Bez nutnosti vertikalizace pacientek na vozíku
Anestezie naváděná laserem pro přesnější a rychlejší lokalizaci | Bez nutnosti opakovaných vpichů, nebo kreslení fixem na pacientku
3D tomosyntéza prováděná technologií zajišťující nenavýšení dávky oproti standardnímu 2D vyšetření | Rozdíl v dávce až 70% !
3D tomosyntéza prováděna technologií Step & shoot pro eliminaci pohybového artefaktu | Eliminace pohybového artefaktu
Zpracování dat obrazů z tomosyntézy iterativní rekonstrukcí | Rozdíl FBP x Iterativní rekonstrukce (artefakty, dávka, obrazová kvalita)
Dvoumateriálová anoda | Delší životnost stroje, širší energetické spektrum (vyšetření na míru pacientce)
Tepelná kapacita rentgenky min. 340kHU | Stroj se nepřehřívá, nemusí se čekat na schlazení, lepší pacientská průchodnost
AEC nastavení expozičních parametrů na základě strojem zjištěné denzity prsní tkáně, nikoliv komprese | (komprese např. 40 mm nemusí znamenat, že prsní žláza je vždy stejného složení, expoziční parametry se tak přizpůsobí přesně podle pacientky – redukce záření)
Detektor bez nutnosti kalibrace na denní bázi (nebo na jiném časovém intervalu) v důsledku udržení obrazové kvality nebo stabilního provozu. Detektor je kalibrován pouze během servisních či technických inspekcí. Kalibrace detektoru pouze během servisní kontroly, nikoliv na denní/týdenní/měsíční bázi | Časová úspora každý den cca 20min
Systém asistované komprese pro pacientky (pacientka si na dálkovém ovládání může sama upravit kompresi) | Pro citlivé pacientky. Studie prokazují, že pacientky samy aplikují větší kompresi a aktivně se tak podílejí na snížení dávky a zvýšení obrazové kvality. Pacientka která má vyšetření sama alespoň částečně pod kontrolou vnímá celé vyšetření výrazně lépe a je zde vyšší šance že přijde na vyšetření znovu