## průzkum trhu - specifikace
Technická specifikace
Mamograf
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky bude dodávka, instalace a uvedení do provozu nového momografu, a to včetně nutných instalačních úprav (výchozí rozmístění viz, příloha č.1, pokud uchazeči nynější rozmístění včetně umístění kanálku nevyhovuje, může provést po odsouhlasení zadavatelem potřebné stavební úpravy), technologického rozvaděče (výchozí stav elektro instalace viz. příloha č.2) a deinstalace a ekologické likvidace stávajícího mamografu.
Technická specifikace
Musí se jednat o plně digitální mamografický přístroj s maximální pacientskou průchodností, s plochým detektorem, jednou akvizační a dvěmi specializovanými mamografickými vyhodnocovacími stanicemi, včetně stereotaktické jednotky a vybavení umožňující 3D snímání prsu, kontrastní mamografii.
Přístroj musí vystavovat pacienty minimální radiační zátěži vzhledem k pravidelným screeningovým vyšetřením
Přístroj musí disponovat automaticky optimalizovanou sílou komprese s možností manuálního nastavení pomocí mikroprocesoru (nožní ovládání)
Přístroj musí mít automatickou i manuální dekompresi po expozici
Gantry - C-rameno
Přístroj musí disponovat zařízením pro zvětšovací techniku z pevného materiálu se zvětšovacím faktorem 1,5x nebo 1,6x a 1,8x
Přístroj musí mít digitální indikaci úhlu rotace ramene, síly komprese a tloušťky komprese
Přístroj musí mít izocentrické C rameno s motorickou rotací v rozsahu min. -155° +180° pro 2D režim a rotace v rozsahu min. - 140° + 180° pro 3D režim, s ohniskovou vzdáleností min. 65 cm a motorizovaným výškovým nastavením v rozsahu min. 70,5–141 cm nad podlahou (nožní ovladač)
Přístroj musí mít ovládací panely po obou stranách
Přístroj musí být vybaven minimálně následujícími kompresními deskami :
• deska pro základní screeningová vyšetření (pro malá i velká ženská prsa a speciální deska pro malá prsa)
• deska pro cílená vyšetření, bodové komprese
• deska pro snímky se zvětšením (včetně podpěr)
• deska pro stereotaktická vyšetření (vertikální i laterální přístup)
Generátor
Přístroj musí mít vysokofrekvenční generátor o výkonu min. 5 kW s možností připojení na síťové napětí
Přístroj musí disponovat volbou snímkovacího napětí v rozsahu min. 25–45 kV (s odstupňováním po 1 kV), snímkovacího produktu min. v rozsahu 5–500 mAs min. a snímkovacího času v rozsahu min. 100 ms – 5 s
Automatické i manuální nastavení expozičních parametrů
Rentgenka
Přístroj musí disponovat výkonným zářičem s vysokoobrátkovou anodou s min. 8 800 ot/min z wolframu nebo molybden/rhodia s ohnisky o velikosti 0,1 a 0,3 mm dle normy IEC 336
Tepelná kapacita anody musí být min. 300 kHU
Přístroj musí disponovat min. dvěmi motorizovanými filtry Mo, Rh, Ag nebo W
Přístroj musí disponovat plně automatickým kolimačním systémem
Přístroj musí mít zařízení nebo příslušentsví, které poskytuje kvantitativní informaci o ozáření pacientky s možností RDSR dle ČSN EN 61910-1 společně se snímky do PACS a na server třetí strany
Detektor
Detektor musí být technologie s přímou nebo nepřímou konverzí RTG s detektorem z materiálu aSe nebo Csl s užitečnou velikostí pole detektoru min. 24×29 cm
Tloušťka detektoru musí být maximálně 90 mm u strany hrudní stěny
Velikost bodu nesmí být větší jako 100 µm pro všechny typy vyšetření (2D i 3D snímkování)
Dynamický rozsah min. 14 bitů
Expoziční automatika
Úplná expoziční automatika, AEC s automatickým kV
Možnost manuálního nastavení expozice
Expoziční automat-nastavení napětí dle tloušťky a složení prsu
Integrovaná kontrola kvality Q/A
Minimální počet 45 samostatně vyhodnocených polí nebo vyhodnocení denzity prsu z prepulsu
Stereotaktická jednotka s možností biopsie
Součástí přístroje musí být zařízení pro přímou digitální automatickou stereotaktickou biopsii s ovládacím pultem s automatickým motorizovaným pohybem držáku jehel na předem určenou pozici, speciální kompresní bioptická deska, ochrana obličeje, vertikální držák jehel pro všechny standardní rozměry, kalibrační fantom a kalibrační jehly
Zařízení musí být kompatibilní s bioptickými dělem včetně nutného příslušenství užívaném na pracovišti EnCor Enspire od firmy BD
Zařízením musí být možné provádět vertikální i laterální biopsie
Hmotnost přenášených součástí bioptické jednotky nesmí být vyšší než 7 kg
3D tomosyntéza
Úhel skenování musí být min. 15°
Počet projekcí musí být min 9
Čas tomosyntézy nesmí být delší jako 10 s
Tomosyntéza musí být prováděna s použitím protirozptylové mřížky pro eliminaci sekundárního záření
Mamograf musí být vybaven systém pro provádění 3D navigované biopsie.
Vzdálenost mezi akvizačními rovinami musí být max. 1 mm
Systém musí obsahovat SW pro vytvoření 2D syntetických snímků ze 3D
Součástí přístroje musí být pacientský ochranný štít ve fixní poloze/ Ochranná Skleněná Zástěna s ekvivalentem Stínění 0,3 mm Pb
Mamograf musí být vybaven systém pro provádění kontrastní mamografie
Akviziční stanice
Akviziční stanice se musí skládat ze stanice s monitorem pro zadání pacientských dat, s možností navolení snímkovacích programů a zobrazení snímků, musí disponovat základními postprocesingovými funkcemi (Windowing, filtrace, elektronické clony apod.), anotací (označení stran, komentáře apod.) a měřením úhlů a vzdáleností. Součástí bude odpovídající ochranný štít proti záření pro obsluhu a odpovídající záložní zdroj pro dokončení archivace získaných dat
Demografická pacientská data mohou být posílána přímo z HIS/RIS systému pomocí DICOM Modality Worklis nebo mohou být zadávána manuálně, musí být možné získávání obrazů z HDD nebo PACSu, identifikace pomocí hesel, archivace vyšetření v lokálním archivu nebo PACSu, tisk obrazů na DICOM tiskárnách , „Autorouting“ pro automatické odeslání obrazů na předem určené cíle
Ovládací stanice musí být na bázi PC (s odpovídajícím HW i SW vybavením) s klávesnicí a myší s kapacitou paměti na HDD pro minimálně 50 000 obrázků, CD/DVD R/W kombo mechanika
Součástí stanice musí být náhledový speciální medicínský monochromatický vysoce kontrastní monitor o úhlopříčce min. 21“ s maximální svítivostí min. 500 cd/m² s rozlišením min. 3 MPix, možnost kalibrace podle normy DICOM
Akviziční stanicemusí disponovat následujícími modalitami: Dicom Interface: Mammography, Query/Retrieve, Send, Basic Print, Modality Worklist, Modality Performed Procedure Step, Storage Comittment
Systém musí být připojen do sítě FN Olomouc a na PACS server FNOL (MARIE PACS), dodavatel musí potvrdit kompatibilitu dle dokumentu MARIE Conformance Statement (příloha č. x zadávací dokumentace).
2 ks vyhodnocovací stanice
Musí se jednat profesionální mamografickou vyhodnocovací stanici se speciálním mamografickým SW vybavenou speciálními mamografickými postprocesingovými funkcemi ovládanými speciálními tlačítky s možností porovnávání snímků (včetně automatického načtení starších studií z PACSu) a funkcemi Windowing, filtrace, lupa, inverze škály stupňů šedi, optimalizace jasu a kontrastu, anotace, měření vzdáleností, otáčení a zrcadlení obrazu, dělení obrazovky, obrazové manipulace, -předdefinované projekce pro mamografii - možnost výběru a třídění podle modality, data vyšetření, odesílajícího oddělení - srovnání se staršími vyšetřeními v předdefinovaných projekcích pro mamografii - různé zobrazení čtyř snímků v rámci jednoho vyšetření - různé Zobrazení snímků Z posledního a vybraného staršího vyšetření - možnost Zvětšení obrazu či jeho výřezu, změna jasu, kontrastu, Zostření, Zvýraznění - rozložení snímku na ploše podle definice uživatele podpora pro sledování stavu vyšetření (prvního a druhého čtení) s evidencí a ukládáníjména lékaře a výsledku prvního a druhého čtení
Musí být umožněno multimodalitního prohlížení mamografických obrazů z jiných modalit (MR, SONO)
Klientské pracovní stanice v hardwarové a softwarové konfiguraci, kterou odsouhlasí zadavatel s vybraným dodavatelem (CPU dle Passmark (https://www.cpubenchmark.net/) min. 15 000 bodů, 16GB RAM, 2x digitální výstup DP/HDMI, NVME M.2 SSD 480 GB, 2xdig. grafický výstup,CD/DVD, MS Windows 10 Pro 64bit), síťový interface 100/1000Mbit/s),se dvěma speciálními medicínskými mamografickými barevnými vysoce kontrastními LCD monitory s rozlišením min. 5 MPx a úhlopříčkou min. 21” s technologiÍ panelu TFT IPS, Portrait/Landscape mode: ano, jas min. 500cd/m2, kontrast min 1200:1) včetně grafické karty (min. 4 GB RAM) a UPS pro zálohu výpadku napětí na dobu minimálně 10 minut, kalibrace podle normy DICOM
Stanice musí umožňovat uložení snímků v maximálním rozlišení na interní disk o kapacitě min. 1 TB s možností rozšíření
Stanice musí disponovat komunikací DICOM 3.0: DICOM Storage (Send/Receive), DICOM Query/Retrieve, DICOM Storage Commitment, DICOM Basic Print, DICOM Secondary Capture (SC), DICOM Computed Radiography (CR), DICOM Ultrasound (US), DICOM Mammography (MG), DICOM Digital X-ray (DX), DICOM Mammo CAD SR, DICOM Breast Imaging Report, musí být připojena do sítě FN Olomouc a na PACS server FNOL (MARIE PACS), dodavatel musí potvrdit kompatibilitu dle dokumentu MARIE Conformance Statement (příloha č. x zadávací dokumentace).
Systém umělé inteligence pro mamografický screening, který musí splňovat následující požadavky: 1. Identifikace mikrokalcifikací, včetně zobrazení kontury nalezeného objektu a procentuální definice rizika v rozsahu 0-100 pro každý nalezený objekt 2. Identifikace abnormálních denzit (karcinomů), včetně zobrazení kontury a procentuální definice rizika v rozsahu 0-100 pro každý nalezený objekt 3. Generování reportu, který zobrazuje původní snímek a nálezy dle bodu 1 a 2, report musí být možné uložit do PACS systému a musí být ve formátu, který nelze dodatečně editovat (např. Dicom Secondary Capture), 4. Certifikace CE jako zdravotnického prostředku, certifikace FDA výhodou
Součást dodávky
Součástí dodávky musí být protirozptylová mřížka
Součástí dodávky musí být vybavení pro provádění kontrastní mamografie
Součástí dodávky musí být kompletní sada pro testy provozní stálosti, vč, fantomů a SW pro testování 2D i 3D módu, součástí SW musí být analýza opakovaných expozic
Součástí dodávky musí být systém pro biipsii prsou pomocí vakua, s min. třemi velikostmi sond 10G, 12G a 15G, echogenními značkami na řezné kanyle pro vizualizaci pod ultrazvukem a s kontejnerem pro schromažďování vzorků včetně nabíjecí stanice.
Součástí dodávky musí být automatický, dvouhlavý injektor pro aplikaci kontrastní látky min. 2x200ml. Programovatelná rychlost dávkování min. 0,1 - 10 ml/sec v 0,1ml krocích. Bezdrátový provoz (bateriové napájení).
Další požadavky
Instalace elektrických silových komponent systému a nového technologického rozvadeče včetně nutných stavebních úprav
Zdroj nepřetržitého napájení pro řídící počítač a všechny prvky náchylné na výpadky elektrického proudu pokrývající výpadek napájení minimálně po dobu 10 minut.
Pomůcky a příslušenství, jejichž specifikace je dána konkrétním zařízením a předpisem výrobce a které jsou nutné pro provádění kvalitativních testů a ověřování technických parametrů zařízení, předepsaných výrobcem a prováděných odbornou obsluhou.
Aplikační zaškolení česky mluvícím aplikačním specialistou (nebo musí být přítomen český překladatel) pro laboranty a lékaře v minimálně 7 dnech.
Součástí uvedení systému do provozu bude provedení veškerých přejímacích a dalších zkoušek, měření, revize požadovaných českou legislativou (především v oblasti radiační ochrany - zákon č. 263/2016 Sb. a vyhláška č. 422/2016 Sb. v aktuálních znění).
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zadavatel požaduje full servis přístroje s pravidelnou automatickou obnovou (upgrade) software při uvolnění nové verze výrobcem po celou dobu životnosti přístroje.
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací na celý dodávaný systém včetně všech komponent minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD), 263/2016 Sb. (atomový zákon) a jeho prováděcích vyhlášek a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) - po dobu záruky bude zhrnuto v kupní ceně.
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD), 263/2016 Sb. (atomový zákon) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů na celý dodávaný systém včetně všech komponent autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 2 roky, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
Nabídková cena v Kč včetně DPH
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma