## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Mamograf
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Mamograf
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Musí se jednat o plně digitální mamografický přístroj s maximální pacientskou průchodností, s plochým detektorem, jednou akvizační a dvěmi specializovanými mamografickými vyhodnocovacími stanicemi, včetně stereotaktické jednotky a vybavní umožňující 3D snímání prsu, nabízející nové možnosti při odhalování rakoviny prsu
Přístroj musí vystavovat pacienty minimální radiační zátěži vzhledem k pravidelným screeningovým vyšetřením
Přístroj musí disponovat automaticky optimalizovanou sílou komprese s možností manuálního nastavení pomocí mikroprocesoru (nožní ovládání)
Přístroj musí mít automatickou dekompresi po expozici
Přístroj musí disponovat zařízením pro zvětšovací techniku z pevného materiálu se zvětšovacím faktorem 1,5x nebo 1,6x a 1,8x
Přístroj musí mít digitální indikaci úhlu rotace ramene, síly komprese a tloušťky komprese
Přístroj musí mít izocentrické C rameno s motorickou rotací v rozsahu ±180 ° s ohniskovou vzdáleností min. 65 cm a motorizovaným výškovým nastavením v rozsahu min. 70–145 cm nad podlahou (nožní ovladač)
Přístroj musí být vybaven minimálně následujícími kompresními deskami :
• deska pro základní screeningová vyšetření (pro malá i velká prsa)
• deska pro cílená vyšetření, bodové komprese
• deska pro snímky se zvětšením (včetně podpěr)
• deska pro stereotaktická vyšetření (vertikální i laterální přístup)
Generátor
Přístroj musí mít vysokofrekvenční generátor o výkonu min. 5 kW s možností připojení na síťové napětí
Přístroj musí disponovat volbou snímkovacího napětí v rozsahu min. 25–45 kV (s odstupňováním po 1 kV), snímkovacího produktu min. 5–500 mAs min. a snímkovacího času v rozsahu min. 100 ms – 5 s
Rentgenka
Přístroj musí disponovat výkonným zářičem s vysokoobrátkovou anodou ( min. 8 800 ot/min) s ohnisky o velikosti 0,1 a 0,3 mm dle normy IEC 336
Tepelná kapacita anody musí být min. 340 kHU
Chladící výkon anody musí být min. 40 kHU/min
Přístroj musí disponovat min. dvěmi motorizovanými filtry Mo, Rh, Ag nebo W
Přístroj musí disponovat plně automatickým kolimačním systémem
Přístroj musí mít zařízení nebo příslušentsví, které poskytuje kvantitativní informaci o ozáření pacientky s možností RDSR dle ČSN EN 61910-1 společně se snímky do PACS a na server třetí strany
Detektor
Detektor musí být technologie s přímou nebo nepřímou konverzí RTG s detektorem z materiálu aSe nebo Csl s užitečnou velikostí pole detektoru min. 24×29 cm
Tloušťka detektoru musí být maximálně 70 mm u strany hrudní stěny
Velikost bodu nesmí být větší jako 100 µm pro všechny typy vyšetření – velikost pixelu platná a používaná během 2D i 3D snímkování
Přístroj musí mít efektivní zpracování signálu DQE min. 70%
Stereotaktická jednotka s možností biopsie
Součástí přístroje musí být zařízení pro přímou digitální automatickou stereotaktickou biopsii s ovládacím pultem s automatickým motorizovaným pohybem držáku jehel na předem určenou pozici, speciální kompresní bioptická deska, ochrana obličeje, vertikální držák jehel pro všechny standardní rozměry, hardwarové změny pro mamografický systém, kalibrační fantom a kalibrační jehly
Zařízení musí být kompatibilní s bioptickými děly včetně nutného příslušenství
Zařízením musí být možné provádět vertikální i laterální biopsie
Hmotnost samostatné bioptické jednotky nesmí být větší jako 5 kg nebo 13 kg včetně mobilního vozíku
3D tomosyntéza
Úhel skenování musí být min. 20°
Počet projekcí musí být min 9
Čas tomosyntézy nesmí být delší jako 10 s
Tomosyntéza musíbýt prováděna s použitím protirozptylové mřížky pro eliminaci sekundárního záření
Systém musí být rozšiřitelný o CESM
Vzdálenost mezi akvizačními rovinami musí být max. 0,5 mm
Systém musí disponovat optimalizovaným iterativním rekonstrukčním algoritmem pro kalkulaci obrazů jednotlivých řezů a zobrazení na akviziční stanici
Systém musí obsahovat SW pro zobrazení syntetických snímků v 2D
Součástí přístroje musí být pacientský ochranný štít ve fixní poloze
Akviziční stanice
Akviziční stanice se musí skládat ze stanice s monitorem pro zadání pacientských dat, s možností navolení snímkovacích programů a zobrazení snímků, musí disponovat základními postprocesingovými funkcemi (Windowing, filtrace, elektronické clony apod.), anotací (označení stran, komentáře apod.) a měřením úhlů a vzdáleností. Součástí bude odpovídající ochranný štít proti záření pro obsluhu a odpovídající záložní zdroj pro dokončení archivace získaných dat
Demografická pacientská data mohou být posílána přímo z HIS/RIS systému pomocí DICOM Modality Worklis nebo mohou být zadávána manuálně, musí být možné získávání obrazů z HDD nebo PACSu, identifikace pomocí hesel, archivace vyšetření v lokálním archivu nebo PACSu, tisk obrazů na DICOM tiskárnách , „Autorouting“ pro automatické odeslání obrazů na předem určené cíle
Ovládací stanice musí být na bázi PC (s odpovídajícím HW i SW vybavením) s klávesnicí a myší s kapacitou paměti na HDD pro minimálně 50 000 obrázků, CD/DVD R/W kombo mechanika
Součástí stanice musí být náhledový speciální medicínský monochromatický vysoce kontrastní monitor o úhlopříčce min. 21“ s maximální svítivostí min. 500 cd/m² s rozlišením min. 3 MPix, možnost kalibrace podle normy DICOM
Akviziční stanicemusí disponovat následujícími modalitami: Dicom Interface: Mammography, Query/Retrieve, Send, Basic Print, Modality Worklist, Modality Performed Procedure Step, Storage Comittment
2 ks vyhodnocovací stanice
Musí se jednat profesionální mamografickou vyhodnocovací stanici se speciálním mamografickým SW vybavenou speciálními mamografickými postprocesingovými funkcemi ovládanými speciálními tlačítky s možností porovnávání snímků (včetně automatického načtení starších studií z PACSu) a funkcemi Windowing, filtrace, lupa, inverze škály stupňů šedi, optimalizace jasu a kontrastu, anotace, měření vzdáleností, otáčení a zrcadlení obrazu, dělení obrazovky, obrazové manipulace
Musí být umožněno multimodalitního prohlížení mamografických obrazů z jiných modalit (MR, SONO)
Vyhodnocovací stanice musí být vybavena PC „high performance“ (s odpovídajícím HW a SW vybavením, síťový interface 100/1000Mbit/s), CD/DVD RW mechanika, se dvěma speciálními medicínskými mamografickými černobílými vysoce kontrastními LCD monitory s rozlišením min. 5 MPx a úhlopříčkou min. 21” s maximální svítivostí min. 600 cd/m², možnost kalibrace podle normy DICOM
Stanice musí umožňovat uložení snímků v maximálním rozlišení na interní disk o kapacitě min. 1 TB s možností rozšíření
Stanice musí disponovat komunikací DICOM 3.0: DICOM Storage (Send/Receive), DICOM Query/Retrieve, DICOM Storage Commitment, DICOM Basic Print, DICOM Secondary Capture (SC), DICOM Computed Radiography (CR), DICOM Ultrasound (US), DICOM Mammography (MG), DICOM Digital X-ray (DX), DICOM Mammo CAD SR, DICOM Breast Imaging Report
Součást dodávky
Součástí dodávky musí být protirozptylová mřížka
Součástí dodávky musí být vybavení pro provádění kontrastní mamografie
Součástí dodávky musí být kompletní sada pro testy provozní stálosti, vč, fantomů a SW pro testování 2D i 3D módu, součástí SW musí být analýza opakovaných expozic
Systém musí být schopný "číst" snímky na bázi umělé inteligence, např. ICAD
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky), č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon) včetně jeho prováděcích vyhlášek a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky), č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon) včetně jeho prováděcích vyhlášek a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
Nabídková cena v Kč bez DPH
Nabídková cena v Kč včetně DPH
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce:
Obchodní firma nebo název:
Kontaktní osoba | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení | Počet kusů
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, …
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  | 0 | 0 | 0
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.)
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  | 0 | 0 | 0
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  | 0 | 0 | 0
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.