## List1
MARKETINGOVÝ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: Skiaskopicko-skiagrafický digitální RTG systém
Uveďte typ, výrobce: | Luminos Agile Max, Siemens Healthcare, GmbH |  | Agfa N.V., Přístroj DR 800
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu Skiaskopicko-skiagrafického digitálního RTG systému na dětskou kliniku ve FNOL, včetně příslušenství a provedení zaškolení personálu. | ano |  | ano
Technická specifikace
Musí se jednat o skiaskopicko-skiagrafický plně digitální RTG systém ovládaný zblízka | ano |  | ano
Přístroj musí mít plochý digitální nedělený detektor a plně digitální obrazový proces s vysokou rozlišovací schopností | ano |  | ano
Přístrojem musí být možné vyšetřovat i pediatrické pacienty, dále musí být možné přístrojem provádět základní i speciální skiaskopicko-skiagrafické vyšetření trávící trubice a plnohodnotné digitální skiagrafické expozice | ano |  | ano
Vysokofrekvenční generátor a RTG zářič
Pracovní výkon generátoru musí být minimálně 80 kW | ano |  | ano
Rozsah pracovního napětí musí být v rozmezí min. 40 - 150 kV | ano |  | ano
Minimální frekvence musí být 100 kHz | ano |  | ano
Musí být možné pořizovat extrémně krátké expozice od 1 ms | ano |  | ano
Přístroj musí disponovat konfigurovatelnými anatomickými programy (orgánová automatika) pro dospělé i pediatrické pacienty s volbou minimálně 100 programů pro každé pracovní místo a mód | ano |  | ano
Přístroj musí disponovat expoziční automatikou s možností libovolného navolení minimálně 3 samostatných komůrek pro obě pracovní místa (ve stole a verigrafu) a expoziční automatikou sklopné stěny - AEC | ano |  | ano
Přístroj musí být vybaven vysokorychlostní rentegenkou s vysokou tepelnou kapacitou anody minimálně 750 kHU, tepelnou kapacitou celého krytu rentegnky minimálně 2,0 MHU a výkonem ohnisek odpovídající generátoru, 2 ohniska o velikosti maximálně 0,6/1,2 mm a výkonem minimálně 40 a 80 kW a maximální snímkovací napětí musí být 150 kV | ano |  | ano
Přístroj musí být vybaven primární automatickou i manuální obdélníkovou RTG clonou, nejméně třemi přídavnými filtry s motorickým manuálním i automatickým nastavením podle orgánových programů, digitální zobrazení rozměrů pole vyclonění, Cu filtrace a SID | ano |  | ano
Přístroj musí disponovat systémem DAP metr - systém pro měření a zobrazení pacientské dávky s měřící komůrkou integrovanou v primární cloně s možností exportu dat ve formátu DICOM do PACS, resp. NIS a do RDSR zasílaného do PACS a na server třetí strany | ano |  | ano
Stěna a pacientský stůl
Ovládání všech pohybů a funkcí musí být možné provádět od vyšetřovací stěny | ano |  | ano
Musí být zajištěn volný přístup lékaře aobsluhy k vyšetřovanému pacientovi ze všech stran stolu | ano |  | ano
Rozměry desky stolu musí být minimálně 200 x 800 cm | ano |  | ano
Pacientský stůl musí být možné motoricky sklápět v rozsahu minimálně +90°/-50° s rychlostí až 6°/s | ano |  | ano
Pacientská deska musí být motoricky výškově nastavitelná v rozsahu minimálně 65 - 100 cm | ano |  | ano
Motorický podélný posun desky stolu musí být v rozsahu minimálně 120 cm s rychlostí minimálně 5 cm/s | ano |  | ano
Motorický příčný posundesy stolu musí být minimálně 25 cm s rychlostí minimálně 4 cm/s | ano |  | ano
Nosnost stolu musí být minimálně 250 kg a současně musí stůl při tomto zatížení umožnit výškové motorické nastavení výšky desky | ano |  | ano
Součástí musí být motoricky pojizdná pacientská lavička (stupátko) umístitelná na pacientský stůl z obou stran a zatížitelná při sklopné stěně ve vertikální pozici minimálně 220 kg | ano |  | ano
Výška lavičky nad podlahou ve svislé poloze stěny musí být maximálně 6 cm | ano |  | ano
Jednotka s detektorem musí být podélně motoricky pojizdná v rozsahu minimálně 110 cm | ano |  | ano
jednotka s detektorem musí být příčně motoricky pojízdná v rozsahu min. 25 cm | ano |  | ano
Stůl musí disponovat kompresním tubusem s motoricky asistovaným pojezdem | ano |  | ano
rozsah SID musí být min. 35 cm | ano |  | ano
Musí být možné nastavit primární paprsek od podlahy v pozici stěny sklopné do 90° v rozmezí min. 75 - 185 cm | ano |  | ano
Stůl musí být vybaven ergonomickým ovladačem pro motoricky asistovaný pohyb jednotky detektoru, včetně jednoručního ovládání této jednotky, pacientské desky, sklápění stěny, výškového nastavení stolu, ovládání kolimátoru, spouštění skiaskopie a expozice | ano |  | ano
Expozice musí být prováděna na pevný digitální plochý dynamický aSi/Csi detektor umístěný ve stěně o velikosti aktivní plochy min. 42 x 42 cm s rozlišením detektoru v matrici 2,8k x 2,8k s maximální velikostí bodu 150 µm a hloubkou rozlišení šedi min. 16 bitů, DQE min. 65 % při 0 lp/mm s možností volby min. 3 dalších formátů zvětšení (ZOOM) k základnímu přehledovému formátu | ano |  | ano
Sekundární velmi jemná mřížka musí být min. Pb 12:1 a 80 čar/cm | ano |  | ano
Obrazový processing
Kompletní ovládání systému sklopné stěny včetně generátoru, rentgenky, obrazového systému musí být realizováno z jedné integrované konzole | ano |  | ano
Musí se jednat o plně digitální obrazový systém s přímou digitalizací obrazu a digitální optimalizací zčernání výsledného obrazu pro online harmonizaci nativních sérií a jednotlivých obrazů | ano |  | ano
Přístroj musí disponovat plnou orgánovou automatikou a jednou ovládací konzolí pro snímkování na sklopné stěně v počtu min. 1000 orgánových programů | ano |  | ano
Přístroj musí být vybaven uložištěm (HDD) s kapacitou pro uložení min. 50 000 obrazů v matici min. 1024x1024/12 bits možností dalšího rozšíření | ano |  | ano
Přístroj musí umožnit záznam a postprocesing jednotlivých snímků v matrici min. 2.8002/12 bit na stěně - radiografie | ano |  | ano
Přístroj musí disponovat sériovým snímkovacím provozem s volitelnými frekvencemi | ano |  | ano
Digitální pulzní skiakopie musí mít minimálně 4 volitelných frekvencí v rozsahu min. od 3 do 15 pulzů/s se záznamem a zobrazením v matrici min. 10242/12 bit pro snížení dávky na pacienta i obsluhující personál | ano |  | ano
Součástí přístroje musí být bezdrátový nožní spínač ve vyšetřovně pro ovládání skiaskopie a uložení obrazů | ano |  | ano
Přístroj musí umožnit záznam , zobrazení a následný export v DICOM formátu dynamických skiaskopických sekvencí jako realné akvizice v délce až 60 s při maximální frekvenci | ano |  | ano
Clonění musí být realizovatelné bez nutnosti RTG záření (např. pomocí grafického znázornění na LIH obrazu na monitoru, nebo pomocí kamery umístěné v kolimátoru) | ano |  | ano
Nastavení polohy vyšetřované oblasti musí být realizovatelné bez nutnosti RTG záření (např. znázorněním na LIH, nebo pomocí kamery umístěné v kolimátoru) | ano |  | ano
Součástí postprocesingu musí býz základní obrazové funkce - nastavení jasu a kontrastu, zvýraznění hran, inverze obrazu, otáčení obrazu, anotace obrazu, elektronické clony, digitální zvětšení, R/L zobrazení, identifikace pacienta (jméno, datum+narození atd.), možnost rozdělení obrazovky na min. 16 obrázků apod. | ano |  | ano
Kvantifikace, měření délky, úhlů apod. musí probíhat s automatickou a manuální kalibrací | ano |  | ano
Součástí vybavení systému musí být - 2 ks plochých speciálních medicínských vysoce kontrastních LCD monitorů (LIVE+REFerenční obraz) s úhlopříčkou min 19“ (rozlišení min. 1,2 Mpix, max. svítivost min. 600 cd/m², neprokládané řádkování, obnovovací frekvence min. 70 Hz) na monitorovém stropním pojízdném stativu pro vyšetřovnu a 1 ks kontrolní monitor pro LIVE obraz stejné kvality v ovladovně | ano |  | ano
Archivaci obrazové informace musí být možné provést na CD-R a DVD na pozadí ve formátu DICOM. TIFF a AVI s možností vypálení i DICOM prohlížeče | ano |  | ano
Přístroj musí být připojen do PACS a do RIS FN Olomouc ve formátu DICOM - DICOM Send, DICOM Storage Commitment, výstup na tiskárnu ve formátu DICOM Print, DICOM Worklist a DICOM MPPS | ano |  | ano
Stropní stativ s RTG zářičem
Součástí přístroje musí být stropní stativ s RTG zářičem pro plnohodnotné digitální skiagrafické expozice | ano |  | ano
Automatické nastavení parametrů generátoru podle zvoleného orgánového programu | ano |  | ano
Podélný pojezd stativu musí být min. 320 cm a příčný pojezd musí být min. 200 cm | ano |  | ano
Stativ s rentgenkou musí být výškově nastavitelný v rozsahu min. 150 cm | ano |  | ano
Rotace rentgenky okolo vertikálníosy musí být minimálně 330, okolo horizontální osy minimálně 280, s aretací po 90° | ano |  | ano
Rentgenka musí být vysokorychlostní (min. 10 000 ot/min) s vysokou tepelnou kapacitou anody minimálně 400 kHU, tepelnou kapacitou celého krytu rentgenky minimálně 2,0 MHU a výkonem odpovídající generátoru, 2 ohniska o velikosti max. 0,6/1,0 mm a výkonech minimálně – 40 a 80 kW, maximální snímkovací napětí 150 kV, rozsah výstupního proudu 10–1000 mA | ano |  | ano
Vertikální stativ
Musíse jednat o výškově stavitelný vertikální snímkovací stativ se sekundární jemnou mřížkou minimálně Pb 12:1 a 40 čar/ 1 cm (ohnisková vzdálenost cca 115-180 cm) | ano |  | ano
Minimální vzdálenost středu horizontálního paprsku musí být nastavitelná v rozsahu 46 -170 cm nad podlahou | ano |  | ano
Vertikální stativ musí mít sklopnou desku v rozmezí min. - 20° a max. + 90° | ano |  | ano
Detektor pro vertikální stativ | ano |  | ano
Musí být integrovaný ve stativu, pevný s aktivní plochou min 42 x 42 cm | ano |  | ano
Technologie detektoru musí být a-Si, CsI | ano |  | ano
Hloubka jasového rozlišení musí být min 16bitová | ano |  | ano
Velikost pixelu detektoru musí být maximálně 150 µm | ano |  | ano
Detektor musí mít 3 ionizační komůrkypro expoziční automatiku | ano |  | ano
Detektor musí mít integrovanou mřížku s možností uživatelského vyjmutí | ano |  | ano
Bezdrátový detektor pro volné expozice | ano |  | ano
Aktivní plocha mobilního detektoru musí být min. 34 x 42 cm s rozlišením detektoru v matici 2350 x 2850 s maximální velikostí bodu 150 µm a hloubkou rozlišení šedi min. 16 bitů | ano |  | ano
Musí být možné provést bezdrátový přenospro zobrazení komletního obrazu | ano |  | ano
Hmotnost bezdrátového detektoru nesmí být větší než 3,5 kg | ano |  | ano
Součástí musí být mřížka pro detektor | ano |  | ano
Detektor musí být odolný vůči tlaku a vniknutí kapaliny minimálně IPX2 | ano |  | ano
Součásti přístroje
Součástí přístroje musí být intercom - oboustranné dorozumívací zařízení mezi ovladovnou a vyšetřovnou | ano |  | ano
Součástí přístroje musí být elektrický rozvaděč s ovládacími tlačítky | ano |  | ano
Součástí přístroje musí býýt ochrana proti záření, podélně pojizdný a výškově nastavitelný štít z olovnatého skla na stropním stativu | ano |  | ano
Součástí přístroje musí být radiační boční ochrana z Pb gumy, umístěná na pacientském stole nebo zavěšená na stropě | ano |  | ano
Součástí přístroje musí být pomůcky pro provádění ZPS dle doporučení výrobce a SÚJB (např. PTW Normi 13) | ano |  | ano
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky), č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon) včetně jeho prováděcích vyhlášek a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ano |  | ano
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky), č. 263/2016 Sb. (Atomový zákon) včetně jeho prováděcích vyhlášek a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ano |  | ano
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ano |  | ano
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ano |  | ano
Životnost přístroje minimálně 8 let | ano |  | ano
Nabídková cena v Kč bez DPH | 9630000 |  | 9400485 |  | 9515242.5
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 11652300 |  | 11374586.85 |  | 11513443.425
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 246000 |  | 243600 |  | 244800
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 297660 |  | 294756 |  | 296208 | 49368

## List2
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU | [6 empty] | DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace | [6 empty] | Tržní konzultace
K zakázce: | Skiaskopicko-skiagrafický digitální RTG systém | [5 empty] | K zakázce: | Skiaskopicko-skiagrafický digitální RTG systém
Obchodní firma nebo název: | [6 empty] | Obchodní firma nebo název:
Siemens Healthcare, s.r.o. | [6 empty] | F medical s.r.o.
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu |  |  | Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Ing. Jiří Boček, MBA |  | 420605226613 |  | jiri.bocek@siemens-healthineers.com |  |  | Ing. Jasmin Draganovič |  | 604 784 617 |  | obchod@fmedical.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství | [6 empty] | Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH |  |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 9630000 | 2022300 | 11652300 |  | Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 9400485 | 1974101.85 | 11374586.85
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 9630000 | 2022300 | 11652300 |  | Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 9400485 | 1974101.85 | 11374586.85
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let | Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let | [6 empty] | Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH |  |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 82000 | 17220 | 99220 |  | Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 36600 | 7686 | 44286
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 0.5 | rok | Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 246000 | 51660 | 297660 |  | Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 219600 | 46116 | 265716
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 0
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok | Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 9500 | 1995 | 11495 |  | Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 4000 | 840 | 4840
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok | Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 57000 | 11970 | 68970 |  | Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 24000 | 5040 | 29040
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 303000 | 63630 | 366630 |  | Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 243600 | 51156 | 294756
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let | [6 empty] | Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 2000 | 420 | 2420 |  | Hodinová sazba servisního technika |  |  | 1290 | 270.9 | 1560.9
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 6000 | 1260 | 7260 |  | Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 3700 | 777 | 4477
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 48000 | 10080 | 58080 |  | Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 29940 | 6287.4 | 36227.4
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb. | [6 empty] | Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 12000 | 2520 | 14520 |  | Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 6280 | 1318.8 | 7598.8
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 9993000 | 2098530 | 12091530 |  | Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 9680305 | 2032864.05 | 11713169.05
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) | [6 empty] | Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) | [6 empty] | Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5 | [6 empty] | Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) | [6 empty] | Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. | [6 empty] | V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0. | [6 empty] | V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0. | [6 empty] | V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.