## List1
Výsledky průzkum trhu - cenová nabídka
Magnetická rezonance MR 3T
| Siemens Healthcare, s.r.o. - MAGNETOM VIDA |  | STARGEN Eus.r.o. - GE SIGNA Premier 3.0T RX28
technické podmínky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky
Magnet:
Hodnota magnetické indukce: 3 Tesla. | ANO |  | Ano | Parametr doporučujeme jasně definovat jako „Supravodivý magnet s intenzitou magnetického pole min 2,89 T s aktivním stíněním“, který plní všichni přední výrobci magnetických rezonancí. Společnost GE Healthcare dodává vysoce precizní supravodivé magnety s intenzitou magnetického pole 3,0 T. Supravodivý magnet je finančně nejnáročnějším prvkem magnetické rezonance, a tak doporučujeme zvážit možnost hodnocení.
Magnet pro celotělové vyšetřování s otvorem pro pacienta alespoň 70 cm. | ANO |  | Ano
Aktivní stínění rozptylového magnetického pole. | ANO |  | Ano
Kompenzace nehomogenity magnetického pole vyšších řádů (aktivní shimovací cívky vyšších řádů, nestačí kompenzace pouze v základních osách X, Y, Z). | ANO |  | Ano | Společnost GE Healthcare dodává společně s nejmodernější 3,0T magnetickou rezonancí standardně korekci nehomogenity s 3 lineárními shimovacími cívkami pro osu X, Y, Z, s 5 shimovacími cívkami 2. řádu (XY, ZX, ZY, Z2, X2-Y2) a na trhu jako jediná společnost nabízí 3 shimovací cívky 3. řádu (Z3, Z2X, Z2Y), určené k těm nejnáročnějším výzkumným účelům. Doporučujeme hodnotit počet shimovacích cívek vyšších řádů, a to především řádu třetího.
Homogenita magnetického pole lepší než 0,5 ppm ve 40 cm DSV. | ANO |  | Ano
Garantované FOV minimálně 50 x 50 x 50 cm. | ANO |  | Ano
Magnet v bezodparovém provedení, bez nutnosti doplňování helia. | ANO |  | Ano
Fixní pacientský stůl s nosností minimálně 200 kg při zachování všech vertikálních i horizontálních pohybů. | ANO |  | Ano
Gradientní systém:
Maximální amplituda Gmax: minimálně 55 mT/m. | ANO |  | Ano | Společnost GE Healthcare dodává 3T magnetické rezonance s gradientními systémemy, které dosahují maximální amplitudy 44 mT/m nebo 80 mT/m. V zájmu vyvážené soutěže, doporučujeme změnu parametru na 44 mT/m (u něhož výrobce GE Healthcare na základě minimálních časů TE a TR deklaruje rovnost a porovnatelnost s ostatními gradientími technologiemi s maximální amplitudou 60 mT/m) nebo gradientní systém s maximální amplitudou 80 mT/m výrazně hodnotit, neboť jde o jednu z nejdražších částí systému. Gradientní systém je navíc konstruován z dutého vodiče, jímž přímo procházi chladící médium, a tak umožňuje dosahovat výrazně klinikcých lepších výsledků než běžný typ chlazení (obtékající gradientní vodič z vnějšku). Celková kvalita konstrukce MR systémů lépe reflektující klinický přínos je v produktových listech výrobců uvedena v podobě minimálních časů TE a TR základních zobrazovacích technik, a tak doporučujeme zvážit hodnocení minimálních časů TE/TR.
Slew rate (SR): min. 200 T/m/s. | ANO |  | Ano
Oba parametry (maximální amplitudy a slew rate) musí být dosažitelné současně a nezávisle ve všech prostorových osách x, y, z, jinými slovy gradientní systém musí být schopen dosáhnout maximální amplitudy 55 mT/m při SR 200 T/m/s současně ve všech prostorových osách. | ANO |  | Ano
RF systém a cívky:
Počet přijímacích RF kanálů: minimálně 64 nebo tomu odpovídající technologie přijímací části RF systému. Rozhodující však není počet jednotlivých přijímacích kanálů, ale pokrytí dané oblasti maximálním počtem cívkových elementů. | ANO | Pokud je rozhodující cívková densita, bylo by dobře se pokusit specifikovat tento parametr, alespoň jako hodnotící. | Ano | V praxi je kanálem označován jakýkoliv vodič v systému, a tak doporučujeme jasně definovat počet vstupů do systému jako počet analogově digitálních převodníků (digitálních vstupů), které jsou součástí magnetické rezonance. Doporučujeme upravit specifikaci na: „Počet nezávislých plně digitálních RF kanálů (AD převodníků): minimálně 64, které jsou součástí magnetické rezonance a jsou současně připojitelné v jednom vyšetření v požadovaném minimálním FOV 50x50x50“. Je-li každý přijímací element zobrazovacích cívek digitalizován vlastním AD převodníkem, je zlepšena reakceschopnost systému, zvýšen poměr signál šum, jež mají za následek zlepšení klinické výtěžnosti systému. Naopak původní definice požadavku může být naplněna pohým počtem konektorů (kanálů), které nelze prakticky současně využít. Společnost GE Healthcare v poptávané konfiguraci disponuje pouze variantou se 146 AD převodníky, proto v zájmu vyvážené soutěže, doporučujeme změnu na minimálnš 64 nezávislých plně digitálních RF kanálů (AD převodníků) a systémy s vyšším počtem hodnotit.
Transmisní část systému vybavena pro paralelní TX techniky, tj. nejméně 2 nezávislé transmisní kanály – tzv. multi-transmit systém, které umožní nejen tzv. B1 shim, ale také plnou flexibilitu při tvorbě RF pulzů (možnost 2D RF pulzů). | ANO |  | Ano | Pro jednoznačné definování dvou vysílacích zesilovačů doporučujeme doplnit o požadavek na dva nezávislé RF vysílače s výkonem min 2x15 kW, např.: „nejméně 2 nezávislé RF vysílače s výkonem alespoň 2x15kW – tzv. multi-transmit systém“. Rádi bychom upozornili na označení "kanály", které mohou reprezentovat jakékoliv vodiče v systému.
RF cívka pro vyšetření hlavy a krku s minimálně 64 nezávislými přijímacími elementy a odpovídajícím počtem paralelních RF kanálů nebo alternativním přenosem dat z cívkových elementů. | ANO |  |  | Společnost GE Helthcare disponuje hlavovou cívkou se 48 elementy včetně možnosti cívku naklopit. Navíc disponuje na trhu unikátním řešením svůj rozměr ve směru A/P zvětšit, čímž je možné vyšetřit co největší množství pacientů, bez nutnosti náhle použít standardní hlavo-krční cívku s nižším počtem elementů. Tato vlastnost se jeví jako zásadní v případě vyšetření pacientů s mozkovou příhodou, kdy vyšší počet elementů umožňuje zkrátit dobu akvizice a současně zvýšit obrazovou kvalitu. V závislosti na konfiguraci systému je ve spojení s dalšími cívkami možné dosáhnout od 48 až 120 elementů v jednom vyšetřovaném FOV. Bude zadavatel akceptovat takové řešení, jež naplňuje požadavek vyšetření hlavy a krku s počtem elementů min. 64 při kombinaci více cívek? Vzhledem k unikátní technologii společnosti GE Healthcare, která dosahuje výrazně vyšší hustoty elementů ve vyšetřovaném maximálním FOV, doporučujeme počet současně připojitelných elementů s dodanými cívkami, které je možné v jednom efektivním vyšetření a maximálně dosažitelném FOV hodnotit. Počet současně připojitelných elementů výrazně přispívá ke klinicko diagnostické úrovni pořízených snímků.
Vybavení RF cívkami pro vyšetřování celého těla v délce 200 cm, realizovaného kombinací lokálních, anteriorních cívek s cívkou páteřní a hlavokrčních cívek (pro dosažení maximálního poměru signál/šum a využití paralelních technik) bez repozice pacienta nebo cívek. | ANO |  | Ano
Pro vyšetření hrudní a břišní oblasti požadujeme anterior RF body-array cívku s nejméně 30 cívkovými elementy. | ANO |  | Ano | Doporučujeme doplnit požadavek, který zaručí pokrytí celého požadovaného minimálního FOV 50x50x50 cm například definicí: „V případě, že cívka nepokrývá v ose S/I a R/L alespoň 50 x 50 cm vyšetřované oblasti, je požadováno dodat dvě cívky určené pro diagnostiku srdce, břicha, hrudníku a pánve s počtem nezávislých elementů, každá o minimálním počtu elementů 30.“ Lépe však alespoň 55 x 55 cm, neboť rozměr cívky samotné nezaručuje schopnost vyšetřit celou takto definovanou oblast.
Tx/Rx RF cívka pro vyšetření kolenního kloubu s minimálně 15 kanály (cívkovými elementy). | ANO |  | Ano
RF cívka pro vyšetření ramenního kloubu s minimálně 16 kanály (cívkovými elementy). | ANO | Bylo by dobře specifikovat, zda pozadujete dedikovanou pevnou, nebo flexi. | Ano
Prsní cívka s minimálně 16 kanály – diagnostická. | ANO |  | Ano
Velká a malá flexi cívka. | ANO |  | Ano | Dnes všichni přední výrobci disponují flexibilními cívkami s minimálně 16 elementy. Doporučujeme definovat počet elementů požadovaných flexi cívek, například minimálně 16 elementů.
Pediatrická cívka pro vyšetření novorozenců a kojenců. | ANO |  | Ano
Fyziologická synchronizace:
Systém musí umožňovat moderní způsoby synchronizace akvizice s fyziologickými funkcemi jako EKG a dýchání. | ANO |  | Ano
Požadovány jsou integrované fyziologické senzory. | ANO |  | Ano
Systém musí umožňovat export fyziologických dat v odpovídajícím datovém formátu ke zpracování na nezávislém externím přístroji. |  | Předpokládám, že nějaká možnost bude, šlo to na Symhony, Avantu, Aeře; s rodinou Vida/Sola zatím zkušenost nemáme. | Ano
Software a požadovaná vyšetření:
Základní standardní sekvence. | ANO |  | Ano
Paralelní akviziční techniky pro paralelní akvizici ve 2D i 3D, algoritmy zpracování v obrazovém i k prostoru pro 2D i 3D akvizici. | ANO |  | Ano
Technologie potlačení pohybových artefaktů hybridním náběrem dat, či obdobným způsobem pro oblast celého těla. | ANO |  | Ano
Snížení hluku během akvizice řešením akustické optimalizace konstrukce gradientního systému i optimalizací průběhu gradientní aktivity (nikoliv za cenu zmenšení gradientního výkonu a prodloužení času akvizice). | ANO |  | Ano
MR spektroskopie single-voxel i chemical shift imaging ve 2D a 3D s vyhodnocovacím softwarem na akviziční stanici a na portálu. | ANO |  | Ano
Ultrarychlé sekvence se saturací tuku k vyšetření břicha během jednoho nádechu pacienta. | ANO |  | Ano
Pediatrické protokoly. | ANO |  | Ano
Sekvence pro bezkontrastní i kontrastní angiografii tepen i žil, sekvence pro kontrastní angiografii s vysokým časovým rozlišením (4D angiografie). Metody kontrastní MR angiografie s možností flexibilního výběru způsobu náběru k-prostoru pro dynamické (time-resolved) MRA. | ANO |  | Ano
Sekvence a technologie pro potlačení artefaktů z metalických implantátů. | ANO |  | Ano
Standardní i pokročilé metody vyšetření CNS. Sekvence SE, rychlého SE (TSE) ve 2D i 3D, sekvence GRE ve 2D i 3D, sekvence IR včetně FLAIR a DIR, sekvence SSFP. | ANO |  | Ano
Diffusion weighted (DWI) a Diffusion tensor imaging (DTI, alespoň 128 směrů gradientů), s maximálním b-faktorem minimálně 3000 s.mm-2, multi-shot EPI pro měření difúze, možnost libovolného rozložení počtu směrů a počtu b-faktorů. Simultánní excitace více vrstev a to i v kombinaci s multi-shot EPI. Software musí zahrnovat on-line výpočet ADC map, FA map a umožnit také export dat pro sofistikovanější výpočty v efektivním formátu. | ANO |  | Ano
Možnost zobrazování malé oblasti zájmu (small FOV imaging) s využitím principu excitace protonů v izolovaném objemu (tzv. inner volume excitation) pomocí 2 nebo 3 na sobě kolmých excitačních pulsů pro zobrazování malých hluboce uložených orgánů, např. míchy, prostaty, slinivky břišní (sekvence jako FOCUS, ZOOMit, iZOOM). | ANO |  | Ano
Funkční MR zobrazování (fMRI) metodou BOLD, možnost simultánní excitace více vrstev za účelem zkrácení TR i celkové akvizice. Požadována je také on-line korekce pohybu naměřených dat a on-line výpočet statistické mapy fMRI. Software musí umožnit také export dat pro sofistikovanější výpočty v efektivním formátu. | ANO |  | Ano
Metody MR spektroskopie (MRS), a to jak single voxel MRS, tak 2D a 3D CSI MRS. Software pro vyhodnocení MRS všemi zmíněnými metodami. Kvantitativní vyhodnocení metabolitů pomocí lineární kombinace bázových spekter. | ANO |  | Ano
Metoda nativního měření perfúze pomocí ASL ve 2D i 3D, včetně kvantitativního vyhodnocení. | ANO |  | Ano
Susceptibility weighted imaging (SWI) s využitím fázové masky ke zvýšení kontrastu SWI (nikoli pouze obrazy GRE s delším TE). | ANO |  | Ano
Kardiologická vyšetření morfologická, funkční zhodnocení levé i pravé komory a charakterizace tkáně (viabilita). | ANO |  | Ano
Nejvyspělejší metody vyšetření srdce, včetně měření a on-line výpočtu kvantitativních T1, T2 a T2* map, a také on-line korekce pohybu nerigidní koregistrací. Synchronizace uvedených vyšetření VCG/ECG, pulz i dýchání. | ANO |  | Ano
Metody kvantifikace relaxačních časů (MR relaxometrie, T1, T2, T2*), charakterizace tkání pomocí relaxačních časů (stanovení obsahu tuku a železa v orgánech apod.), kvantifikace obsahu myelinu v mozkové tkáni (multi-echo T2 mapování)? | ANO |  | Ano
Metody pro potlačení i měření signálu tuku: RF saturace (FatSat, SPIR apod.), RF excitace vody (water excitation), spektrální RF saturace (SPAIR), metoda Dixon ve 2D i 3D. | ANO |  | Ano
Software pro automatické skládání sousedících obrazů v z směru – celotělové zobrazování. | ANO |  | Ano
Celotělové difuzní vyšetření se zobrazením typu PET/CT. | ANO |  | Ano
Softwarová podpora moderních vyšetřovacích metod:
Paralelní techniky s podvzorkováním (redukčním faktorem) ve směru fázového kódování ve 2D i 3D, včetně možnosti rozložení podvzorkování proloženým či stochastickým způsobem (např. Compressed Sensing, Hyper Sense nebo stejná technika). | ANO |  | Ano
Metody kompenzace pohybových artefaktů pomocí hybridní kombinace standardní a radiální akvizice (např. PROPPELER, BLADE, MultiVane). | ANO |  | Ano
Radiální a kombinované akvizice dat (rotující radiální plocha s magickým úhlem v 3D k-prostoru) zejména v kombinaci se sekvencemi gradientního echa a SSFP sekvencí pro kinetická měření. | ANO |  |  | Společnost GE Healthcare v tuto chvílí nenabízí techniku akvizice dat s pomocí rotující radiální plochy s magickým úhlem v 3D k-prostoru, kterou pravděpodobně na trhu nabízí pouze jeden dodavatel. Doporučujeme požadavek na "(rotující radiální plocha s magickým úhlem v 3D k-prostoru)" ze specifikace vyjmout.
Prospektivní korekce pohybu. | ANO |  | Ano
Další software:
Plný komunikační formát DICOM, vstup/výstup s možností realizace DICOM Print, Query/Retrieve, Import/Export, Secondary Capture, Worklist pro komunikaci s NIS a RIS. Propojení systému se stávajícím PACS. | ANO |  | Ano
Otevřená programovací platforma pro vytváření vlastních měřící sekvencí včetně rekonstrukce dat na té nejbazálnější úrovni. |  | Tato licence je podmíněna proškolením pracovníka a není dále zpoplatněna. Navrhuji alternativně požadovat toto proškolení, termínově tak, aby tento požadavek neblokoval případné předání stroje. | Ano
Software s automatickým rozpoznáváním anatomie v oblasti hlavy, páteře, srdce, břicha a celotělových vyšetření umožňující: | ANO |  |  | Požadavek na automatické rozpoznávání doporučujeme pozměnit pouze na oblast hlavy, který naplňuje více dodavatelů. Společnosti, které se rozhodly jít místo automatizovaných procesů cestou umělé inteligence sice v tuto chvíli nabízejí užší spektrum aplikací, zato nabízejí metodu robustnější, díky strojovému učení na vzorku 36 000 snímků.
- automatické opakované nastavení sekvencí do stejné polohy, | ANO |  | Ano
- přesné nastavení zobrazovaných struktur do izocentra bez nutnosti použití laserového zaměření, | ANO |  | Ano
- automatické nastavení počtu vrstev a FOV pro kompletní pokrytí zobrazované oblasti, | ANO |  | Ano
- automatické označení obratlů, | ANO
- automatické rekonstrukce respektující zakřivení páteře z 3D sekvencí, | ANO
- automatické nastavení standardní rovin zobrazení srdce, | ANO
- automatická úprava skenovacích parametrů podle tepové frekvence, | ANO
- automatické označování obrazů srdce podle srdeční anatomie (nikoliv podle standardní anatomie hrudníku), | ANO
- automatické přizpůsobení skenovacích parametrů podle anatomických a fyziologických charakteristik včetně zadržení dechu (v oblasti břicha), | ANO
- automatické časování pro dynamické vyšetření jater, | ANO
- automatické plánování navazujících multiparametrických víceetážových vyšetření včetně automatického nastavení překrývání zobrazovaných oblastí. | ANO
Ostatní komponenty MR systému:
Software pro vyhodnocení obrazů v portálové aplikaci (lze doplnit do stávajících portálů). |  | Doporučuji určitou revizi požadavku, většina požadovaných funkcionalit už na portálu v dostatečném množství (například spektroskopie pro 3 současně pracující uživatele) existuje. Rozšíření o požadované je možné, ale nadbytečné. | Ano
Kompletní vyhodnocení kardio MR vyšetření (hemodynamické funkce, pozdní opacifikace, T1, T2, T2* mapy). | ANO |  |  | Pro dosažení nejvyspělejšího kardiologického softwaru, který naplní všichni dodavatelé, doporučujeme rozšířit specifikaci o: „Software k vyšetření srdce pro alespoň jednoho uživatele s možnostmi: vyhodnocení 4D průtoku, automatická detekce endo/epicardiální kontury, volumetrie srdeční předsíně, barevně značená analýza průtoku (arteriálního/venózního), možnost automatické a semi-automatické kvantifikace jizev, otoku a mikrovaskulárních obstrukcí (MVO), možnost synchronizace kontur v různých sekvencích, možnost konturace ze sekvencí v krátké ose, automatický výpočet oblasti tkáně s rizikem poškození, korekce pohybu pro T1 mapping, korekce pohybu a šumu pro T2 mapping, automatický výpočet T2* map, korekce šumu na pozadí u T2* map. Společně se softwarem musí být dodáno i adekvátní hardwarové vybavení, které umožní bezproblémový chod všech požadovaných vyhodnocovacích aplikací.“.
Vyhodnocení a kvantifikace proudění (flow package, 4D flow). | ANO | Bylo by dobře specifikovat požadavek na flow kvantifikaci i v části akviziční.
Vyhodnocení MR spektroskopie (single voxel i 2D/3D CSI). | ANO |  | Ano
Vyhodnocení perfúze (nativní ASL, dynamická pomocí kontrastní látky). | ANO |  | Ano
Charakterizace tkaní pomocí T1 DCE MRI. | ANO |  | Ano
Software pro mapování a kvantifikaci obsahu tuku a železa v orgánech. | ANO |  | Ano
Vyhodnocení pokročilých vyšetření CNS (fMRI, DWI, fúze s 3D morfologickými T1 a T2 váženými obrazy). | ANO |  | Ano
Obvyklé typy 3D rekonstrukcí (volume rendering, MIP, MINIP, MPR...). | ANO |  | Ano
Další požadavky:
Zadavatel požaduje plný servis přístroje s pravidelnou automatickou obnovou (upgrade) software při uvolnění nové verze výrobcem. | ANO |  | Ano
Součástí dodávky je též příslušenství a technologie, dále též montáž, instalace a zaškolení odborné obsluhy podle §59 zákona č.268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, zajištění dopravy do místa určení, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, poskytování bezplatného záručního servisu po dobu min. 24 měsíců, likvidace obalů a odpadu. | ANO |  | Ano
Faradayova stínící kabina se stíněním v mědi včetně průhledového okna, vstupních dveří, průchodových filtrů a finálních úprav interiérů, LED osvětlení, terminál medicinálních plynů. | ANO |  | Ano
Chlazení technologie včetně zálohy pro případ výpadku z vodovodního řádu. Optická signalizace spuštění zálohy v prostoru ovladovny. | ANO |  | Ano
Dvouválcový MR kompatibilní injektor kontrastní látky (např. Medrad Spectris Solaris). | ANO
Kamera ve vyšetřovně a monitor v ovladovně pro sledování pacienta. | ANO |  | Ano
MR kompatibilní lehátko a tři MR kompatibilní sedačky pro transport pacienta do vyšetřovny. | ANO
Síťový rozvaděč. |  |  | Ano
Pomůcky a příslušenství, jejichž specifikace je dána konkrétním zařízením a předpisem výrobce a které jsou nutné pro provádění kvalitativních testů a ověřování technických parametrů zařízení, předepsaných výrobcem a prováděných odbornou obsluhou. | ANO |  | Ano
Zaškolení česky mluvícím aplikačním specialistou pro laboranty a lékaře. | ANO |  | Ano
Délka záruky 36 měsíců | ANO
Nabídková cena za cenu přístroje bez DPH | 46972000 |  |  | 79172680
Nabídková cena za cenu přístroje včetně DPH | 56836120 |  |  | 95798942
Nabídková cena - cena pozáručního servisu po dobu 6 let - jedná se o plné servisní pokrytí včetně dodávek všech náhradních dílů, včetně chladící hlavy a helia) prováděný po dobu dalších 6 roků po ukončení běhu záruční doby | 13500000 | bez DPH