## List1
3T Magentická rezonance VZ-2020-000530
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu přístroje pro vyšetřování pomocí jevu magnetické rezonance se silou magnetickou pole min. 3T (3T MRI) včetně akviziční stanice, dvou diagnostických stanic a multimodalitního serverového portálu pro Radiologickou kliniku včetně provedení zaškolení personálu. Součástí dodávky je rovněž MR kompatibilní monitor vitálních funkcí a MR kompatibilní anesteziologický přístroj.
Popis stávajícího stavebně-technického stavu objektu, resp. prostor a technologií, do kterých se bude MR skener instalovat je popsán v příloze č. 1, popis transportní trasy je popsán v příloze č. 2.
Technické specifikace 3T MR
Magnet: | ano/ne | poznámky
Hodnota magnetické indukce: minimálně 3 T.
Magnet pro celotělové vyšetřování s otvorem pro pacienta alespoň 70 cm.
Aktivní stínění rozptylového magnetického pole.
Kompenzace nehomogenity magnetického pole vyšších řádů (aktivní shimovací cívky minimálně prvního a druhého řádu, nestačí kompenzace pouze v základních osách X, Y, Z).
Homogenita magnetického pole lepší než 0,5 ppm ve 40 cm DSV (diameter of sherical volume).
Garantované FOV minimálně 50 x 50 x 50 cm.
Magnet v bezodparovém provedení, bez nutnosti doplňování helia.
Fixní pacientský stůl s nosností minimálně 200 kg při zachování všech vertikálních i horizontálních pohybů.
Gradientní systém:
Maximální amplituda Gmax: minimálně 55 mT/m.
Slew rate (SR): min. 200 T/m/s.
Oba parametry (maximální amplitudy a slew rate) musí být dosažitelné současně a nezávisle ve všech prostorových osách x, y, z, jinými slovy gradientní systém musí být schopen dosáhnout maximální amplitudy 55 mT/m při SR 200 T/m/s současně ve všech prostorových osách.
RF systém a cívky:
Počet přijímacích RF kanálů: minimálně 64 nebo tomu odpovídající technologie přijímací části RF systému. Rozhodující však není počet jednotlivých přijímacích kanálů, ale pokrytí dané oblasti maximálním počtem cívkových elementů, tzn. cívková densita. Vyšší cívková densita zajišťuje vyšší obrazovou kvalitu (SNR) a vyšší rychlost vyšetření (PAT faktor).
Transmisní část systému vybavena pro paralelní TX techniky, tj. nejméně 2 nezávislé vysílače s celkovým výkonem minimálně 30 kW – tzv. multi-transmit systém, které umožní nejen tzv. B1 shim, ale také plnou flexibilitu při tvorbě RF pulzů (možnost 2D RF pulzů).
Dedikovaná RF cívka pro vyšetření hlavy a krku s minimálně 48 nezávislými přijímacími elementy a odpovídajícím počtem paralelních RF kanálů nebo alternativním přenosem dat z cívkových elementů.
Vybavení RF cívkami pro vyšetřování celého těla v délce 182 cm, realizovaného kombinací lokálních, anteriorních cívek s cívkou páteřní a hlavokrčních cívek (pro dosažení maximálního poměru signál/šum a využití paralelních technik) bez repozice pacienta nebo cívek.
Pro vyšetření hrudní a břišní oblasti požadujeme anterior RF body-array cívku s nejméně 30 cívkovými elementy.
Tx/Rx RF cívka pro vyšetření kolenního kloubu s minimálně 15 kanály (cívkovými elementy).
RF cívka pro vyšetření ramenního kloubu s minimálně 16 kanály (cívkovými elementy).
Prsní cívka s minimálně 16 kanály – diagnostická.
Velká a malá flexi cívka.
Cívka pro vyšetřetření kotníku a nohy o minimálně 16elementech.
Pediatrická cívka pro vyšetření novorozenců a kojenců.
Fyziologická synchronizace:
Systém musí umožňovat moderní způsoby synchronizace akvizice s fyziologickými funkcemi jako EKG a dýchání.
Požadovány jsou integrované fyziologické senzory nebo jiné automatizované řešení k detekci minimálně dechu a pohybu pacienta.
Systém musí umožňovat export fyziologických dat v odpovídajícím datovém formátu ke zpracování na nezávislém externím přístroji.
Software a požadovaná vyšetření:
Základní standardní sekvence.
Paralelní akviziční techniky pro paralelní akvizici ve 2D i 3D, algoritmy zpracování v obrazovém i k prostoru pro 2D i 3D akvizici.
MultiBand (MB)/Simultánní vícevrstvé zobrazení (SMS)
Technologie potlačení pohybových artefaktů hybridním náběrem dat, či obdobným způsobem pro oblast celého těla.
Snížení hluku během akvizice řešením akustické optimalizace konstrukce gradientního systému i optimalizací průběhu gradientní aktivity (nikoliv za cenu zmenšení gradientního výkonu a prodloužení času akvizice).
MR spektroskopie single-voxel i chemical shift imaging ve 2D a 3D s vyhodnocovacím softwarem na akviziční stanici a na portálu.
Ultrarychlé sekvence se saturací tuku k vyšetření břicha během jednoho nádechu pacienta.
Pediatrické protokoly.
Sekvence pro bezkontrastní i kontrastní angiografii tepen i žil, sekvence pro kontrastní angiografii s vysokým časovým rozlišením (4D angiografie). Metody kontrastní MR angiografie s možností flexibilního výběru způsobu náběru k-prostoru pro dynamické (time-resolved) MRA.
Sekvence a technologie pro potlačení artefaktů z metalických implantátů.
Standardní i pokročilé metody vyšetření CNS. Sekvence SE, rychlého SE (TSE) ve 2D i 3D, sekvence GRE ve 2D i 3D, sekvence IR včetně FLAIR a DIR, sekvence SSFP.
Diffusion weighted (DWI) a Diffusion tensor imaging (DTI, alespoň 128 směrů gradientů), s maximálním b-faktorem minimálně 3000 s.mm-2, multi-shot EPI pro měření difúze, možnost libovolného rozložení počtu směrů a počtu b-faktorů. Podpora multi-shell zobrazování. Simultánní excitace více vrstev a to i v kombinaci s multi-shot EPI. Software musí zahrnovat on-line výpočet ADC map, FA map a umožnit také export dat pro sofistikovanější výpočty v efektivním formátu.
Možnost zobrazování malé oblasti zájmu (small FOV imaging) s využitím principu excitace protonů v izolovaném objemu (tzv. inner volume excitation) pomocí 2 nebo 3 na sobě kolmých excitačních pulsů pro zobrazování malých hluboce uložených orgánů, např. míchy, prostaty, slinivky břišní (sekvence jako FOCUS, ZOOMit, iZOOM).
Funkční MR zobrazování (fMRI) metodou BOLD, možnost simultánní excitace více vrstev za účelem zkrácení TR i celkové akvizice. Požadována je také on-line korekce pohybu naměřených dat a on-line výpočet statistické mapy fMRI. Software musí umožnit také export dat pro sofistikovanější výpočty v efektivním formátu.
Metody MR spektroskopie (MRS), a to jak single voxel MRS, tak 2D a 3D CSI MRS. Software pro vyhodnocení MRS všemi zmíněnými metodami. Kvantitativní vyhodnocení metabolitů pomocí lineární kombinace bázových spekter.
Metoda nativního měření perfúze pomocí ASL ve 2D i 3D, včetně kvantitativního vyhodnocení.
Susceptibility weighted imaging (SWI) s využitím fázové masky ke zvýšení kontrastu SWI (nikoli pouze obrazy GRE s delším TE).
Kardiologická vyšetření morfologická, funkční zhodnocení levé i pravé komory a charakterizace tkáně (viabilita).
Nejvyspělejší metody vyšetření srdce, včetně měření a on-line výpočtu kvantitativních T1, T2 a T2* map, a také on-line korekce pohybu nerigidní koregistrací. Synchronizace uvedených vyšetření VCG/ECG, pulz i dýchání.
Metody kvantifikace relaxačních časů (MR relaxometrie, T1, T2, T2*), charakterizace tkání pomocí relaxačních časů (stanovení obsahu tuku a železa v orgánech apod.), kvantifikace obsahu myelinu v mozkové tkáni (multi-echo T2 mapování)
Metody pro potlačení i měření signálu tuku: RF saturace (FatSat, SPIR apod.), RF excitace vody (water excitation), spektrální RF saturace (SPAIR), metoda Dixon ve 2D i 3D.
Software pro automatické skládání sousedících obrazů v z směru – celotělové zobrazování.
Celotělové difuzní vyšetření se zobrazením typu PET/CT.
Softwarová podpora moderních vyšetřovacích metod:
Paralelní techniky s podvzorkováním (redukčním faktorem) ve směru fázového kódování ve 2D i 3D, včetně možnosti rozložení podvzorkování proloženým či stochastickým způsobem (např. Compressed Sensing, Hyper Sense nebo stejná technika).
Metody kompenzace pohybových artefaktů pomocí hybridní kombinace standardní a radiální akvizice (např. PROPPELER, BLADE, MultiVane).
Sekvence a software pro vyhodnocení parametru IVIM (intravoxel incoherent motion).
Prospektivní korekce pohybu.
Další software:
Plný komunikační formát DICOM, vstup/výstup s možností realizace DICOM Print, Query/Retrieve, Import/Export, Secondary Capture, Worklist pro komunikaci s NIS a RIS. Propojení systému se stávajícím PACS.
Otevřená programovací platforma pro vytváření vlastních měřící sekvencí včetně rekonstrukce dat na té nejbazálnější úrovni. Zaškolení skupiny do 5 pracovníků je součástí dodávky. Uveďte základní specifikace vlastností programovací platformy měřicích sekvencí.
Software s automatickým rozpoznáváním anatomie v oblasti hlavy, páteře, srdce, břicha a celotělových vyšetření umožňující:
- automatické opakované nastavení sekvencí do stejné polohy,
- přesné nastavení zobrazovaných struktur do izocentra bez nutnosti použití laserového zaměření,
- automatické nastavení počtu vrstev a FOV pro kompletní pokrytí zobrazované oblasti,
Ostatní komponenty MR systému:
Software pro vyhodnocení obrazů v portálové aplikaci (lze doplnit do stávajících portálů, jsou-li v poslední verzi, nebo na poslední verzi upgradovat).
Software pro mozkovou volumometrii zahrnující měření objemu šedé hmoty, bílé hmoty a mozkomíšního moku v různých oblastech mozku a porovnání výsledků s normálními objemy.
Software pro podporu biopsie prostaty umožňující automatickou konturaci prostaty a označení podezřelé oblasti.
Kompletní vyhodnocení kardio MR vyšetření (hemodynamické funkce, pozdní opacifikace, T1, T2, T2* mapy).
Vyhodnocení a kvantifikace proudění (flow package, 4D flow).
Vyhodnocení MR spektroskopie (single voxel i 2D/3D CSI).
Vyhodnocení perfúze (nativní ASL, dynamická pomocí kontrastní látky).
Charakterizace tkaní pomocí T1 DCE MRI.
Software pro mapování a kvantifikaci obsahu tuku a železa v orgánech.
Vyhodnocení pokročilých vyšetření CNS (fMRI, DWI, fúze s 3D morfologickými T1 a T2 váženými obrazy).
Obvyklé typy 3D rekonstrukcí (volume rendering, MIP, MINIP, MPR...).
Hodnocené parametry |  | Maximálně 80bodů
Maximální amplituda Gmax: |  | < 60 mT/m 0bodů 60 - 69 mT/m 10bodů 70 - 79 mT/m 20bodů >79 mT/m 30bodů
Počet přijímacích RF kanálů: 128 |  | ANO / NE Váha 10 bodů
Dedikovaná RF cívka pro vyšetření hlavy a krku s minimálně 64 nezávislými přijímacími elementy |  | ANO / NE Váha 5 bodů
Vybavení RF cívkami pro vyšetřování celého těla v délce 182 cm, realizovaného kombinací lokálních, anteriorních cívek s cívkou páteřní a hlavokrčních cívek (pro dosažení maximálního poměru signál/šum a využití paralelních technik) bez repozice pacienta nebo cívek. |  | <190cm 0bodů 190- 194cm 3bodů 195 -199cm 6bodů 200-204cm 9bodů >204cm 12bodů
Radiální a kombinované akvizice dat (rotující radiální plocha s magickým úhlem v 3D k-prostoru) zejména v kombinaci se sekvencemi gradientního echa a SSFP sekvencí pro kinetická měření. |  | ANO / NE Váha 5 bodů
Software s automatickým rozpoznáváním anatomie v oblasti hlavy, páteře, srdce, břicha a celotělových vyšetření umožňující: |  | Škála 16bodů z toho:
- automatické označení obratlů, |  | 2body
- automatické rekonstrukce respektující zakřivení páteře z 3D sekvencí, |  | 2body
- automatické nastavení standardní rovin zobrazení srdce, |  | 2body
- automatická úprava skenovacích parametrů podle tepové frekvence, |  | 2body
- automatické označování obrazů srdce podle srdeční anatomie (nikoliv podle standardní anatomie hrudníku), |  | 2body
- automatické přizpůsobení skenovacích parametrů podle anatomických a fyziologických charakteristik včetně zadržení dechu (v oblasti břicha), |  | 2body
- automatické časování pro dynamické vyšetření jater, |  | 2body
- automatické plánování navazujících multiparametrických víceetážových vyšetření včetně automatického nastavení překrývání zobrazovaných oblastí. |  | 2body
Další požadavky:
Zadavatel požaduje full servis přístroje s pravidelnou automatickou obnovou (upgrade) software při uvolnění nové verze výrobcem.
Součástí dodávky je též příslušenství a technologie, dále též montáž, instalace a zaškolení odborné obsluhy podle §59 zákona č.268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, zajištění dopravy do místa určení, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, poskytování bezplatného záručního servisu po dobu min. 24 měsíců, likvidace obalů a odpadu.
Faradayova stínící kabina se stíněním v mědi včetně průhledového okna, vstupních dveří, průchodových filtrů a finálních úprav interiérů, LED osvětlení, terminál medicinálních plynů.
Chlazení technologie včetně zálohy pro případ výpadku z vodovodního řádu. Optická signalizace spuštění zálohy v prostoru ovladovny.
Dvoupístový MR kompatibilní injektor kontrastní látky.
Kamera ve vyšetřovně a monitor v ovladovně pro sledování pacienta.
MR kompatibilní lehátko a tři MR kompatibilní sedačky pro transport pacienta do vyšetřovny.
MR kompatibilní LCD brýle s možností 3D, binokulární provedení, včetně zabudovaného eye-trackingu, s upravitelnou korekcí zraku. (Ideálně produkt Nordic Neurolab).
MR kompatibilní sluchátka pro zvukovou stimulaci s možností zapojení do externího počítače zabezpečujícího stimulaci. (Ideálně produkt Nordic Neurolab).
MR kompatibilní mikrofon (s aktivním potlačením hluku). (Ideálně produkt Nordic Neurolab).
Zařízení pro export synchronizačního pulzu do externího počítače zabezpečujícího zrakovou a zvukovou stimulaci. (Ideálně produkt Nordic Neurolab).
MR kompatibilní (ergonomické) tlačítkové zařízení pro záznam zpětné vazby vyšetřované osoby.
MR kompatibilní anesteziologkcý přístroj, viz specifikace níže
MR kompatibilní monitor vitálních funkcí, viz specifikace níže
Instalace elektrických silových komponent systému
Zdroj nepřetržitého napájení pro řídící počítač a všechny prvky náchylné na výpadky elektrického proudu pokrývající výpadek napájení minimálně po dobu 10 minut.
Pomůcky a příslušenství, jejichž specifikace je dána konkrétním zařízením a předpisem výrobce a které jsou nutné pro provádění kvalitativních testů a ověřování technických parametrů zařízení, předepsaných výrobcem a prováděných odbornou obsluhou.
Aplikační zaškolení česky mluvícím aplikačním specialistou pro laboranty a lékaře v minimálně 7dnech.
Technické specifikace MR anesteziologckého přístroje
Anesteziologkcý přístroj musí být pojízdný a kompatibilní s MR minimálně 3T
Anesteziologkcý přístroj musí být možné instalovat v magnetickém poli 1 000 Gauss
Anesteziologkcý přístroj musí umožňovat minimálně následující režimy: VCV, PCV, SIMV, PSV, Manual a Spontánní pro ventilaci dětí i dospělých
Anesteziologkcý přístroj musí disponovat monitorací minimálně následujících ventilačních parametrů: PEAK, Plateau, PEEP, compliance, Vt, MV
Anesteziologkcý přístroj musí umožňovat zobrazení tlakové křivky a smyčky
Anesteziologkcý přístroj musí umožňovat nastavení počtu dechů minimálně v rozsahu 4 až 80 bpm
Anesteziologkcý přístroj musí disponovat průtokoměrem kyslíku a monitorací tlaků v rozvodu
Kapacita absorbéru musí být minimálně 900 g
Anesteziologkcý přístroj musí být připojitelný na centrální rozvod mediciálních plynů (O2, N2O, vzduch) a zároveň k záložnímu zdroji plynů
Anesteziologkcý přístroj musí disponovat sterilozovatelnou pacientkou částí
Anesteziologkcý přístroj musí být vybaven záložním akumulátorem a aretovatelnými kolečky
Technické specifikace MR kompatibilního monitoru vitálních funkcí
Systém se skládá z 1 ks monitoru vitálních funkcí do prostředí MR, 1 ks vzdáleného dohledového monitoru a příslušenství
Specifikace monitoru vitálních funkcí do prostředí MR
Monitor vitálních funkcí musí být kompatibilní s MR minimálně 3 T
Monitor musí být na pojízdném vozíku, který musí mít čtyři kolečka, kdy minimálně 2 jsou brzděná
Monitor musí být možné instalovat v magnetickém poli 5 000 Gauss
Monitor musí mít minimální velikost displeje 15 palců
Monitor musí zobrazovat minimálně 10 měřených parametrů
Monitor musí zobrazovat minimálně 5 měřených křivek
Monitor musí mít optický a akustický alarm
Monitor musí mít baterii s minimální výdrží 7 hodin
Monitor musí mít záznam trendů minimálně 11 hodin
K monitoru musí být sada příslušenství pro bezdrátové snímání EKG a SpO2 s baterií – obě baterie modulů musí vydržet minimálně 7 hodin
Snímané parametry:
o EKG – s bezdrátovým přenosem s kontinuální kontrolou stavu EKG elektrod, s minimálním počtem kanálů 2, svody minimálně I, II, aVR, aVL, aVF, rozsah minimálně od 30 do minimálně 250 BPM, musí mít gradientní filtry pro MR
o SpO2 – s bezdrátovým přenosem s technologií FAST, s rozsahem minimálně 1-100 % s přesností minimálně ±3 % při 70-100 % saturace
o NIBP – rozsah minimálně 0-300 mmHg, musí mít přetlakovou ochranu pro dospělé a pediatrické pacienty minimálně 300 mmHg a neonatální pacienty 150 mmHg, musí mít provozní režimy manuální, automatický a možnost nastavení intervalů minimálně 1-30 minut
o IBP – minimálně 2 invazivní tlaky s rozsahem minimálně -30 až 250 mmHg s citlivostí minimálně 5 µV/V/mmHg
o EtCO2/N2O – minimální rozsah EtCO2 0-70 mmHg
o O2 – rozsah minimálně 0-100 %
o Analýza anesteziologických plynů s automatickou detekcí druhu anestetika se zahřívací fází minimálně do 30 vteřin
Specifikace vzdáleného dohledového monitoru
Monitor musí být propojen s MR kompatibilním monitorem pomocí bezdrátové komunikace minimálně ve vzdálenosti 10 metrů nebo pomocí kabeláže (při této variantě je poždaováno 3 ks kabeláže)
Monitor musí mít minimálně 19 palcový LCD displej
Monitor musí mít možnost připojení klávesnice, myši, tiskárny nebo čtečky čárových kódů
Monitor musí mít odlišené technické a fyziologické alarmy
Součástí přístroje musí být veškeré příslušenství pro měření EKG (sada příslušenství pro bezdrátové snímání), SpO2 (sada příslušenství pro bezdrátové snímání), NIBP (sada pro měření včetně manžet pro neonatální, pediatrické, dospělé a velké dospělé), IBP, EtCO2/N2O (set pro snímání EtCO2), O2, analýza anesteziologických plynů
V rámci dodávky musí být monitorovací systém životních funkcí, vyměnitelné akumulátory nabíječka akumulátorů pro bezdrátové moduly, síťové zdroje
Délka záruky 36 měsíců