## List1
Technické specifikace pro RTG přístroj
Uveďte typ, výrobce:
Parametr | požadovaná minimální hodnota | podkročitelná kritéria
Digitální skiagrafický systém se stropním závěsem rentgenky, elevačním vyšetřovacím stolem, sklopným vertigrafem, generátorem, kolimátorem, DAP metrem se třemi digitálními detektory. Musí zajišťovat vynikající kvalitu snímků v digitální podobě, manipulaci se snímky, záznam dávky a údržbu systému. Systém musí být jednoduše ovladatelný a spolehlivý a zajišťovat celý rozsah požadovaných vyšetření (pacient stojící, sedící i ležící).
Detektor (2 ks) - ve stole a vertigrafu
rozměry aktivní plochy detektoru | ≥ 42 x 41,5 cm
rozlišení detektoru (velikost pixelu) | ≤ 148 μm
matrice detektoru | ≥ 8 Mpix
hloubkové rozlišení při A/D konverzi | ≥ 16 bitů
provedení detektoru | integrovaný
typ scintilátoru | CsI
Přenosný detektor pro volné projekce
rozměry aktivní plochy detektoru | ≥ 42,5 x 35 cm
rozlišení detektoru (velikost pixelu) | ≤ 148 μm
matrice detektoru | ≥ 6,5 Mpix
hloubkové rozlišení při A/D konverzi | ≥ 16 bitů
provedení detektoru bezdrátové | ANO
typ scintilátoru | CsI
hmotnost detektoru vč. baterie | ≤ 2,8 kg | 5%
funkce AED (Automatic Exposure Detection) | ANO
Příslušenství pro přenosný detektor
náhradní baterie včetně nabíječky (pokud je baterie vyjímatelná a dobíjí se samostatně) | ANO
protektor na provádění snímků při zátěži nebo obdobné řešení umožňující zátěž min. 150 kg | ANO
držák pro upevnění detektoru ke stolu pro horizontální snímkování | ANO
Pacientský stůl
výškové nastavení plovoucí desky stolu | ≥ 35 cm
nosnost stolu | ≥ 300 kg | 5%
délka desky stolu | ≥ 220 cm
šířka desky stolu | ≥ 80 cm
podélný pohyb desky stolu | min. ±48 cm
příčný pohyb desky stolu | min. ±12 cm
podélný pohyb bucky min. 50 cm s automatickým sledováním zářiče | ANO
pokrytí pacienta rtg. svazkem bez překládání | min. 192 cm | 5%
ovládací prvky pro plovoucí desku a pohyb stolu umístěné na obou stranách stolu | ANO/NE | 5%
Vertigraf
motorizované i manuální výškové nastavení jednotky detektoru | ANO
ovládací tlačítka na nastavení výšky a sklápění z obou stran vertigrafu | ANO
nejnižší možná vzdálenost středu detektoru od podlahy | ≤ 34 cm
motorizované i manuální sklápění jednotky detektoru | min. -20°/+90°
tlačítko pro rozsvěcení světla kolimátoru umístěné na vertigrafu | ANO | 5%
držáky pro úchop pacienta včetně laterálních | ANO
Stropní teleskopický závěs rentgenky
rozsah pohybu v podélném směru | ≥ 350 cm
rozsah pohybu v příčném směru | ≥ 250 cm
rotace rentgenky okolo vertikální osy | min. ±180° | 5%
rotace rentgenky okolo horinzontální osy | min. ±120°
rychlost automatického posunu ve všech rovinách X,Y,Z ≥ 0,3 m/s | ANO/NE | 10%
rychlost manuálního posunu ve všech rovinách X, Y, Z ≥ 0,5 m/s | ANO/NE | 10%
dotyková obrazovka min. 10“ pevně integrovaná ke krytu rentgenky pro zobrazení expozičních údajů, identifikačních údajů pacienta, úhlu náklonu rentgenky, SID a nastavení expozice na dotykové obrazovce stropního závěsu, vč. nastavení parametrů snímkování dlouhých kostí, zobrazení náhledového snímku a informací o stavu přenosného detektoru (konektivita, stav baterie, dostupnost) | ANO/NE | 5%
funkce pro dočasnou deaktivaci dotykové obrazovky pro možnost utření displeje od prachu a nečistot | ANO | 5%
dálkový ovladač pohybů stropního závěsu | ANO
antikolizní systém | ANO
uvolnění brzd všech pohybů stiskem jednoho tlačítka | ANO | 5%
hmotnost stropního závěsu | max. 250 kg
Automatizace pohybů
automatický svislý pohyb rentgenky pro zachování SID při změně výšky stolu | ANO
automatický svislý pohyb rentgenky pro centraci při změně výšky vertigrafu | ANO
automatický podélný pohyb detektoru ve stole pro centraci při podélném polohování rentgenky | ANO
automatické výškové nastavení vertigrafu dle zvoleného anatomického programu | ANO
automatický synchronizovaný kyvný pohyb rentgenky a detektoru ve stole pro snímkování dlouhých kostí a páteře vleže | ANO
automatický synchronizovaný kyvný pohyb rentgenky a detektoru ve vertigrafu pro snímkování dlouhých kostí a páteře vestoje | ANO
Rentgenka a kolimátor
rozměr malého ohniska | ≤ 0,6 mm
rozměr velkého ohniska | ≤ 1,2 mm
rychloobrátková anoda (min. 9700 ot/min) (minimální akceptovatelná hodnota tohoto parametru je 9000 ot./min.) | ANO | 5%
tepelná kapacita anody | ≥ 400 kHU
tepelná kapacita pláště | ≥ 1,2 MHU
obdélníková clona s automatickou i manuální kolimací | ANO
přídavná filtrace s volitelným nastavením filtrů | ANO
DAP metr plně integrovaný v primární cloně | ANO
Generátor
výkon generátoru | ≥ 65 kW
nastavení expozičních parametrů manuální i pomocí anatomických programů | ANO
3 ionizační komůrky současně využitelné pro expoziční automatiku | ANO
rozsah expozičních časů od 1 ms | ANO
Obrazová akvizice a zpracování
akviziční stanice s kompletním ovládáním v českém jazyce | ANO
čas zobrazení náhledového snímku | ≤ 5 s | 5%
krátkodobá záznamová kapacita | ≥ 3000 snímků | 5%
možnost současného otevření více vyšetření | ANO | 5%
základní nástroje pro zpracování obrazu (nastavení kontrastu a jasu, redukce šumu, zvýraznění hran, anotace, zvětšení a posun obrazu, převrácení a rotace obrazu, elektronická kolimace, měření délek a úhlů) | ANO
systém k vylepšení kvality obrazu a snížení radiační zátěže pacienta při nepoužití mechanické mřížky ("elektronická mřížka") | ANO
pokročilé anotace snímků (značky polohy pacienta, vložení předdefinovaných textů, vložení volného textu s možností odkazu šipkou, histogram) | ANO
nástroje pro měření vč. ortopedických nástrojů (měření rozdílných délek nohou, skoliźy) | ANO
možnost zadání emergentního (neznámého) pacienta s následnou úpravou dat | ANO
softwarové nástroje pro automatické spojení snímků dlouhých struktur, možnost spojení alespoň 3 snímků s možností manuální korekce | ANO
automatické nastavení expozičních parametrů dle věku pacienta pro snímkování dětských pacientů | ANO | 5%
úhlopříčka LCD monitoru | ≥ 22"
dotykový displej LCD monitoru | ANO
UPS záloha napájení
Propojení se systémy PACS/NIS
DICOM Export/Storage | ANO
DICOM Print | ANO
DICOM Media (záznam snímků na CD/DVD) | ANO
DICOM Modality Worklist | ANO
DICOM MPPS | ANO
DICOM RDSR - sledování a report o dávce záření a IHF REM profilů | ANO/NE | 5%
Integrace se stávajícím systémem nepřímé digitalizace Agfa (možnost ovládání z jedné akv. stanice). Akviziční (modalitní) stanice musí umožňovat příjem snímků z CR systému a to tak, že snímky z obou systémů (CR a DR) jsou uloženy /a odeslány do PACS/ v jedné studii. Zpracování CR snímků probíhá ve stejné aplikaci jako standardní DR snímky | ANO/NE | 5%
zápis všech údajů potřebných k provedení odhadu radiační zátěže pacienta do DICOM hlavičky | ANO
ověření funkčnosti zobrazení všech potřebných údajů o dávce v rámci stávajícího systému PACS | ANO
Příslušenství
podstavec pro pacienta k vertigrafu s nosností min. 200 kg pro provádění snímků dlouhých anatomických struktur včetně prostředku pro standardní umístění pacienta dovolujícího přesné stanovení zvětšení (v různé vzdálenosti struktur od detektoru) a zobrazení kalibrované mřížky viditelné na snímku | ANO
podložka pod pacienta na stůl pro provádění snímků dlouhých struktur | ANO
sekundární clony s fokusací 100 cm pro stůl a 180 cm pro vertigraf | ANO
dodání testovací pomůcky PTW NORMI 13 | ANO
Předinstalační příprava
dodání a instalace kabelových kanálů a kotvících komponentů dle potřeb nově instalovaného přístroje | ANO
Délka záruky 24 měsíců
Nabídková cena bez DPH
Nabídková cena včetně DPH
Nabídková cena v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje po dobu 6 let, po skončení dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Nabídková cena v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje po dobu 6 let, po skončení dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma