## List1
Výsledky průzkumu trhu
Technické specifikace pro RTG přístroj
Uveďte typ, výrobce: |  | FOMA - DR600 |  | PROMEDICA - Carestream DRX Evolution plus |  | AURA Medical |  | EX RAY SAMSUNG - GC85A
Parametr | požadovaná minimální hodnota | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky
Digitální skiagrafický systém se stropním závěsem rentgenky, elevačním vyšetřovacím stolem, sklopným vertigrafem, generátorem, kolimátorem, DAP metrem se třemi digitálními detektory. Musí zajišťovat vynikající kvalitu snímků v digitální podobě, manipulaci se snímky, záznam dávky a údržbu systému. Systém musí být jednoduše ovladatelný a spolehlivý a zajišťovat celý rozsah požadovaných vyšetření (pacient stojící, sedící i ležící). |  | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
Detektor (2 ks) - ve stole a vertigrafu
rozměry aktivní plochy detektoru | ≥ 42 x 42 cm | ano |  | ANO |  | ne | 42,6x41,5 cm | ANO
rozlišení detektoru (velikost pixelu) | ≤ 148 μm | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
matrice detektoru | ≥ 8 Mpix | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
hloubkové rozlišení při A/D konverzi | ≥ 16 bitů | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
provedení detektoru | integrovaný | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO | s možností vyjmutí
typ scintilátoru | CsI | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
Přenosný detektor pro volné projekce
rozměry aktivní plochy detektoru | ≥ 43 x 35 cm | ano |  | ANO |  | ne | 42,6x35 cm | ANO
rozlišení detektoru (velikost pixelu) | ≤ 148 μm | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
matrice detektoru | ≥ 6,5 Mpix | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
hloubkové rozlišení při A/D konverzi | ≥ 16 bitů | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
provedení detektoru bezdrátové s možností automatického nabíjení ve stole | bezdrátový | NE | nelze používat ve stole, je-li v bucky umístěn integrovaný detektor | ANO |  | ano |  | ANO
typ scintilátoru | CsI | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
hmotnost detektoru vč. baterie | ≤ 2,8 kg | ano |  | NE | 3,17 kg | ano |  | NE | 3,0 kg
funkce AED (Automatic Exposure Detection) | ANO | ano |  | NE |  | ano |  | ANO
Příslušenství pro přenosný detektor
náhradní baterie včetně nabíječky (pokud je baterie vyjímatelná a dobíjí se samostatně) | ANO | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
protektor na provádění snímků při zátěži nebo obdobné řešení umožňující zátěž min. 150 kg | ANO | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO | speciální konstrukce detektoru umožňující zátěž až 400 kg bez protektoru
držák pro upevnění detektoru ke stolu pro horizontální snímkování | ANO | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
Pacientský stůl
výškové nastavení plovoucí desky stolu | ≥ 35 cm | ano |  | NE | 33 cm | ano |  | ANO
nosnost stolu | ≥ 300 kg | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO | až 350 kg
délka desky stolu | ≥ 220 cm | ano |  | NE | 216 cm | ano |  | ANO | 240 cm
šířka desky stolu | ≥ 80 cm | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
podélný pohyb desky stolu | min. ±50 cm | ano |  | NE | 96 cm | ano |  | NE | ± 48 cm
příčný pohyb desky stolu | min. ±12 cm | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
podélný pohyb bucky min. 50 cm s automatickým sledováním zářiče | ANO | ano |  | NE | 47 cm | ano |  | ANO
pokrytí pacienta rtg. svazkem bez překládání | min. 192 cm | ano |  | NE | 162 cm | ano |  | ANO
ovládací prvky pro plovoucí desku a pohyb stolu umístěné na obou stranách stolu | ANO/NE | ano |  | ANO |  | ano |  | NE | bezdrátové nožní ovládání umístitelné ze všech čtyř stran stolu
Vertigraf
motorizované i manuální výškové nastavení jednotky detektoru | ANO | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
ovládací tlačítka na nastavení výšky a sklápění z obou stran vertigrafu | ANO | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
nejnižší možná vzdálenost středu detektoru od podlahy | ≤ 34 cm | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO | 28 cm
motorizované i manuální sklápění jednotky detektoru | min. -20°/+90° | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
tlačítko pro rozsvěcení světla kolimátoru umístěné na vertigrafu | ANO | ano |  | ANO |  | NE |  | ANO
držáky pro úchop pacienta včetně laterálních | ANO | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
Stropní teleskopický závěs rentgenky
rozsah pohybu v podélném směru | ≥ 350 cm | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
rozsah pohybu v příčném směru | ≥ 250 cm | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
rotace rentgenky okolo vertikální osy | min. ±180° | ano |  | ANO |  | ne | 340° | NE | - 157° / + 183°
rotace rentgenky okolo horinzontální osy | min. ±120° | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
rychlost automatického posunu ve všech rovinách X,Y,Z ≥ 0,3 m/s | ANO/NE | ano |  | ANO |  | NE | xy-0,5 z 0,087 m/s | NE | resp. Výrobce neuvádí; rychlost je proměnná k nastavení antikoloziního systému atd.
rychlost manuálního posunu ve všech rovinách X, Y, Z ≥ 0,5 m/s | ANO/NE | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
dotyková obrazovka min. 10“ pevně integrovaná ke krytu rentgenky pro zobrazení expozičních údajů, identifikačních údajů pacienta, úhlu náklonu, SID a nastavení expozice na dotykové obrazovce stropního závěsu, vč. nastavení parametrů snímkování dlouhých kostí, zobrazení náhledového snímku a informací o stavu přenosného detektoru (konektivita, stav baterie, dostupnost) | ANO/NE | ano | dle zkušeností vhodné doplnit "úhlu náklonu rentgenky" | ANO |  | ano |  | NE | Eliminační: 1) stav baterie přenosného detektoru; tuto informacI poskytuje standardně akv. stanice a samotný detektor 2) nastavení parametrů snímkování dlouhých kostí; toto se nadstandardně provádí přes kameru přímo z akv. stanice
funkce pro dočasnou deaktivaci dotykové obrazovky pro možnost utření displeje od prachu a nečistot | ANO | ano |  | NE |  | ano |  | NE
dálkový ovladač pohybů stropního závěsu | ANO | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
antikolizní systém | ANO | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO | autonomní (bez nutnosti kontroly obsluhou)
uvolnění brzd všech pohybů stiskem jednoho tlačítka | ANO | ano |  | ANO |  | NE | x,y uvolněna, ale osa z potřeba dalšího tlačítka | ANO
hmotnost stropního závěsu | max. 250 kg |  |  | NE | 324kg + kolejnice | ano |  | ANO
Automatizace pohybů
automatický svislý pohyb rentgenky pro zachování SID při změně výšky stolu | ANO | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
automatický svislý pohyb rentgenky pro centraci při změně výšky vertigrafu | ANO | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
automatický podélný pohyb detektoru ve stole pro centraci při podélném polohování rentgenky | ANO | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
automatické výškové nastavení vertigrafu dle zvoleného anatomického programu | ANO | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
automatický synchronizovaný kyvný pohyb rentgenky a detektoru ve stole pro snímkování dlouhých kostí a páteře vleže | ANO | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
automatický synchronizovaný kyvný pohyb rentgenky a detektoru ve vertigrafu pro snímkování dlouhých kostí a páteře vestoje | ANO | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
Rentgenka a kolimátor
rozměr malého ohniska | ≤ 0,6 mm | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
rozměr velkého ohniska | ≤ 1,2 mm | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
rychloobrátková anoda (min. 9700 ot/min) | ANO | ano |  | ANO |  | NE | 9000 ot/min | ANO
tepelná kapacita anody | ≥ 400 kHU | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO | 600 kHU
tepelná kapacita pláště | ≥ 1,2 MHU | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO | 2 MHU
obdélníková clona s automatickou i manuální kolimací | ANO | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
přídavná filtrace s volitelným nastavením filtrů | ANO | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
laser pro měření SID | ANO | NE | rentgen s automatizovanými pohyby zná pozice nářadí a SID měří i bez využití laseru | NE |  | NE |  | NE | Nejasný požadavek. Je to požadavek typický pro mobilní RTG! Přístroj měří SID vůči stolu a vertigrafu. Je myšleno měření na volný detektor?
plně integrovaný DAP metr | ANO | ano | Dle zkušeností doporučujeme doplnit o "plně integrovaný V PRIMÁRNÍ CLONĚ" | ANO |  | ano |  | ANO
Generátor
výkon generátoru | ≥ 65 kW | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO | 80 kW
nastavení expozičních parametrů manuální i pomocí anatomických programů | ANO | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
3 ionizační komůrky současně využitelné pro expoziční automatiku | ANO | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
rozsah expozičních časů od 1 ms | ANO | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
Obrazová akvizice a zpracování
akviziční stanice s kompletním ovládáním v českém jazyce | ANO | ano |  | ANO |  | NE |  | ANO
čas zobrazení náhledového snímku | ≤ 5 s | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
krátkodobá záznamová kapacita | ≥ 3000 snímků | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
možnost současného otevření více vyšetření | ANO | ano |  | ANO |  | NE |  | ANO
základní nástroje pro zpracování obrazu (nastavení kontrastu a jasu, redukce šumu, zvýraznění hran, anotace, zvětšení a posun obrazu, převrácení a rotace obrazu, elektronická kolimace, měření délek a úhlů) | ANO | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
pokročilé anotace snímků (značky polohy pacienta, vložení předdefinovaných textů, vložení volného textu s možností odkazu šipkou, histogram) | ANO | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
nástroje pro měření vč. ortopedických nástrojů (měření rozdílných délek nohou, skoliźy) | ANO | ano |  | NE |  | ano |  | ANO
možnost zadání emergentního (neznámého) pacienta s následnou úpravou dat | ANO | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
softwarové nástroje pro automatické spojení snímků dlouhých struktur, možnost spojení alespoň 3 snímků s možností manuální korekce | ANO | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
specializovaná SW licence pro snímkování dětských pacientů (automatické nastavení expozičních parametrů dle věku pacienta) | ANO | ano |  | NE | dětský sw ano ale ne dle věku | NE |  | ANO | license není potřeba - je ve standardní výbavě
úhlopříčka LCD monitoru | ≥ 22" | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
dotykový displej LCD monitoru | ANO | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO | nadstandard, který většinou není využíván
UPS záloha napájení |  | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
Propojení se systémy PACS/NIS
DICOM Export/Storage | ANO | ano |  | ANO |  | ano
DICOM Print | ANO | ano |  | ANO |  | ano
DICOM Media (záznam snímků na CD/DVD) | ANO | ano |  | ANO |  | ano
DICOM Modality Worklist | ANO | ano |  | ANO |  | ano
DICOM MPPS | ANO | ano |  | ANO |  | ano
DICOM RDSR - sledování a report o dávce záření a IHF REM profilů | ANO/NE | ano |  | ANO |  | ano
Integrace se stávajícím systémem nepřímé digitalizace Agfa (možnost ovládání z jedné akv. stanice). Akviziční (modalitní) stanice musí umožňovat příjem snímků z CR systému a to tak, že snímky z obou systémů (CR a DR) jsou uloženy /a odeslány do PACS/ v jedné studii. Zpracování CR snímků probíhá ve stejné aplikaci jako standardní DR snímky | ANO/NE | ano |  | NE | Teno parametr považujeme za diskriminační | NE |  | NE | Absolutně eliminační požadavek
zajištění zobrazení všech potřebných údajů o dávce v rámci stávajícího systému PACS | ANO | ano |  | ANO??? |  | ano |  | ??? | Nejasný, pravděpodobně eliminační požadavek. Zobrazení kde - pro koho? Je to na straně dodavatele PACSu - modalita poskytuje vše v rámci DICOM-RDSR
Příslušenství
podstavec pro pacienta k vertigrafu s nosností min. 200 kg pro provádění snímků dlouhých anatomických struktur včetně prostředku pro standardní umístění pacienta dovolujícího přesné stanovení zvětšení (v různé vzdálenosti struktur od detektoru) a zobrazení kalibrované mřížky viditelné na snímku | ANO | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
podložka pod pacienta na stůl pro provádění snímků dlouhých struktur | ANO | ano |  | NE |  | ano |  | ANO
sekundární clony s fokusací 100 cm pro stůl a 180 cm pro vertigraf | ANO | ano |  | NE | 110 a 180 cm | ano |  | ANO
Předinstalační příprava
dodání a instalace kabelových kanálů a kotvících komponentů dle potřeb nově instalovaného přístroje | ANO | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
Délka záruky 24 měsíců |  | ano |  | ANO |  | ano |  | ANO
Nabídková cena bez DPH |  |  | 6000000 | 6 037.299 Kč |  | 6300000 |  | 6000000
Nabídková cena včetně DPH |  |  | 7260000 | 7 305.132 Kč |  | 7623000 |  | 7260000
Nabídková cena v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje po dobu 6 let, po skončení dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma |  |  | 70000 | 224.400 Kč |  | 90000 |  | 150000
Nabídková cena v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje po dobu 6 let, po skončení dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma |  |  | 84700 | 271.524 Kč |  | 108900 |  | 181500
[6 empty] | náklady na dodávku přístroje | servisní náklady
|  |  |  | předpokládaná hodnota včetně DPH |  | 6000000 | 84700
|  |  |  | nezahrnuta nabídka PROMEDICA |  | 6300000 | 108900
[6 empty] | 6000000 | 181500
[6 empty] | 18300000 | 375100
|  |  |  | průměr |  | 6100000 | 125033.3333