## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: Ultrazvukový přístroj
Uveďte typ, výrobce: | Aixplorer mach 30, SuperSonic imagine, Francie, maximální RDG konfigurace
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu ultrazvukového přístroje s příslušenstvím pro radiologickou kliniku, včetně provedení zaškolení personálu a připojení do PACS FN Olomouc | ano | Nový Aixplorer mach 30 navazuje softvérově na stávající Aixplorer v6 RDG kliniky
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Specifikace přístroje
přístroj
ultrazvukový přístroj musí být mobilní, s dobrou ovladatelností a s centrální brzdou pro aretaci minimálně dvou kol | ano | centrální brzda, aretace dvou až 4 kol
ultrazvukový přístroj musí mít HW nebo SW QWERTY klávesnici | ano | SW QWERTY
ultrazvukový přístroj musí mít výškově a stranově nastavitelné rameno s LED monitorem s Full HD rozlišením o minimální úhlopříčce 23" | ano | 23"
ultrazvukový přístroj musí mít barevný dotykový ovládací panel o minimální úhlopříčce 12" | ano | 15"
ultrazvukový přístroj musí umožnit nastavení monitoru pro vyšetřování lékařem vsedě i vestoje | ano | vsedě i vestoje
ultrazvukový přístroj musí mít otočný, výškově a předozadně nastavitelný ovládací panel | ano | ergonomický plovoucí , aretovatelný ovládací panel
ultrazvukový přístroj musí mít výšku ovládacího panelu nastavovánu elektronicky pomocí motoru | ano | elektronické nastavení výška pro sedící i stojící obsluhu
ultrazvukový přístroj musí mít minimálně 4 aktivní porty pro připojení 2D / 4D sond | ano | 4 aktivní porty
ultrazvukový přístroj musí mít velmi kvalitní 2D zobrazení, s možností budoucího rozšíření o 3D a 4D zobrazení | ano | sw pro 3D/4D zobrazení je součást základní konfigurace
ultrazvukový přístroj musí umožnit připojení 3D / 4D sond | ano | v základní konfiguraci
ultrazvukový přístroj musí mít minimální frekvenční rozsah 1 – 18 MHz | ano | 1-22 MHz
ultrazvukový přístroj musí umožnit zobrazení náhledů uložených obrázků a smyček na monitoru během vyšetření | ano | standard
ultrazvukový přístroj musí mít v živém i zmraženém obraze plynulé zvětšení s vysokým rozlišením s možností pohybu ve zvětšeném obraze | ano | standard
ultrazvukový přístroj musí mít digitální TGC s pamětí pro uživatelská nastavení | ano | standard
ultrazvukový přístroj musí mít automatickou kalkulaci dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky, výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI a výpočet dopplerovských parametrů v reálném čase | ano | standard
ultrazvukový přístroj musí mít předprogramované nastavení sond dle vyšetřované oblasti | ano | standard
ultrazvukový přístroj musí mít uživatelská nastavení pro každou sondu | ano | standard
ultrazvukový přístroj musí mít optimalizaci parametrů pro různé typy tkání | ano | standard, navíc možnost optimalizace zobrazení nastavením rychlosti šíření uzv
ultrazvukový přístroj musí mít softwarové vybavení pro obor Radiologie | ano | komplet RDG aplikace
ultrazvukový přístroj musí umožnit export dat do standardních formátů (DICOM, AVI, JPEG, apod.) | ano | standard
ultrazvukový přístroj musí být vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na discích typu CD/DVD-R/RW, CD/DVD+R/RW | ano | standard
ultrazvukový přístroj musí být vybaven USB portem minimálně 2.0 pro externí záznamové jednotky | ano | několik 2.0 a 3.0 USB portů
ultrazvukový přístroj musí mít rozhraní pro export dat Dicom 3 – store, print, worklist, odeslání snímků z přístroje pomocí jednoho tlačítka | ano | standard
ultrazvukový přístroj musí mít přímý výstup na běžnou počítačovou tiskárnu s možností tisku protokolů a jejich editace | ano | standard
ultrazvukový přístroj musí mít napájení z elektrické sítě 230 V/ 50 Hz včetně UPS pro zajištění provozu přístroje bez elektrické sítě po dobu minimálně 5 minut | ano | min 5 minut (360W)
ultrazvukový přístroj musí být při předání připojen do PACS Fakultní nemocnice Olomouc | ano | bezproblémové
ultrazvukový přístroj musí mít funkci logování přístupu uživatelů k pacientským datům - GDPR kompatibilní | ano | standard u mach30
zobrazení | ano
ultrazvukový přístroj musí mít B-mode, Color doppler, Power doppler (energetický doppler), spektrální doppler (PW doppler) – včetně steeringu na lineární sondě, duplexní a triplexní mód v reálném čase, barevné dopplerovské zobrazení krevního toku a vysoce citlivý širokopásmový doppler | ano | standard, UltraFast imaging, UltraFast Doppler
ultrazvukový přístroj musí mít nedopplerovské zobrazení krevního toku s vysokou citlivostí | ano | ANGIO.P.L.US mód
ultrazvukový přístroj musí umožňovat uspořádání B-obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe i nad sebou | ano | standard
ultrazvukový přístroj musí mít harmonické zobrazení, inverzní harmonické zobrazení, pulzní inverzní harmonické zobrazení na všech nabízených sondách | ano | standard
ultrazvukový přístroj musí mít software pro CEUS kompatibilní s kontrastní látkou SonoVue | ano | na C6-1X, C9-2X, E12-3 a L10-2 … SonoVue, Lumason, Sonazoid
ultrazvukový přístroj musí mít real-time elastografii typu Shear-wave s barevným kódováním tuhosti tkáně, včetně indikátoru kvality měření | ano | Všechny níže uvedené sondy jsou kompatibilní s módem SWE (!). Kromě zobrazení a měření tuhosti tkáně SWE -kPa nebo cm/s a indikátoru kvality měření (Stability Index) vyhodnocována také Viskozita tkáně (ViPLUS), Útlum (AttPLUS) a Sound Speed (SSpPLUS) kvantifikace... Taktéž TriVue mód = v jednom obraze 2D, barevný doppler a SWE !
ultrazvukový přístroj musí mít software pro zvýraznění jehly při punkci | ano | NEEDLE P.L.Plus mód
ultrazvukový přístroj musí mít systém pro automatickou optimalizaci 2D (zesílení i TGC) | ano | AutoTGC
ultrazvukový přístroj musí mít systém pro automatickou optimalizaci CFM včetně steeringu (polohy vzorkovacího objemu a nastavení korekčního úhlu na lineární sondě) | ano | standard
ultrazvukový přístroj musí mít systém pro automatickou optimalizaci PW (úprava měřítka a nulové linie) | ano | AutoDoppler
ultrazvukový přístroj musí umožnit budoucí rozšíření o systém pro fúzi ultrazvukového a CT / MRI obrazu pro abdominální oblast i prostatu | ano | možná opce
postprocessing
ultrazvukový přístroj musí mít postprocessingové technologie pro zvýšení kvality ultrazvukového obrazu | ano | SuperCompound, SuperRes, …
ultrazvukový přístroj musí mít vnitřní archivační systém a musí umožnit archivaci snímků, smyček i pacientských dat na integrovaném HDD s minimální kapacitou 500 GB | ano | standard, 2x500 GB
ultrazvukový přístroj musí mít softwarové vybavení pro provádění základních měření, výpočtů a popisů (např. délka, plocha, objem atd.) a to i v uložených obrazech | ano | standard, popisy, měření a off-line zpracování obrazu, včetně SWE, z archivovaných záznamů
ultrazvukový přístroj musí umožnit srovnání a proměřování ultrazvukových obrazů (včetně dynamických obrazů) nasnímaných v různých časových obdobích s možností nastavení počtu obrazů na obrazovce | ano | standard
Součást dodávky
součástí dodávky ultrazvukového přístroje musí být 1 kus lineární sondy s frekvenčním rozsahem minimálně 3 - 9 MHz, šířkou maximálně 45 mm, harmonickým zobrazením pro cévní vyšetření | ano | L10-2 / 38mm (2,0-10,0 MHz)
součástí dodávky ultrazvukového přístroje musí být 1 kus matrixové lineární sondy s frekvenčním rozsahem minimálně 5 - 15 MHz, šířkou minimálně 50 mm, harmonickým zobrazením pro vyšetření malých částí a MSK | ano | L18-5 / 50mm polymer matrix (5,0-18,0 MHz)
součástí dodávky ultrazvukového přístroje musí být 1 kus mikrokonvexní sondy s frekvenčním rozsahem minimálně 4 - 9 MHz pro vyšetření dětských hlaviček | ano | MC12-3 / 138° (3,0-12,0 MHz)
součástí dodávky ultrazvukového přístroje musí být 1 kus abdominální konvexní sondy s frekvenčním rozsahem minimálně 2 - 6 MHz, s možností provedení ShearWave elastografie s barevným kódováním | ano | C6-1X / 60° (1,0-6,0 MHz), single crystal
součástí dodávky ultrazvukového přístroje musí být 1 kus vysokofrekvenční lineární sondy s maximálním frekvenčním rozsahem minimálně 5 - 18 MHz | ano | viz výše uvedená sonda L18-5 / 50mm
součástí dodávky ultrazvukového přístroje musí být 1 kus lineární sondy typu „hokejka“ s frekvenčním rozsahem od 4 - 8 MHz do 15 - 22 Mhz pro intraorální vyšetření | ano | LH20-6 / 27mm (6,0-20,0 MHz)
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ano | standard
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ano | standard
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ano | standard (10 let od instalace)
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ano | 24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let | ano | standard
Nabídková cena v Kč bez DPH |  | 2 800 000,-
Nabídková cena v Kč včetně DPH |  | 3 388 000,-
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma |  | 14 700,-
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma |  | 17 787,-

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | Ultrazvukový přístroj Centrální pro RTG
Obchodní firma nebo název:
MEDATA, spol.s r.o.
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Ing. Radomír Kubák, CSc., jednatel |  | 602550529 |  | kubak@medata.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 2800000 | 588000 | 3388000
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 2800000 | 588000 | 3388000
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 2450 | 514.5 | 2964.5
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 14700 | 3087 | 17787
0
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 14700 | 3087 | 17787
Náklady na instruktáž personálu dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 750 | 157.5 | 907.5
Modelové servisní náklady po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 750 | 157.5 | 907.5
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 920 | 193.2 | 1113.2
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 10020 | 2104.2 | 12124.2
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 2825470 | 593348.7 | 3418818.7
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.