## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: Ultrazvukový přístroj
Uveďte typ, výrobce: | RS85, Samsung
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu ultrazvukového přístroje s příslušenstvím pro radiologickou kliniku, včetně provedení zaškolení personálu a připojení do PACS FN Olomouc | ANO | -
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Specifikace přístroje
přístroj |  | -
ultrazvukový přístroj musí být mobilní, s dobrou ovladatelností a s centrální brzdou pro aretaci minimálně dvou kol | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí mít HW nebo SW QWERTY klávesnici | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí mít výškově a stranově nastavitelné rameno s LED monitorem s Full HD rozlišením o minimální úhlopříčce 23" | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí mít barevný dotykový ovládací panel o minimální úhlopříčce 12" | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí umožnit nastavení monitoru pro vyšetřování lékařem vsedě i vestoje | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí mít otočný, výškově a předozadně nastavitelný ovládací panel | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí mít výšku ovládacího panelu nastavovánu elektronicky pomocí motoru | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí mít minimálně 4 aktivní porty pro připojení 2D / 4D sond | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí mít velmi kvalitní 2D zobrazení, s možností budoucího rozšíření o 3D a 4D zobrazení | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí umožnit připojení 3D / 4D sond | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí mít minimální frekvenční rozsah 1 – 18 MHz | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí umožnit zobrazení náhledů uložených obrázků a smyček na monitoru během vyšetření | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí mít v živém i zmraženém obraze plynulé zvětšení s vysokým rozlišením s možností pohybu ve zvětšeném obraze | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí mít digitální TGC s pamětí pro uživatelská nastavení | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí mít automatickou kalkulaci dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky, výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI a výpočet dopplerovských parametrů v reálném čase | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí mít předprogramované nastavení sond dle vyšetřované oblasti | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí mít uživatelská nastavení pro každou sondu | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí mít optimalizaci parametrů pro různé typy tkání | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí mít softwarové vybavení pro obor Radiologie | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí umožnit export dat do standardních formátů (DICOM, AVI, JPEG, apod.) | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí být vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na discích typu CD/DVD-R/RW, CD/DVD+R/RW | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí být vybaven USB portem minimálně 2.0 pro externí záznamové jednotky | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí mít rozhraní pro export dat Dicom 3 – store, print, worklist, odeslání snímků z přístroje pomocí jednoho tlačítka | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí mít přímý výstup na běžnou počítačovou tiskárnu s možností tisku protokolů a jejich editace | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí mít napájení z elektrické sítě 230 V/ 50 Hz včetně UPS pro zajištění provozu přístroje bez elektrické sítě po dobu minimálně 5 minut | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí být při předání připojen do PACS Fakultní nemocnice Olomouc | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí mít funkci logování přístupu uživatelů k pacientským datům - GDPR kompatibilní | ANO | -
zobrazení |  | -
ultrazvukový přístroj musí mít B-mode, Color doppler, Power doppler (energetický doppler), spektrální doppler (PW doppler) – včetně steeringu na lineární sondě, duplexní a triplexní mód v reálném čase, barevné dopplerovské zobrazení krevního toku a vysoce citlivý širokopásmový doppler | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí mít nedopplerovské zobrazení krevního toku s vysokou citlivostí | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí umožňovat uspořádání B-obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe i nad sebou | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí mít harmonické zobrazení, inverzní harmonické zobrazení, pulzní inverzní harmonické zobrazení na všech nabízených sondách | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí mít software pro CEUS kompatibilní s kontrastní látkou SonoVue | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí mít real-time elastografii typu Shear-wave s barevným kódováním tuhosti tkáně, včetně indikátoru kvality měření | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí mít software pro zvýraznění jehly při punkci | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí mít systém pro automatickou optimalizaci 2D (zesílení i TGC) | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí mít systém pro automatickou optimalizaci CFM včetně steeringu (polohy vzorkovacího objemu a nastavení korekčního úhlu na lineární sondě) | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí mít systém pro automatickou optimalizaci PW (úprava měřítka a nulové linie) | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí umožnit budoucí rozšíření o systém pro fúzi ultrazvukového a CT / MRI obrazu pro abdominální oblast i prostatu | ANO | -
postprocessing |  | -
ultrazvukový přístroj musí mít postprocessingové technologie pro zvýšení kvality ultrazvukového obrazu | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí mít vnitřní archivační systém a musí umožnit archivaci snímků, smyček i pacientských dat na integrovaném HDD s minimální kapacitou 500 GB | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí mít softwarové vybavení pro provádění základních měření, výpočtů a popisů (např. délka, plocha, objem atd.) a to i v uložených obrazech | ANO | -
ultrazvukový přístroj musí umožnit srovnání a proměřování ultrazvukových obrazů (včetně dynamických obrazů) nasnímaných v různých časových obdobích s možností nastavení počtu obrazů na obrazovce | ANO | -
Součást dodávky
součástí dodávky ultrazvukového přístroje musí být 1 kus lineární sondy s frekvenčním rozsahem minimálně 3 - 9 MHz, šířkou maximálně 45 mm, harmonickým zobrazením pro cévní vyšetření | ANO | -
součástí dodávky ultrazvukového přístroje musí být 1 kus matrixové lineární sondy s frekvenčním rozsahem minimálně 5 - 15 MHz, šířkou minimálně 50 mm, harmonickým zobrazením pro vyšetření malých částí a MSK | NE | výrobce nyní nabízí pro tato vyšetření novou sondu s následující specifikací: součástí dodávky ultrazvukového přístroje musí být 1 kus lineární sondy s vysokým rozlišením s frekvenčním rozsahem minimálně 5 - 12 MHz, šířkou minimálně 50 mm, harmonickým zobrazením pro vyšetření malých částí a MSK
součástí dodávky ultrazvukového přístroje musí být 1 kus mikrokonvexní sondy s frekvenčním rozsahem minimálně 4 - 9 MHz pro vyšetření dětských hlaviček | ANO | -
součástí dodávky ultrazvukového přístroje musí být 1 kus abdominální konvexní sondy s frekvenčním rozsahem minimálně 2 - 6 MHz, s možností provedení ShearWave elastografie s barevným kódováním | ANO | -
součástí dodávky ultrazvukového přístroje musí být 1 kus vysokofrekvenční lineární sondy s maximálním frekvenčním rozsahem minimálně 5 - 18 MHz | ANO | -
součástí dodávky ultrazvukového přístroje musí být 1 kus lineární sondy typu „hokejka“ s frekvenčním rozsahem od 4 - 8 MHz do 15 - 22 Mhz pro intraorální vyšetření | ANO | -
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ANO | -
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ANO | -
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO | -
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ANO | -
Životnost přístroje minimálně 8 let | ANO | -
Nabídková cena v Kč bez DPH | 2178720.26
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 2636251.51
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 8085
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 0

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | Ultrazvukový přístroj
Obchodní firma nebo název:
Nimotech, s.r.o.
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Ing. Bogdan Szpyc |  | 724538703 |  | szpyrc@nimotech.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 2178720.26 | 457531.25 | 2636251.51
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 2178720.26 | 457531.25 | 2636251.51
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 2695 | 565.95 | 3260.95
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 0.5 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 8085 | 1697.85 | 9782.85
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 8085 | 1697.85 | 9782.85
Náklady na instruktáž personálu dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 3200 | 672 | 3872
Modelové servisní náklady po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 980 | 205.8 | 1185.8
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 2160 | 453.6 | 2613.6
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 18840 | 3956.4 | 22796.4
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 2208845.26 | 463857.5 | 2672702.76
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.