## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky:
Uveďte typ, výrobce: Solo Mobile, DDD-Diagnostics, Kærvej 12 DK-2970 Hørsholm Denmark
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Obecné požadavky
Mobilní dozimetrický systém pro radioterapii otevřenými zářiči | ANO
pro celý systém dodávka energie z externí baterie - bez přívodního kabelu. | ANO
Kolimátory
Sada kolimátorů (pro každý detektor)
LEHR - vysoké rozlišení pro nízké energie | ANO
LEGP - obecné použití pro nízké energie | ANO
LEDV - nízké energie divergentní | ANO
LEPH - pinhole | ANO | Možnost se 3 různými vložkami 3 mm, 4 mm a 4,5 mm (možnost rozšíření)
HEGP - vysoké energie, obecné použití | ANO
(technické označení od výrobců se může lišit, musí bý však zachován účel použití)
systém pro výměnu kolimátorů - pokud to sestava vyžaduje | ANO | Kolimátorový vozík pro každý kolimátor
veškeré příslušenství ke každému kolimátoru (úložný stojan atd.) | ANO | Stojan pro každý kolimátor
bezpečností prvky proti kolizi (Touchpad atp.) | NE | V systému nedochází k žádnému automatickému pohybu. Z toho důvodu nejsou žádné kolizní senzory na kolimátorech
Gantry/detektory
ochrana proti kolizi | NE | V systému nedochízí k žádnému automatickému pohybu. Z toho důvodu nejsou žádné kolizní senzory na kolimátorech
bezpečnostní nouzové ovládací prvky přerušení pohybu | NE | V systému nedochízí k žádnému automatickému pohybu. Z toho důvodu nejsou žádné kolizní senzory na kolimátorech
součástí gantry - ovládací konzole (ovladací prvky + monitor nastavení a průběhu vyšetření) | ANO
tloušťka krystalu 9,5 mm | ANO | krystal je 9,5mm - ø280mm
Akviziční jednotka
kompletní samostatná akviziční stanice základních akvizičních nástrojů (včetně periférii) | ANO
Akviziční systém se softwarem, který podporuje systém, umožňující provádět dozimetrické scintigrafické planární vyšetření (statické a dynamické, gated) | ANO | Statické a dynamické - základ, gated se speciální licencí
softwarové nástroje denní QC a jejich automatické vyhodnocení | ANO
Připojení do sítě FN Olomouc a na PACS server podle specifikací Centra informatiky (CI) | ANO | DICOM 3.0
Akviziční parametry systému
pořízení akvizice v režimech. planar (frame mode, dynamic, gated) | ANO | Statické a dynamické - základ, gated se speciální licencí
Akviziční stanicí s podporou plánování pacientů (DICOM Worklist) a schopností automatického odesílání zpracovaných dat (DICOM Send) na minimálně 2 DICOM destinace (typicky archiv a vyhodnocovací stanice). | ANO | Možnost MWL
Multi energy window - akvizice více radionuklidy současně | ANO
scatter window | ANO | možné definovat okno, které chcete získat
akviziční zoom | ANO
minimální energetický rozsah 60- 580 keV | NE | 55 - 400 keV, Nejvyšší keV, který se používá v nukleární medicíně je 131I, který má vrchol při 356 keV
softwarové a hardwareové vybavení pro možnost snímat 99mTc, 111In, 123I, 131I | ANO
akvizice dle přednastaveného času nebo počtu impulzů | ANO
systém umožňuje vytvářet, modifikovat a ukládat libovolné množství uživatelských akvizičních protokolů | ANO
Fyzikální specikace
planární prostorové rozlišení pro vysoké rozlišení (140 keV) bez rozptylu (podle NEMA NU 1-2007) ≤ 8mm | ANO | ≤ 7,8mm
energetické rozlišení (%) (140 keV) ≤ 9,5 | ANO | FWHM v UFOV - ≤9.4 %
citlivost systému (senzitivita) v 10cm LEHR pro 140keV (imp s-1.MBq-1) ≥ 90 | NE | 85,5/MBq za sekundu nebo ~ 190 cpmµCi
geometrická rozlišovací schopnost intrinsic (prostorové rozlišení podle NEMA):
- FWHM (UFOV) ≤ 4,0 | ANO | ≤ 3.8 mm
- FWTM (UFOV) ≤ 8,0 | ANO | ≤ 7.6 mm
- FWHM (CFOV) ≤ 4,0 | ANO | ≤ 3.8 mm
- FWTM (CFOV) ≤ 8,0 | ANO | ≤ 7.6 mm
Homogenita pole, (podle NEMA):
- diferenční (UFOV) ≤ 3,0% | ANO | ≤ 1,5 %
- integrální (UFOV) ≤ 4,0% | ANO | ≤ 2,5 %
- diferenční(CFOV) ≤ 2,5% | ANO | ≤ 1,5 %
- integrální (CFOV) ≤ 3,0% | ANO | ≤ 2,5 %
prostorová linearita ("vnitřní prostorová linearita"):
- diferenční (CFOV) ≤ 0,2 mm | ANO | ≤ 0.2 mm
- celková (CFOV) ≤ 0,5 mm | ANO | ≤ 0.5 mm
- diferenční (UFOV) ≤ 0,2 mm | ANO | ≤ 0.2 mm
- celková (UFOV) ≤ 0,7 mm | ANO | ≤ 0.5 mm
Softwarové vybavení
základní programové vybavení pro obecné zpracování: | ANO | je zahrnuto na stejné stanici jako při akvizici
Modul pro dozimetrickou kvantifikaci | ANO | ANO, součástí standardu
zakreslení uživatelsky definovaného ROI (elipsa, obdélník, threshold, regiongrow) a možnost odečtení počtu impulzů v ROI | ANO | ANO, součástí standardu
software pro vyhodnocení dynamických studií | ANO | ANO, součástí standardu
provádění korekce na rozptyl snímcích ve více oknech | NE | nemůžete provést korekci rozptylu, je možné pouze získání
podpora tisku obrazových dat z vyšetření | ANO | ANO, součástí standardu
podpora exportu do DICOM file a jpeg popř. jiného obrazového formátu | ANO | ANO, součástí standardu
DICOM kompatibilita
podpora DICOM Modality Worklist | ANO | Option
obrazová data uložená ve formátu DICOM, možnost vytvářet savescreen ve formátu DICOM | ANO | ANO, součástí standardu
uložení informací o aplikované aktivitě v DICOM formátu | ANO | ANO, součástí standardu
podpora síťové komunikace pomocí DICOM (archivace dat do PACS, stažení dat z PACS pro případný dodatečný postprocessing) | ANO | Můžete poslat z PACS a my můžeme importovat
Archivace dat na PACS DICOM 3.0 | ANO | ANO, součástí standardu
Oboustranný přenos dat DICOM | ANO | Můžete odesílat a importovat, což je součástí standardu
Příslušenství
vyhodnocovací stanice vč. diagnostického monitoru | ANO | volitelně lze nabídnout zpracovatelskou stanici
DICOM databáze pro ukládání klinických DICOM studií | ANO | ve standardní konfiguraci máte databázi DICOM. Pokud chcete mít další, můžeme vám také nabídnout
dodání kompletní sady zkušebních pomůcek pro všechny typy QC testů požadovaných výrobcem včetně případných stojanů, držáků, upevňovacích systémů apod. | ANO | ANO, součástí standardu
typové schválení a prohlášení o shodě na celý přístrojový komplet, zaškolení a instruktáž personálu pro IIb a III. třídu zdravotnického prostředku. | ANO | systém je schválen podle pravidel EU
tiskárna | ANO | Lze použít libovolnou tiskárnu Windows
baterie umožňující snímání alespoň 30 minut bez nutnosti zapojení do sítě po celou dobu životnosti přístroje při standardním využívání | ANO | ANO, součástí standardu
příslušenství k dobíjení baterie systému | ANO | ANO, součástí standardu
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky), 263/2016 Sb. (atomový zákon) a jeho prováděcích vyhlášek a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ANO
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky), 263/2016 Sb. (atomový zákon) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ANO
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ANO | 24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let | ANO | 10 let od posledního vyrobeného systému.
Nabídková cena v Kč bez DPH | 2.177.700
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 2.635.017
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 69.540
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 84.143,40

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | Mobilní dozimetrický systém pro radioterapii
Obchodní firma nebo název:
Medkonsult, s.r.o.
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Ing. Martin Brachtl |  | 724102688 |  | mb@medkonsult.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 2177700 | 457317 | 2635017
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 2177700 | 457317 | 2635017
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 7390 | 1551.9 | 8941.9
[5 empty] | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 44340 | 9311.4 | 53651.4
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 3000 | 630 | 3630
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 18000 | 3780 | 21780
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 1200 | 252 | 1452
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 7200 | 1512 | 8712
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 69540 | 14603.4 | 84143.4
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 1500 | 315 | 1815
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 190 | 39.9 | 229.9
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 10140 | 2129.4 | 12269.4
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 1500 | 315 | 1815
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 2258880 | 474364.8 | 2733244.8
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.