## technická specifikace
Název veřejné zakázky: Vysokovýkonný laser
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks vysokovýkonný laser na Oddělení rehabilitace včetně provedení zaškolení personálu
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Laser IV. bezpečnostní třídy pro rehabilitační a ortopedické využití
Široké indikační spektrum pro protizánětlivé a antiedémové účinky, léčbu bolesti, biostimulaci
Maximální výkon minimálně 25 W
Vlnová délka minimálně 905 nm (u všech aplikátorů)
Minimálně kontinuální a pulsní režim
Nastavení frekvence pulzu v minimálním rozmezí od 1 do 2 000 Hz
Funkce individuální změny všech léčebných parametrů
Volné pozice pro vlastni programy
Přednastavené protokoly pro jednoduchou aplikaci - min. 30 přednastavených programů
Ovládání přes dotykový displej
Navigační světlo
Mód s nastavitelnou kontrolu termického efektu
Nastavení velikosti ošetřované oblasti
Práce v kontinuálním režimu min. 30 minut bez nutnosti přestávek kvůli přehřívání
Napájení na síť 230V/50Hz
Robotizovaný nebo automatický aplikátor, velikost ošetřované oblasti min. 25 cm2, místo aplikace je indikováno navigačním červeným světlem, rameno aplikátoru
V rámci dodávky musí být kabel pro komunikaci s informačním světlem (světlo není součástí dodávky) s konektorem (protikusem od přístroje) v délce minimálně 5m
Příslušenství
Ruční aplikátor (sonda) s průměrem hlavice min. 2cm, velikost ozářené plochy min. 3 cm2, místo aplikace je indikováno navigačním červeným světlem, držák na aplikátor
Laserové brýle min. 2ks
Vozík nebo stoleček s kolečky a brzdou
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let