## TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Název veřejné zakázky: Kombinovaný přístroj elektroléčba a ultrazvuk
Uveďte typ, výrobce:
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Předmět dodávky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 6ks kombinovaného přístroje elektroléčby a ultrazvuku pro fyzikální terapii na Oddělení rehabilitace včetně provedení zaškolení personálu
Specifikace kombinovaného přístroje (elektroléčba a uzv)
6ks kombinovaného terapeutického přístroje (minimálně 2-kanálová elektroléčba s rozšířeným spektrem proudů, ultrazvuk)
Barevný dotykový displej minimálně 5"
Systém rychlého výběru nejčastějších programů - min. 5
Identifikace a kontrola funkčnosti připojeného příslušenství, test kvality elektrod a pacientských kabelů
Proudová výbava (minimálně): Galvanický proud, Diadynamické proudy, Träbert, Pravoúhlé pulzy, Ruská stimulace, Stimulační pulzy, Šikmé pulzy, TENS, Sekvence, 2 – pólová interference, 4 – pólová interference, Izoplanární a vektorové pole, Mikroproudy, Středofrekvenční vlny, Modulovaný pulzní proud
Dvouokruhová antispastická stimulace s nastavením synchronizace kanálů
HVT (vysokonapěťová terapie)
Elektrodiagnostika (minimálně): měření I/t křivky, reobáze, chronaxie
Současné připojení min. dvou ultrazvukových hlavic
Kontinuální a pulzní režim
Vodotěsné ultrazvukové hlavice
Dvojitý indikátor kontaktu hlavice (na displeji a akustická signalizace)
Napájení 230V/50Hz
Přístroj propojitelný s vakuovou jednotkou
Specifikace vakuové jednotky
6ks vakuové jednotky pro elektroléčbu (umístěna na pojízdném stolku nebo integrovaná do stolku s kolečky a brzdami)
Minimálně dva nezávislé kanály
Nastavitelná intenzita sání
Kontinuální a pulzní režim
Nastavitelná pulzní frekvence
Nádobka na kondenzát s integrovaným výpustným ventilem (pokud se kondenzát nevylívá přímo z přístroje)
Možnost volby dalších rozměrů vakuových elektrod a houbiček (60mm - standard, 30mm nebo 90mm)
Napájení 230V/50Hz
Součást dodávky - další požadavky a příslušenství
Příslušenství ke každému kombinovanému přístroji (minimální počty a přibližné rozměry dle nabídky): Elektroda - 70x50mm nebo 80x60mm (4ks), Elektroda - 120x80mm (4ks), Pacientský kabel (2ks), Sada fixačních pásů pro připevnění elektrod (1ks), Síťový kabel (1ks), Tužka pro dotykový displej (1ks), gel uzv (min. 200ml)
4 ks vakuové elektrody Ø90 mm, 4 ks vakuové elektrody Ø60 mm ke každému přístroji
1ks bodová elektroda pro selektivní elektrostimulaci včetně držáku
1ks ultrazvuková hlavice 5cm² (multifrekvenční 1 a 3 MHz) ke každému přístroji
1ks bezobslužného UZV aplikátoru ke každému přístroji - minimálně 5 cm2, alternující frekvence 1 a 3 MHz, rovnoměrné dávkování ultrazvukové energie v ošetřované oblasti
Příslušenství pro elektroléčbu ke každému přístroji - ochrana elektrod (minimální počty a přibližné rozměry dle nabídky): Houbička pro vakuovou elektrodu 60 mm (16ks), houbička pro vakuovou elektrodu 90 mm (8ks), Návlek na elektrodu 8x6 cm nebo 7x5cm (12ks)
1ks multifrekvenční hlavice ke každému přístroji - minimálně 1 cm2 předehřívané multifrekvenční hlavice, pracující na frekvenci 1MHz, 3MHz a alternující 1/3MHz, ergonomicky tvarované, Vizuální kontrola kontaktu hlavice, Vodotěsné (vhodné pro subakvální terapie)
Ke každému přístroji: přístrojový stolek pro integraci vakuové jednotky, 2× propojovací kabel pro elektroterapii, 2× kabel pro připojení elektrod, 4× kabel pro připojení vakuových elektrod
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a nebo 22/1997 Sb. (vše ostatní) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a nebo 22/1997 Sb. (vše ostatní)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let