## průzkum trhu - specifikace
Název veřejné zakázky: Systém pro analýzu a nácvik chůze s virtuální realitou
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks systému pro analýzu a nácvik chůze s virtuální realitou na Oddělení rehabilitace cvčetně provedení zaškolení personálu
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
dynamický pás s integrovanými tlakovými senzory pro analýzu a nácvik chůze
analytický chodící pás s interaktivním tréninkovým systémem s virtuálním prostředí
pro pacienty s neurologickou, posttraumatickou, ortopedickou diagnózou aj.
analýza stabilní chůze a parametry kroku
minimální plocha pásu 190 x 60cm
rychlost pásu v minimálním rozmezí od 0 až 20km/h
plynulý rozjezd pásu od 0 km/hod
zpětná rotace pásu
nastavitelný sklon pásu
řídící jednotka (např. PC či jiná) včetně obrazovky
ovládací obrazovka u pásu
kamery min. 2 ks s osvětlením pro záznam pohybu
software pro analýzu chůze a stoje
náhled naměřených hodnot (minimálně): fáze stoje, stoje na obou nohách, délka kroku, šířka kroku, úhel rotace chodidla, rozložení sil pod ploskami
obrazovka pro virtuální realitu
kalibrované silové senzory zabudované v plošině
nadlehčovací závěsný systém s úvazky o min. 3 velikostech (S,M,L) pro plynulé odlehčení pacienta
madla po celé délce pásu
bezpečnostní stop tlačítko pro okamžité zastavení pásu
databáze pacientů
projekce stop na pás
zobrazení měřených dat v reálném čase
tvorba reportů s možností editace konkrétních parametrů
nájezdová rampa pro imobilní pacienty
maximální váha pacienta minimálně 200kg
celkové orientační rozměry místnosti pro umístění systému : 6m x 3m x 2,7m (délka, šířka, výška místnosti)
bude-li instalace zařízení potřebovat případné stavební úpravy pro požadovanou instalaci celého systému, provede dodavatel tyto úpravy, aby zároveň dodržel statické požadavky daného prostoru (včetně případného předložení statického posudku pro dosažení únosnosti podlahy vurčené místnosti) včetně jejich ocenění
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let