## List1
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: Telemetrický komplet polyEMG systémů včetně SW na zpracování dat
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks telemetrický komplet polyEMG systémů včetně SW na zpracování dat na Oddělení rehabilitace cvčetně provedení zaškolení personálu
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Klinický bezdrátový/ telemetrický set pro povrchové vyšetření svalové aktivity (EMG signálů) v průběhu pohybu
• 2ks Kompletního bezdrátového povrchového EMG systému (s kapacitou minimálně 2x64 kanálů)
• Umožnění komunikace s přístroji 3. stran skrze digitální vstup s možností využití analogového
• Bezdrátová komunikace mezi senzory a základnou přijímající signál pomocí komunikačního protokolu bez zpoždění.
• Software pro sledování signálu EMG a IMU v reálném čase, včetně nástrojů pro hodnocení kvality signálu v průběhu pohybu
• Přenosná řídicí jednotka ke sledování průběhu signálu a k jeho zpracování
• Systém zahrnuje všechny nezbytné kabely a SW rozhraní pro provoz
• Integrace dalších snímačů, jako jsou goniometry, snímače EKG, silové sensory a sensory pro snímání pohybu chodidla
• Veškerá příslušenství: nabíjecí stanice, nabíjecí adaptér a kabeláž k zprovoznění setu
• Software musí být s jednorázovou registrací s alespoň 20 aktivačními licencemi.
• Export nezpracovaných dat musí zahrnovat minimálně tyto formáty: .c3d, .txt, .csv, .mat
• Software musí být kompatibilní s Windows 10, 64 bitů.
• Musí být k dispozici filtry signálu EMG v reálném čase
• Anti-aliasing filtr pro všechny kanály a senzory
• Nutnost stabilního základního signálu bez jakýchkoliv možností offsetů linie
EMG senzor (plně kompatibilní s telemetrickým EMG systémem)
• Schopnost bezdrátově snímat data minimálně ze 64 kanálů
• Kapacita minimálně 2x16 bezdrátových senzorů
• Musí poskytovat surová data z elektromyografických signálů
• Vysoká vzorkovací frekvence nejméně 1 500 Hz na 1 kanál EMG
• Minimální rozlišení signálu 16 bitů
• Nastavitelná šířka pásma v minimálním rozmezí 20 - 450 Hz nebo 10 - 850 Hz, aby bylo možné zohlednit různé podmínky měření
• Senzor EMG zahrnuje inerciální sensor (IMU)
• Senzory musí mít hmotnost nižší než 20 g z důvodu kvalitní adheze na kůži probanda
• Celková velikost snímače nesmí překročit 30 x 50 x 15 mm z důvodu kvalitní adheze na kůži probanda a snadného umístění na menší oblasti
• Bezdrátový přenos musí být schopen sbírat data v dosahu 20 m pro možnost měření ve vnitřních i vnějších podmínkách
• Napájení baterií po dobu nejméně 6 hodin záznamu
• Změna doby latence pro synchronizaci s jinými datovými signály
• Senzory nesmí obsahovat žádné vodiče (kabeláž)
• Musí mít Bluetooth nebo jinou beztrátovou komunikaci s hlavní a řídicí stanicí, integrace s telemetrickým systémem pro povrchové vyšetření svalové aktivity včetně SW
Podoba mobilního nastavení EMG jednotek
• Kompatibilní senzory s přenosným řídicím zařízením
• Měření min. 4 kanály včetně senzorů (s integrovaným EMG a gyroskopem), integrace s telemetrickým systémem pro povrchové vyšetření svalové aktivity včetně SW
• Nahrávání dat na fyzické servery
• Bezdrátové řešení komunikace mezi sensory a bezdrátovým přijímačem formou přenosného řídicího zařízení pro snadné měření v terénu
• SW nebo aplikace pro klinické účely, včetně generování zpráv a biofeedbacku (minimálně s jednou licencí)
• Všechny prvky systému a přenášených dat musí splňovat legislativu o kybernetické bezpečnosti a být v souladu s předpisem GDPR (uchazeč doloží minimálně čestným prohlášením)
• Nabíjecí stanice pro mobilní senzory nebo kompatibilní s nabíjecí stanicí setu (případná kabeláž k zprovoznění)
sEMG senzor s vysokou hustotou snímání (HDsEMG) k detekci prostorového rozložení aktivace svalu
• min. 4ks senozoru s minimálně 16 kanály na jednom senzoru, umožňující prostorové rozložení snímané svalové excitace z více detekčních míst, aniž by docházelo k narušení jednotlivých signálů
• Sběr dat v bipolární konfiguraci
• Integrace s telemetrickým systémem pro povrchové vyšetření svalové aktivity, musí být kompatibilní s hlavní a řídicí stanicí
• Senzor HDsEMG nesmí vážit více než 20 g z důvodu kvalitní adheze na kůži probanda a snadného umístění na menší oblasti
• Senzor musí být opakovaně použitelný (ne jednorázový)
• Součástí musí být dispozici software pro sledování prostorové distribuce
• Vzdálenost mezi elektrodami nesmí překročit 10 mm
• Hlava snímače nesmí být větší než 50 x 60 x 10 mm z důvodu kvalitní adheze na kůži probanda a snadného umístění na menší oblasti
• Baterie sond musí mít kapacitu alespoň 2 hodiny
• Umožnění sběru surových dat
• Bezdrátový přenos musí být schopen sbírat data v dosahu 20 m pro možnost měření ve vnitřních i vnějších podmínkách
• Vysoké rozlišení signálu nejméně 16 bitů
Systém k dekompozici elektromyografického signálu k detekci aktivace dílčích motorických jednotek
• min. 4 ks EMG senzoru s konfigurací elektrod umožňující prostorové vysoce kvalitní snímání signálu určeného k následné přesné dekompozici komplatibilní s telemetrickým setem pro povrchové vyšetření svalové aktivity
• Hlava senzoru nesmí být větší než 25 x 35 x 10 mm z důvodu snadného umístění na sledovaný segment
• Vzdálenost mezi elektrodami senzoru nesmí překročit 5 mm
• Musí být neinvazivní – tedy nijak porušovat kožní kryt
• Musí být zcela bezdrátové nebo mít lehké a flexibilní kabely
• Baterie sond musí mít kapacitu alespoň 3 hodiny
• Bezdrátový přenos musí být schopen sbírat data v dosahu 20 m pro možnost měření ve vnitřních i vnějších podmínkách
• Sensor nesmí vážit více než 20 g z důvodu kvalitní adheze na kůži probanda
• Software pro rozklad musí používat algoritmus rozpoznávání vzorů a shody tvarů
• Software dodávaný se systémem musí být schopen analyzovat data (detekovat aktivitu jednotlivých motorických jednotek) v průběhu izometrických i dynamických svalových kontrakcí
• Musí být schopen detekovat během kontrakce alespoň 20 aktivních akčních potenciálů svalové jednotky
• Musí být schopné provozu na kontrakce v rozmezí 5 - 80% maximální volní kontrakce
• Algoritmus dekompozice nesmí vycházet z charakteristiky předpokládaného tvaru motorické jednotky
• Vzorkovací frekvence EMG nejméně 2 000 Hz na EMG kanál.
• Vysoké rozlišení signálu nejméně 16 bitů
• Má nastavitelnou šířku pásma 20 - 450 Hz nebo 10 - 850 Hz k možnosti měření za různých podmínek
• Integrace s telemetrickým systémem pro povrchové vyšetření svalové aktivity, musí být kompatibilní s hlavní a řídicí stanicí
Externí software na zpracování dat
• Součástí dodávky je i externí SW pro zpracování dat s 1 licencí a přenosným laptopem, garance licence po dobu 8let musí být součástí nabídkové ceny
Příslušenství a spotřební materiál
Adhezivní pásky k fixaci senzoru
náhradní senzory 4ks
Jednorázové lepící ochrany pod elektrody? (cca 3200ks/rok)
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
Nabídková cena v Kč bez DPH
Nabídková cena v Kč včetně DPH
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma