## trh
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: Telemetrický komplet polyEMG systémů včetně SW na zpracování dat
Uveďte typ, výrobce: | Delsys (Stargen) |  | Trigno EMG od Delsys (Hospimed)
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks telemetrický komplet polyEMG systémů včetně SW na zpracování dat na Oddělení rehabilitace cvčetně provedení zaškolení personálu | ano |  | ano
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky
Klinický bezdrátový/ telemetrický set pro povrchové vyšetření svalové aktivity (EMG signálů) v průběhu pohybu | ano |  | ano
• 2ks Kompletního bezdrátového povrchového EMG systému (s kapacitou minimálně 1x64 kanálů) | ano |  | ano
• Umožnění komunikace s přístroji 3. stran skrze digitální vstup s možností využití analogového | ano |  | ano
• Bezdrátová komunikace mezi senzory a základnou přijímající signál pomocí komunikačního protokolu bez zpoždění. | ano |  | ano
• Software pro sledování signálu EMG a IMU v reálném čase, včetně nástrojů pro hodnocení kvality signálu v průběhu pohybu | ano |  | ano
• Přenosná řídicí jednotka ke sledování průběhu signálu a k jeho zpracování | ano |  | ano
• Systém zahrnuje všechny nezbytné kabely a SW rozhraní pro provoz | ano |  | ano
• Integrace dalších snímačů, jako jsou goniometry, snímače EKG, silové sensory a sensory pro snímání pohybu chodidla | ano |  | ano
• Veškerá příslušenství: nabíjecí stanice, nabíjecí adaptér a kabeláž k zprovoznění setu | ano |  | ano
• Software musí být s jednorázovou registrací s alespoň 20 aktivačními licencemi. | ano |  | ano
• Export nezpracovaných dat musí zahrnovat minimálně tyto formáty: .c3d, .txt, .csv, .mat | ano |  | ano
• Software musí být kompatibilní s Windows 10, 64 bitů. | ano |  | ano
• Musí být k dispozici filtry signálu EMG v reálném čase | ano |  | ano
• Anti-aliasing filtr pro všechny kanály a senzory | ano |  | ano
• Nutnost stabilního základního signálu bez jakýchkoliv možností offsetů linie | ano |  | ano
EMG senzor (plně kompatibilní s telemetrickým EMG systémem)
• Schopnost bezdrátově snímat data minimálně ze 64 kanálů | ano |  | ano
• Kapacita minimálně 32 bezdrátových senzorů | ano |  | ano
• Musí poskytovat surová data z elektromyografických signálů | ano |  | ano
• Vysoká vzorkovací frekvence nejméně 1 500 Hz na 1 kanál EMG | ano |  | ano
• Minimální rozlišení signálu 16 bitů | ano |  | ano
• Nastavitelná šířka pásma v minimálním rozmezí 20 - 450 Hz nebo 10 - 850 Hz, aby bylo možné zohlednit různé podmínky měření | ano |  | ano
• Senzor EMG zahrnuje inerciální sensor (IMU) | ano |  | ano
• Senzory musí mít hmotnost nižší než 20 g z důvodu kvalitní adheze na kůži probanda | ano |  | ano
• Celková velikost snímače nesmí překročit 30 x 50 x 15 mm z důvodu kvalitní adheze na kůži probanda a snadného umístění na menší oblasti | ano |  | ano
• Bezdrátový přenos musí být schopen sbírat data v dosahu 20 m pro možnost měření ve vnitřních i vnějších podmínkách | ano |  | ano
• Napájení baterií po dobu nejméně 6 hodin záznamu | ano |  | ano
• Změna doby latence pro synchronizaci s jinými datovými signály | ano |  | ano
• Senzory nesmí obsahovat žádné vodiče (kabeláž) | ano |  | ano
• Musí mít Bluetooth nebo jinou beztrátovou komunikaci s hlavní a řídicí stanicí, integrace s telemetrickým systémem pro povrchové vyšetření svalové aktivity včetně SW | ano |  | ano
Podoba mobilního nastavení EMG jednotek
• Kompatibilní senzory s přenosným řídicím zařízením | ano |  | ano
• Měření min. 2 kanály včetně senzorů (s integrovaným EMG a gyroskopem), integrace s telemetrickým systémem pro povrchové vyšetření svalové aktivity včetně SW | ano |  | ano
• Nahrávání dat na fyzické servery | ano |  | ano
• Bezdrátové řešení komunikace mezi sensory a bezdrátovým přijímačem formou přenosného řídicího zařízení pro snadné měření v terénu | ano |  | ano
• SW nebo aplikace pro klinické účely, včetně generování zpráv a biofeedbacku (minimálně s jednou licencí) | ano |  | ano
• Všechny prvky systému a přenášených dat musí splňovat legislativu o kybernetické bezpečnosti a být v souladu s předpisem GDPR (uchazeč doloží minimálně čestným prohlášením) | ano |  | ano
• Nabíjecí stanice pro mobilní senzory nebo kompatibilní s nabíjecí stanicí setu (případná kabeláž k zprovoznění) | ano |  | ano
sEMG senzor s vysokou hustotou snímání (HDsEMG) k detekci prostorového rozložení aktivace svalu
• min. 4ks senzoru s minimálně 16 kanály na jednom senzoru, umožňující prostorové rozložení snímané svalové excitace z více detekčních míst, aniž by docházelo k narušení jednotlivých signálů |  |  | ano
• Sběr dat v bipolární konfiguraci |  |  | ano
• Integrace s telemetrickým systémem pro povrchové vyšetření svalové aktivity, musí být kompatibilní s hlavní a řídicí stanicí |  |  | ano
• Senzor HDsEMG nesmí vážit více než 20 g z důvodu kvalitní adheze na kůži probanda a snadného umístění na menší oblasti |  |  | ano
• Senzor musí být opakovaně použitelný (ne jednorázový) |  |  | ano
• Součástí musí být dispozici software pro sledování prostorové distribuce |  |  | ano
• Vzdálenost mezi elektrodami nesmí překročit 10 mm |  |  | ano
• Hlava snímače nesmí být větší než 50 x 60 x 10 mm z důvodu kvalitní adheze na kůži probanda a snadného umístění na menší oblasti |  |  | ano
• Baterie sond musí mít kapacitu alespoň 2 hodiny |  |  | ano
• Umožnění sběru surových dat |  |  | ano
• Bezdrátový přenos musí být schopen sbírat data v dosahu 20 m pro možnost měření ve vnitřních i vnějších podmínkách |  |  | ano
• Vysoké rozlišení signálu nejméně 16 bitů |  |  | ano
Systém k dekompozici elektromyografického signálu k detekci aktivace dílčích motorických jednotek
• min. 4 ks EMG senzoru s konfigurací elektrod umožňující prostorové vysoce kvalitní snímání signálu určeného k následné přesné dekompozici komplatibilní s telemetrickým setem pro povrchové vyšetření svalové aktivity | ano |  | ano
• Hlava senzoru nesmí být větší než 25 x 35 x 10 mm z důvodu snadného umístění na sledovaný segment | ano |  | ano
• Vzdálenost mezi elektrodami senzoru nesmí překročit 5 mm | ano |  | ano
• Musí být neinvazivní – tedy nijak porušovat kožní kryt | ano |  | ano
• Musí být zcela bezdrátové nebo mít lehké a flexibilní kabely | ano |  | ano
• Baterie sond musí mít kapacitu alespoň 3 hodiny | ano |  | ano
• Bezdrátový přenos musí být schopen sbírat data v dosahu 20 m pro možnost měření ve vnitřních i vnějších podmínkách | ano |  | ano
• Sensor nesmí vážit více než 20 g z důvodu kvalitní adheze na kůži probanda | ano |  | ano
• Software pro rozklad musí používat algoritmus rozpoznávání vzorů a shody tvarů | ano |  | ano
• Software dodávaný se systémem musí být schopen analyzovat data (detekovat aktivitu jednotlivých motorických jednotek) v průběhu izometrických i dynamických svalových kontrakcí | ano |  | ano
• Musí být schopen detekovat během kontrakce alespoň 20 aktivních akčních potenciálů svalové jednotky | ano |  | ano
• Musí být schopné provozu na kontrakce v rozmezí 5 - 80% maximální volní kontrakce | ano |  | ano
• Algoritmus dekompozice nesmí vycházet z charakteristiky předpokládaného tvaru motorické jednotky | ano |  | ano
• Vzorkovací frekvence EMG nejméně 2 000 Hz na EMG kanál. | ano |  | ano
• Vysoké rozlišení signálu nejméně 16 bitů | ano |  | ano
• Má nastavitelnou šířku pásma 20 - 450 Hz nebo 10 - 850 Hz k možnosti měření za různých podmínek | ano |  | ano
• Integrace s telemetrickým systémem pro povrchové vyšetření svalové aktivity, musí být kompatibilní s hlavní a řídicí stanicí | ano |  | ano
Externí software na zpracování dat
• Součástí dodávky je i externí SW pro zpracování dat s 1 licencí a přenosným laptopem, garance licence po dobu 8let musí být součástí nabídkové ceny | ano |  | ano
Příslušenství a spotřební materiál
Adhezivní pásky k fixaci senzoru | ano |  | ano
náhradní senzory 2ks | ano |  | ano
Jednorázové lepící ochrany pod elektrody? (cca 2000ks/rok) | ano | v CN zahrnuto cca 2000 ks pro různé typy sensorů | ano
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ano |  | ano
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ano |  | ano
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ano |  | ano
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ano |  | ano
Životnost přístroje minimálně 8 let | ano |  | ano
Nabídková cena v Kč bez DPH | 3354490 |  | 3642100
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 4058932.9 |  | 4406941
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma |  |  | 32700
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma |  |  | 39567

## Stargen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | Telemetrický komplet polyEMG systémů včetně SW na zpracování dat
Obchodní firma nebo název:
Stargen EU
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Martin Žižka |  | 720042812 |  | martin.zizka@stargen-eu.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 3354490 | 704442.9 | 4058932.9
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 3354490 | 704442.9 | 4058932.9
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 4250 | 1680 | 5142.5
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 25500 | 10080 | 30855
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 25500 | 10080 | 30855
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 1290 | 270.9 | 1560.9
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 5260 | 1104.6 | 6364.6
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 39300 | 8253 | 47553
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 8500 | 1785 | 10285
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 3427790 | 724560.9 | 4147625.9
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.

## Hospimed
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | Telemetrický komplet polyEMG systémů včetně SW na zpracování dat
Obchodní firma nebo název:
Hospimed s.r.o.
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Jan Hammer |  | 724329430 |  | jan.hammer@hospimed.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 3642100 | 764841 | 4406941
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 3642100 | 764841 | 4406941
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 5450 | 1144.5 | 6594.5
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 32700 | 6867 | 39567
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 32700 | 6867 | 39567
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 1390 | 291.9 | 1681.9
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 5350 | 1123.5 | 6473.5
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 40440 | 8492.4 | 48932.4
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 8500 | 1785 | 10285
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 3723740 | 781985.4 | 4505725.4
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.