## technická specifikace
Název veřejné zakázky: Stroj na počítání tablet
Uveďte typ, výrobce: | Arcon Machinery a.s., DMC-4 |  | IMA - Swiftpack, model Swiftvision
Předmět dodávky |  |  | ANO / NE | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks stroje na počítání tablet pro Lékárnu určené pro práci na zdravotnickém pracovišti včetně provedení zaškolení personálu | ANO |  | ANO
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky
1ks stolní minimálně 4-kanálové počítačky tablet/kapslí | ANO |  | ANO | 12 kanálů
Minimálně čtyřřadý vibrační podávací systém tablet s regulací intenzity vibrace | ANO |  | ANO
Stroj je možno použít pro dávkování všech běžných typů tablet a rovněž tvrdých i měkkých (průsvitných) želatinových tobolek | ANO |  | ANO
Kapacita: např. 12-15 dóz/min při dávce 100 tablet (tableta prům 8mm) na dózu. Kapacita při dávkování kapslí (tobolek) závisí na rozměrech kapsle a velikosti dávky | ANO |  | ANO
Rychlost počítání: do 1.500 tablet (kapslí)/min, (do 90.000/hod) – v závislosti na druhu a rozměrech tablety/kapsle | ANO |  | ANO
Kontrola hladiny produktu v zásobníku se signalizací nedostatku produktu | ANO |  | ANO
Systém senzorů se softwarovou synchronizací | ANO |  | ANO | kontrolní systém EFS - elektrostatické pole
Ovládaný systém uzavírání jednotlivých počítacích kanálů | ANO |  | ANO
Ovládací panel s dotykovým displejem | ANO |  | ANO
Programovatelný systém s kapacitou paměti pro min. 50 produktových nastavení | ANO |  | ANO
Chybová diagnostika se signalizací (chybějící dóza, nedostatečný tlak vzduchu apod.) | ANO |  | ANO | chybějící dóza - pouze v případě vybavení stroje dopravníkovým pásem, což není součástí Vaší poptávky
Programové nastavení zpoždění registračních senzorů | ANO |  |  | řízeno systémem EFS
Všechny části stroje přicházející do kontaktu s produktem jsou vyrobeny z nerez oceli AISI 316L | ANO |  | ANO
Kompaktní konstrukce s možností rozebiratelností a čistitelností | ANO |  | ANO | zařízení na vlastním stojanu, stojící na podlaze, nikoliv na stole
Možnost provádění formátových změn | ANO |  | ANO | řízeno dotykovým displejem HMI, možnost nastavení receptury a počtu tablet/kapslí do dózy
Protiprachové uzavřené provedení senzorů a vibračního systému | ANO |  | ANO | protiprachová separace vibračních systémů, zabraňující vstupu nežádoucího prachu do vibrátorů, systém čidel EFS odolávající prachu
Počítadlo naplněných dóz s indikací rychlosti plnění, možnost nastavení celkového počtu dóz | ANO |  | ANO | Ano, řízeno z HMI/počítače
Sada výsypek (min. 6 různých rozměrů výsypky) | ANO |  | ANO | průměry výsypek v závislosti na průměru hrdla dózy
Produktové omezení: tablety prům.v min. rozmezí 4 – 20 mm, kapsle od velikosti #5 až do # 000 | ANO |  | ANO
Dózy: prům. 35 – 100 mm, výška 50 – 200 mm | ANO |  | ANO | průměr 25-100mm, výška 40-200mm
Produktový zásobník – kapacita min. 15L | ANO |  | ANO | 27litrů
Elektrická soustava: 230V/ 50 Hz | ANO |  | ANO
Kompresor pro tlakový vzduch: 0,5 MPa | ANO | kompresor není v ceně | NE | nikdy není součástí počítacího stroje (umístění kompresoru je vždy mimi budovu)
Označení CE, stroj je vyroben v souladu s platnými předpisy EU | ANO |  | ANO | Vyrobeno v Anglii, UK
Návrhové užitné zatížení (bez příček) stropů lékárny v místnosti je 300 kg/m2 . Pokud bude zatížení od celkové hmotností zařízení vyšší – je povinen dodavatel předložit statický posudek a návrh případných stavebních úprav pro dosažení požadované únosnosti podlahy pro instalaci konkrétního technologického zařízení, včetně jejich ocenění.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a kalibrací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní) po dobu záruky zdarma | ANO |  | ANO
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní) | ANO |  | ANO
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO |  | ANO
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 24 měsíců | ANO |  | NE | 12 měsíců standardní záruka, dalších 12 měsíců za příplatek
Životnost přístroje minimálně 8 let | ANO |  | ANO | životnost 20 - 30 let
Nabídková cena bez DPH | 609.500,- Kč
Nabídková cena včetně DPH | 737.495,- Kč
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 9.720,- Kč za jeden zásah |  | servis - 65EUR / pracovní/cestovní hodina + 0,3Eur za 1 km - vzdálenost pro dojezd technika je počítána z Prahy
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 11.761 ,- Kč za jeden zásah |  | servis - 65EUR / pracovní/cestovní hodina + 0,3Eur za 1 km - vzdálenost pro dojezd technika je počítána z Prahy