## technická specifikace
Název veřejné zakázky: Stroj na počítání tablet
Uveďte typ, výrobce: | (Arcon Machinery a.s.) DMC-4 |  | (IMA) Swiftpack, model Swiftvision
Předmět dodávky |  |  | ANO / NE | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks stroje na počítání tablet pro Lékárnu určené pro práci na zdravotnickém pracovišti včetně provedení zaškolení personálu | ANO |  | ANO
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky
1ks stolní minimálně 4-kanálové počítačky tablet/kapslí | ANO |  | ANO | 12 kanálů
Minimálně čtyřřadý vibrační podávací systém tablet s regulací intenzity vibrace | ANO |  | ANO
Stroj je možno použít pro dávkování všech běžných typů tablet a rovněž tvrdých i měkkých (průsvitných) želatinových tobolek | ANO |  | ANO
Kapacita: např. 12-15 dóz/min při dávce 100 tablet (tableta prům 8mm) na dózu. Kapacita při dávkování kapslí (tobolek) závisí na rozměrech kapsle a velikosti dávky | ANO |  | ANO
Rychlost počítání: do 1.500 tablet (kapslí)/min, (do 90.000/hod) – v závislosti na druhu a rozměrech tablety/kapsle | ANO |  | ANO
Kontrola hladiny produktu v zásobníku se signalizací nedostatku produktu | ANO |  | ANO
Systém senzorů se softwarovou synchronizací | ANO |  | ANO | kontrolní systém EFS - elektrostatické pole
Ovládaný systém uzavírání jednotlivých počítacích kanálů | ANO |  | ANO
Ovládací panel s dotykovým displejem | ANO |  | ANO
Programovatelný systém s kapacitou paměti pro min. 50 produktových nastavení | ANO |  | ANO
Chybová diagnostika se signalizací (chybějící dóza, nedostatečný tlak vzduchu apod.) | ANO |  | ANO | chybějící dóza - pouze v případě vybavení stroje dopravníkovým pásem, což není součástí Vaší poptávky
Všechny části stroje přicházející do kontaktu s produktem jsou vyrobeny z nerez oceli AISI 316L | ANO |  | ANO
Kompaktní konstrukce s možností rozebiratelností a čistitelností | ANO |  | ANO | zařízení na vlastním stojanu, stojící na podlaze, nikoliv na stole
Možnost provádění formátových změn | ANO |  | ANO | řízeno dotykovým displejem HMI, možnost nastavení receptury a počtu tablet/kapslí do dózy
Protiprachové uzavřené provedení senzorů a vibračního systému | ANO |  | ANO | protiprachová separace vibračních systémů, zabraňující vstupu nežádoucího prachu do vibrátorů, systém čidel EFS odolávající prachu
Počítadlo naplněných dóz s indikací rychlosti plnění, možnost nastavení celkového počtu dóz | ANO |  | ANO | Ano, řízeno z HMI/počítače
Sada výsypek (min. 6 různých rozměrů výsypky) | ANO |  | ANO | průměry výsypek v závislosti na průměru hrdla dózy
Produktové omezení: tablety prům.v min. rozmezí 4 – 20 mm, kapsle od velikosti #5 až do # 000 | ANO |  | ANO
Dózy: prům. 35 – 100 mm, výška 50 – 200 mm | ANO |  | ANO | průměr 25-100mm, výška 40-200mm
Produktový zásobník – kapacita min. 15L | ANO |  | ANO | 27litrů
Elektrická soustava: 230V/ 50 Hz | ANO |  | ANO
Označení CE, stroj je vyroben v souladu s platnými předpisy EU | ANO |  | ANO | Vyrobeno v Anglii, UK
Návrhové užitné zatížení (bez příček) stropů lékárny v místnosti je 300 kg/m2 . Pokud bude zatížení od celkové hmotností zařízení vyšší – je povinen dodavatel předložit statický posudek a návrh případných stavebních úprav pro dosažení požadované únosnosti podlahy pro instalaci konkrétního technologického zařízení, včetně jejich ocenění.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a kalibrací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní) po dobu záruky zdarma | ANO |  | ANO
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní) | ANO |  | ANO
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO |  | ANO
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 24 měsíců | ANO |  | NE | 12 měsíců standardní záruka, dalších 12 měsíců za příplatek
Životnost přístroje minimálně 8 let | ANO |  | ANO | životnost 20 - 30 let
Nabídková cena bez DPH | 609.500,- Kč
Nabídková cena včetně DPH | 737.495,- Kč
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 9.720,- Kč za jeden zásah |  | servis - 65EUR / pracovní/cestovní hodina + 0,3Eur za 1 km - vzdálenost pro dojezd technika je počítána z Prahy
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 11.761 ,- Kč za jeden zásah |  | servis - 65EUR / pracovní/cestovní hodina + 0,3Eur za 1 km - vzdálenost pro dojezd technika je počítána z Prahy

## Arcon
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | Stolní čtyřdráhová počítačka tablet/kapslí COUNTEC DMC-4
Obchodní firma nebo název:
Arcon Machinery a.s.
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Miroslav Grund |  | 602377630 |  | grund@arcon.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 609500 | 127995 | 737495
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 609500 | 127995 | 737495
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 9720 | 2041.2 | 11761.2
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 58320 | 12247.2 | 70567.2
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 9720 | 2041.2 | 11761.2
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 1000 | 210 | 1210
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 6000 | 1260 | 7260
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 64320 | 13507.2 | 77827.2
Náklady na instruktáž personálu dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 9720 | 2041.2 | 11761.2
Modelové servisní náklady po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 640 | 130.2 | 750.2
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 7800 | 1638 | 9438
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 50640 | 10609.2 | 61129.2
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 734180 | 154152.6 | 888212.6
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.