## technická specifikace
Název veřejné zakázky: Stroj na počítání tablet
Uveďte typ, výrobce:
Předmět dodávky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks stroje na počítání tablet pro Lékárnu určené pro práci na zdravotnickém pracovišti včetně provedení zaškolení personálu
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
1ks stolní minimálně 4-kanálové počítačky tablet/kapslí
Minimálně čtyřřadý vibrační podávací systém tablet s regulací intenzity vibrace
Pro dávkování všech běžných typů tablet, tvrdých i měkkých (průsvitných) želatinových tobolek
Kapacita: minimálně 12-15 dóz/min při dávce 100 tablet (tableta průměr 8mm) na dózu. Kapacita při dávkování tablet/kapslí závisí na rozměrech kapsle a velikosti dávky
Rychlost počítání: do 1 500 tablet (kapslí)/min – v závislosti na druhu a rozměrech tablety/kapsle
Kontrola hladiny produktu v zásobníku se signalizací nedostatku produktu
Systém senzorů se softwarovou synchronizací
Ovládaný systém uzavírání jednotlivých počítacích kanálů
Ovládací panel s dotykovým displejem
Programovatelný systém s kapacitou paměti pro min. 50 nastavení
Chybová diagnostika se signalizací
Všechny části stroje přicházející do kontaktu s produktem jsou vyrobeny z nerez oceli
Kompaktní konstrukce s možností rozebiratelností a čistitelností
Funkce provádění formátových změn
Protiprachové uzavřené provedení senzorů a vibračního systému
Počítadlo naplněných dóz s indikací rychlosti plnění, možnost nastavení celkového počtu dóz
Sada výsypek (min. 6 různých rozměrů výsypky)
Produktové omezení: tablety prům.v min. rozmezí 4 – 20 mm, kapsle v. min. rozmezí od velikosti #5 až do # 000
Dózy: prům. v min rozmezí 35 – 100 mm, výška v min. rozmezí 50 – 200 mm
Produktový zásobník – kapacita min. 15L
Elektrická soustava: 230V/ 50 Hz
Požadovaný zdroj tlakového vzduchu: 0,5 Mpa
Rozměry místnosti
Návrhové užitné zatížení (bez příček) stropů lékárny v místnosti je 300 kg/m2 . Pokud bude zatížení od celkové hmotností zařízení vyšší – je povinen dodavatel předložit statický posudek a návrh případných stavebních úprav pro dosažení požadované únosnosti podlahy pro instalaci konkrétního technologického zařízení, včetně jejich ocenění.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a kalibrací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let