## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky:
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks bronchoskopu pro KCHIR
Specifikace | ANO / NE | poznámky
1ks bronchoskopu
bronchoskop musí mít úhel rozhledu minimálně 90°
bronchoskop musí mít hloubku zorného pole v rozsahu minimálně 3 - 50 mm
bronchoskop musí mít vnější průměr zaváděcího tubusu maximálně 5,2 mm
bronchoskop musí mít průměr pracovního kanálu minimálně 2,55 mm
bronchoskop musí mít průměr distálního konce maximálně 5,1 mm
bronchoskop musí mít pohyb distálního konce nahoru/dolů minimálně 160°/130°
bronchoskop musí mít pracovní délku minimálně 600 mm
bronchoskop musí být vhodný pro připojní přenosného bateriového zdroje světla
Součást dodávky
součástí intubačního fibrobronchoskopu musí být 1 kus LED bateriového zdroje světla
zdroj světla musí být napájen běžnými typy baterií (např. typu AA, AAA, CR123)
součástí fibrobrochnoskopu musí být transportní obal formou kufru
součástí dodávky pak musí být sada čistících kartáčků a zkoušečka těsnosti
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
Nabídková cena v Kč bez DPH
Nabídková cena v Kč včetně DPH
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce:
Obchodní firma nebo název:
Kontaktní osoba | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení | Počet kusů
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena | 1
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, …
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  | 0 | 0 | 0
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.)
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  | 0 | 0 | 0
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  | 0 | 0 | 0
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.