## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: Projekt REACT - systém pro semiinvazivní hemodynamiku
Uveďte typ, výrobce: Monitor HemoShere, Edwards Lifesciences
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Systém pro seminvazivní hemodynamiku | ANO
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Monitor použitelný pro dospělé pacienty | ANO
LCD displej s úhlopříčkou min.12" | ANO
Dotykový barevný LCD displej s rozlišením min. 1024x768 | ANO
Zobrazení min. 4 měřených parametrů na displeji | ANO
Výběr z přednastavených módů rozložení displeje - grafické trendy, tabulkové trendy a fyziologie | ANO
Ukládání trendů min 72 hodin zpětně | ANO
Možnost kontinuální monitorace všech základních hemodynamických parametrů z jakékoli arteriální linky bez nutnosti kalibrace | ANO
Možnost kontinuálního měření měření základních hemodynamických parametrů CO,CI,SV,SVI,SVV, PPV,PR, SYS,DIA,MAP,SVR,SVRI, CVP s možností dopočítání dalších parametrů | ANO
Možnost odemčení pokročilého software pro predikci hypotenze a možnost měření parametrů dP/dt, Eadyn a indexu predikce hypotenze HPI semiinvazivní metodou bez nutnosti kalibrace | ANO
Elektronické vedení záznamu léčby pacienta včetně možnosti záznamu podání léčiv a jakékoli intervence | ANO
Min. 2x USB port | ANO
Obrazový výstup min. HDMI | ANO
LAN a Wifi připojení | ANO
Hmotnost max. 5 kg | ANO
Provoz na 230 V/ 50 Hz | ANO
Baterie umožňující napájení v případě výpadku sítě | ANO
Uživatelské rozhraní v českém jazyce | ANO
Vizuální i akustické upozornění na alarmy | ANO
Možnost exportu dat a záznamu léčky na USB paměť | ANO
Monitor musí být připojitelný do současných monitorů vitálních funkcí z důvodu získávání analogových signálů z EKG a tlaku | ANO
Možnost rozšíření o moduly pro měření dalšími hemodynamickými metodami a modulem pro neinvazivní měření cerebrální a tkáňové oximetrie | ANO
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ANO
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ANO
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ANO
Životnost přístroje minimálně 8 let | ANO
Nabídková cena v Kč bez DPH | 744000
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 900240
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 6000
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 6000

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | Projekt REACT - systém pro semiinvazivní hemodynamiku
Obchodní firma nebo název:
Edwards Lifesciences
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Mgr. Jiří Cienciala, MBA |  | 420602219940 |  | jiri_cienciala@edwards.com
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 744000 | 156240 | 900240
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 744000 | 156240 | 900240
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 6000 | 1260 | 7260
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 36000 | 7560 | 43560
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 36000 | 7560 | 43560
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 1100 | 231 | 1331
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 4100 | 861 | 4961
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 31200 | 6552 | 37752
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 811200 | 170352 | 981552
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.