## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: Projekt REACT - systém pro neinvazivní monitoraci hemodynamiky
Uveďte typ, výrobce: | Monitor HemoShere, Edwards Lifesciences |  | Starling SV, Cheetah Medical
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky
Systém pro neinvazivní monitoraci hemodynamiky | ANO |  | ANO
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky
Monitor použitelný pro dospělé pacienty | ANO |  | ANO
LCD displej s úhlopříčkou min.12" | ANO |  |  | s úhlopříčkou min.10"
Dotykový barevný LCD displej s rozlišením min. 1024x768 | ANO |  | ANO | displej s dotykovou obrazovkou
Zobrazení min. 4 měřených parametrů na displeji | ANO |  | ANO | Zobrazní minimálně 7měřených parametrů na displeji
Výběr z přednastavených módů rozložení displeje - grafické trendy, tabulkové trendy a fyziologie | ANO |  | ANO
Ukládání trendů min 72 hodin zpětně | ANO |  |  | Ukládání trendů min 7 měsíců zpětně
Možnost kontinuální monitorace všech základních hemodynamických parametrů neinvazivně pomocí prstové manžety pletysmografickou metodou | ANO |  |  | Možnost kontinuální monitorace všech základních hemodynamických parametrů neinvazivně pomocí senzorů pro snímání EKG.
Možnost neinvazivního měření základních hemodynamických parametrů CO,CI,SV,SVI,SVV,SYS,DIA,MAP,PR,SVR,SVRI, s možností dopočítání dalších parametrů | ANO |  | ANO | (CO) tepovou frekvenci (HR), tepový objem (SV), variaci tepového objemu (SVV), dobu komorové ejekce (VET), střední arteriální tlak (MAP), systolický krevní tlak (SBP), diastolický krevní tlak (DBP), okysličování krve (SpO2) a obsah hrudní tekutiny (TFC) srdeční index (CI), index tepového objemu (SVI), celková periferní rezistence (TPR), index celkové periferní rezistence (TPRI), srdeční výkon (CP), index srdečního výkonu (CPI), index dodávky kyslíku (DO2I), rozdíl obsahu hrudní tekutiny (TFCd) a rozdíl obsahu hrudní tekutiny od výchozí hodnoty (TFCd0), a to na základě výše uvedených naměřených nebo ručně zadaných parametrů, jako je ručně zadaný hemoglobin (Hgb), ručně zadaná hodnota (nebo hodnota získaná ze vstupu externího přístroje) okysličení krve (SpO2) nebo ručně zadaný střední arteriální tlak (MAP)
Možnost odemčení pokročilého software pro predikci hypotenze a měření parametrů dP/dt, Eadyn a indexu predikce hypotenze HPI neinvazivní metodou | ANO |  | NE | Princip Bioreaktance to nepotřebuje, protože měření není ovlivněno různými vlivy
Elektronické vedení záznamu léčby pacienta včetně možnosti záznamu podání léčiv a jakékoli intervence | ANO |  | ANO
Min. 2x USB port | ANO |  | ANO
Obrazový výstup min. HDMI | ANO |  | NE | sériový port
LAN a Wifi připojení | ANO |  | ANO
Hmotnost max. 5 kg | ANO |  | ANO
Provoz na 230 V/ 50 Hz | ANO |  | ANO
Baterie umožňující napájení v případě výpadku sítě | ANO |  |  | Baterie umožňující napájení min.5hod - transportní monitor
Uživatelské rozhraní v českém jazyce | ANO |  | ANO
Vizuální i akustické upozornění na alarmy | ANO
Možnost exportu dat a záznamu léčky na USB paměť | ANO |  | ANO
Monitor musí být připojitelný do současných monitorů vitálních funkcí z důvodu získávání analogových signálů z EKG a tlaku | ANO |  |  | Monitor je transportní a nemusí být připojený na monitory vitálních funkcí. EKG si měří sám, tlak a SpOě si měří sám, nebo se dá i ručně dopsat
Možnost rozšíření o moduly pro měření dalšími hemodynamickými metodami a modulem pro neinvazivní měření cerebrální a tkáňové oximetrie | ANO |  |  | Bioreaktance toto vše má vyřešeno, ve svém základu
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ANO |  | ANO
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ANO |  | ANO
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO |  | ANO
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ANO |  | ANO
Životnost přístroje minimálně 8 let | ANO |  | ANO
Nabídková cena v Kč bez DPH | 744000 |  | 410000
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 900240 |  | 496100
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 6000 |  | 1890
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 6000 |  | 2287

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU | [6 empty] | DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace | [6 empty] | Tržní konzultace
K zakázce: | Projekt REACT - systém pro neinvazivní monitoraci hemodynamiky | [5 empty] | K zakázce: | Projekt REACT - systém pro neinvazivní monitoraci hemodynamiky
Obchodní firma nebo název: | [6 empty] | Obchodní firma nebo název:
Edwards Lifesciences | [6 empty] | Medsol s.r.o.
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu |  |  | Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Mgr. Jiří Cienciala, MBA |  | 420602219940 |  | jiri_cienciala@edwards.com |  |  | Jaroslav Šuhaj |  | 776234564 |  | jsuhaj@medsol.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství | [6 empty] | Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH |  |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 744000 | 156240 | 900240 |  | Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 410000 | 86100 | 496100
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 744000 | 156240 | 900240 |  | Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 410000 | 86100 | 496100
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let | Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let | [6 empty] | Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH |  |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 6000 | 1260 | 7260 |  | Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 1890 | 396.9 | 2289.9
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok | Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 36000 | 7560 | 43560 |  | Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 11340 | 2381.4 | 13739.4
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok | Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok | Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 36000 | 7560 | 43560 |  | Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 11340 | 2381.4 | 13739.4
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let | [6 empty] | Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 1100 | 231 | 1331 |  | Hodinová sazba servisního technika |  |  | 800 | 168 | 968
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 4100 | 861 | 4961 |  | Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 1820 | 382.2 | 2202.2
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 31200 | 6552 | 37752 |  | Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 15720 | 3301.2 | 19021.2
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb. | [6 empty] | Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 811200 | 170352 | 981552 |  | Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 437060 | 91782.6 | 528860.6
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) | [6 empty] | Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) | [6 empty] | Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5 | [6 empty] | Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) | [6 empty] | Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. | [6 empty] | V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0. | [6 empty] | V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0. | [6 empty] | V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.