## List1
Průzkum trhu - cenová nabídka
Monitor pro monitorování hemodynamiky - 2 ks
Hemosphere. Edwards Lifesciences
Technické specifikace | ano/ne | poznámky
Monitor pro sledování a optimalizaci hemodynamických parametrů u kriticky nemocných pacientů. | ano | použití na oper.sále i JIP
Možnost okamžitého připojení k jakékoliv arteriální lince a možnost externí kalibrace přístroje pomocí ECHO | ne | platí pouze pro měření z periferní aeriální linky. Požadujeme též měření z plůicnicového katetru vč. oxymetrie
Kontinuální zobrazení sledovaných parametrů a ve využití stávajících invazí pro monitoraci krevního tlaku | ano-kontin. ,měření/ne-pouze využití stávajících invazí | nutnost schopnosti měření i z plicnicového katetru
Tělesné proporce pacienta nejméně: délka 30cm a více, váha 1kg a více, povrch těla 0,08m2 a více. Včetně patřičného nomogramu. | ne | postačí pro dospělé pacienty
externí kalibrace bez nutnosti aplikace LiCl a FR – nevznikají další náklady za spotřební materiál | ne | oxymetrii je nutno kalibrovat
nomogram od 1kg a 30cm výšky | ne | pouze pro dospělé pacienty
možnost připojení k jakékoliv arterii bez nutnosti specifického arteriálního katetru | ano | platí pouze pro mněření z periferní arteriální linky
Možnost připojení dalšího externího monitoru | ano | nutný přenos invazivníh tlaků ze stávajících monitorů GE
Monitor nevyžaduje žádné další vstupy, pracuje se stávající invazí pro monitoraci arteriálního krevního tlaku. Pro kalibraci přístroje stačí jakýkoli arteriální katétr (velikost ani umístění nejsou určujícím faktorem) a centrální nebo periferní žilní vstup | ne | pro kardiochirurgii je nezbytnáschopnost měřit i z plicnicového kastetru včetně oxymetrie
Monitor zobrazuje kontinuálně, v reálném čase následující parametry (absolutní či indexované hodnoty): CO, SVR, HR, HRV, MAP, SV, ITBV, DO2, VO2, HRV a dynamické parametry preloadu - PPV, SVV a SPV | ne | nedostatečné - nutná možnost kontinuálního měření CO z plicnicového katetru s kalkulace zahrmující tlak v plicnici a tlak v zaklínění, dále invazivně saturace smíšené žilní krve a neinvazivně tkáňová oxymetrie
Systém je kalibrovatelný transpulmonální indikátorovou dilucí chloridu lithného 1x za 24 hodin | ne | kalibrace termodilucí možná, pro oxymetrii nezbytná
Je možné kalibrovat také externě bez dalšího spotřebního materiálu pomocí ECHO. | ne | možnost kalibrace termodilucí púro plicnicový katetr, pro arteriální linku bez kalibrace
Parametry jsou zobrazovány na dotykové, nejméně 15´´ barevné LCD obrazovce v následujících zobrazeních: trendové, nomogramové, diagramové, historie, preload response | ano | velikost obrazovky nerozhoduje
Monitor umožňuje sledovat změny až dvou hemodynamických parametrů po provedené terapeutické intervenci. | ano | netřeba nabízet algoritmus intervence
Monitor umožňuje vzdálený přístup z PC a je vybaven konektory pro připojení (vstup/výstup) RS 232, USB, ethernet (RJ45) | ano | nutná kompatibilita se stávajícími monitory GE
Volitelné příslušenství – bezplatný program umožňující statistické zhodnocení a zpracování dat pro publikační účely. | ne | není nezbytné
vzdálený přístup, databazový program | ne | není nezbytné
Délka záruky nejméně 24 měsíců
Nabídková cena bez DPH
Nabídková cena včetně DPH
Nabídková cena v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje po dobu 6 let, po skončení dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Nabídková cena v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje po dobu 6 let, po skončení dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Nabídková cena v Kč - cena jednorázového spotřebního materiálu nutného pro jedno vyšetření