## List1
Průzkum trhu - cenová nabídka
Monitor pro monitorování hemodynamiky - 2 ks
Uveďte typ přístroje a výrobce:
Technické specifikace | ano/ne | poznámky
Monitor pro sledování a optimalizaci hemodynamických parametrů u kriticky nemocných pacientů.
Možnost okamžitého připojení k jakékoliv arteriální lince a možnost externí kalibrace přístroje pomocí ECHO
Kontinuální zobrazení sledovaných parametrů a ve využití stávajících invazí pro monitoraci krevního tlaku
Tělesné proporce pacienta nejméně: délka 30cm a více, váha 1kg a více, povrch těla 0,08m2 a více. Včetně patřičného nomogramu.
externí kalibrace bez nutnosti aplikace LiCl a FR – nevznikají další náklady za spotřební materiál
nomogram od 1kg a 30cm výšky
možnost připojení k jakékoliv arterii bez nutnosti specifického arteriálního katetru
Možnost připojení dalšího externího monitoru
Monitor nevyžaduje žádné další vstupy, pracuje se stávající invazí pro monitoraci arteriálního krevního tlaku. Pro kalibraci přístroje stačí jakýkoli arteriální katétr (velikost ani umístění nejsou určujícím faktorem) a centrální nebo periferní žilní vstup
Monitor zobrazuje kontinuálně, v reálném čase následující parametry (absolutní či indexované hodnoty): CO, SVR, HR, HRV, MAP, SV, ITBV, DO2, VO2, HRV a dynamické parametry preloadu - PPV, SVV a SPV
Systém je kalibrovatelný transpulmonální indikátorovou dilucí chloridu lithného 1x za 24 hodin
Je možné kalibrovat také externě bez dalšího spotřebního materiálu pomocí ECHO.
Parametry jsou zobrazovány na dotykové, nejméně 15´´ barevné LCD obrazovce v následujících zobrazeních: trendové, nomogramové, diagramové, historie, preload response
Monitor umožňuje sledovat změny až dvou hemodynamických parametrů po provedené terapeutické intervenci.
Monitor umožňuje vzdálený přístup z PC a je vybaven konektory pro připojení (vstup/výstup) RS 232, USB, ethernet (RJ45)
Volitelné příslušenství – bezplatný program umožňující statistické zhodnocení a zpracování dat pro publikační účely.
vzdálený přístup, databazový program
Délka záruky nejméně 24 měsíců
Nabídková cena bez DPH
Nabídková cena včetně DPH
Nabídková cena v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje po dobu 6 let, po skončení dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Nabídková cena v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje po dobu 6 let, po skončení dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Nabídková cena v Kč - cena jednorázového spotřebního materiálu nutného pro jedno vyšetření