## List1
Průzkum trhu - cenová nabídka - společnost ASQA a.s.
Monitor pro monitorování hemodynamiky - 2 ks
Uveďte typ přístroje a výrobce: LiDCO Plus, výrobce LiDCO Ltd., Orsman Rd., London, UK
Technické specifikace | ano/ne | poznámky
Monitor pro sledování a optimalizaci hemodynamických parametrů u kriticky nemocných pacientů. | ano
Možnost okamžitého připojení k jakékoliv arteriální lince a možnost externí kalibrace přístroje pomocí ECHO | ano
Kontinuální zobrazení sledovaných parametrů a ve využití stávajících invazí pro monitoraci krevního tlaku | ano
Tělesné proporce pacienta nejméně . délka 30cm a více, váha 1kg a více, povrch těla 0,08m2 a více. Včetně patřičného nomogramu.
externí kalibrace bez nutnosti aplikace LiCl a FR – nevznikají další náklady za spotřební materiál | ano
nomogram od 1kg a 30cm výšky
možnost připojení k jakékoliv arterii bez nutnosti specifického arteriálního katetru | ano
Možnost připojení dalšího externího monitoru | ano
Monitor nevyžaduje žádné další vstupy, pracuje se stávající invazí pro monitoraci arteriálního krevního tlaku. Pro kalibraci přístroje stačí jakýkoli arteriální katétr (velikost ani umístění nejsou určujícím faktorem) a centrální nebo periferní žilní vstup | ano
Monitor zobrazuje kontinuálně, v reálném čase následující parametry (absolutní či indexované hodnoty): CO, SVR, HR, HRV, MAP, SV, ITBV, DO2, VO2, HRV a dynamické parametry preloadu - PPV, SVV a SPV | ano
Systém je kalibrovatelný transpulmonální indikátorovou dilucí chloridu lithného 1x za 24 hodin | ano
Je možné kalibrovat také externě bez dalšího spotřebního materiálu pomocí ECHO. | ano
Parametry jsou zobrazovány na dotykové, 15´´ barevné LCD obrazovce v následujících zobrazeních: trendové, nomogramové, diagramové, historie, preload response | ano
Monitor umožňuje sledovat změny až dvou hemodynamických parametrů po provedené terapeutické intervenci. | ano
Monitor umožňuje vzdálený přístup z PC a je vybaven konektory pro připojení (vstup/výstup) RS 232, USB, ethernet (RJ45) | ano
Volitelné příslušenství – bezplatný program umožňující statistické zhodnocení a zpracování dat pro publikační účely. | ano
vzdálený přístup, databazový program | ano
Délka záruky 24 měsíců | ano
Nabídková cena bez DPH | 350.000,- Kč / 700.000,- Kč | cena za 1 kus / 2 kusy
Nabídková cena včetně DPH | 423.500,- Kč / 847.000,- Kč | cena za 1 kus / 2 kusy
Nabídková cena v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje po dobu 6 let, po skončení dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 1.350,- Kč + 9,50 Kč / km
Nabídková cena v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje po dobu 6 let, po skončení dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 1.633,50 Kč + 11,50 Kč / km
Nabídková cena v Kč - cena jednorázového spotřebního materiálu nutného pro jedno vyšetření | 4.680,- Kč bez DPH 5.663,80 Kč vč. DPH | pouze v případě nemožnosti externí kalibrace