## technická specifikace
Název veřejné zakázky :
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Systém pro neinvazivní monitoraci hemodynamiky
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Monitor použitelný pro dospělé pacienty
LCD displej s úhlopříčkou min.10"
Dotykový barevný LCD displej s rozlišením min. 1024x768
Zobrazení min. 4 měřených parametrů na displeji
Výběr z přednastavených módů rozložení displeje - grafické trendy, tabulkové trendy a fyziologie
Ukládání trendů min 72 hodin zpětně
Možnost kontinuální monitorace všech základních hemodynamických parametrů neinvazivně pomocí prstové manžety pletysmografickou metodou nebo neinvazivně pomocí senzorů pro snímání EKG.
Možnost neinvazivního měření základních hemodynamických parametrů CO,CI,SV,SVI,SVV,SYS,DIA,MAP,PR,SVR,SVRI, s možností dopočítání dalších parametrů
Elektronické vedení záznamu léčby pacienta včetně možnosti záznamu podání léčiv a jakékoli intervence
Min. 2x USB port
Obrazový výstup min. HDMI nebo sériový port
LAN a Wifi připojení
Hmotnost max. 5 kg
Provoz na 230 V/ 50 Hz
Baterie umožňující napájení v případě výpadku sítě
Uživatelské rozhraní v českém jazyce
Možnost exportu dat a záznamu léčky na USB paměť
Monitor musí být připojitelný do současných monitorů vitálních funkcí z důvodu získávání analogových signálů z EKG a tlaku nebo si tyto parametry vitálních funkcí musí měřit sám
Možnost budoucího rozšíření o měření cerebrální a tkáňové oxymetrie
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let