## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: Jednotka oftalmologická vyšetřovací
Uveďte typ, výrobce: | MD System, M Dialysis
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Mikrodialyzační systém | ano
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Systém musí sledovat metabolické změny v mezibuněčném prostoru. | ano
Systém musí pomocí mikrodialyzačních katetrů provádět monitoring hladiny glukózy, laktátu, pyruvátu v mikrodialyzátech v reálném čase. | ano
Systém musí provádět nepřetržité /(kontinuální) online měření mikrodialyzátu (glukóza, laktát, pyruvát) | ano
Systém musí měřit glukózu, laktát a pyruvát v následujících intervalech a s následující mírou přesnosti:
Glukóza 0,2–15 mM, ± 30 % nebo 0,1 mM podle toho, která hodnota je vyšší | ano
Laktát 1-10 mM, ± 30 % nebo 2 mM podle toho, která hodnota je vyšší | ano
Pyruvát 10-150 mM, ± 30 % nebo 10 μM podle toho, která hodnota je vyšší | ano
Kalkulované parametry: Poměr laktátu a pyruvátu | ano
Přenosný systém s hmotností do 6 kg | ano
Systém musí být zcela automatizovaný a musí pracovat až pět dní bez jakéhokoli přerušení a zásahu personálu | ano
Systém musí výsledky zobrazovat numericky i graficky i ve formě křivek trendů. | ano
Systém musí být napájen z bežné zásuvky 230V, 50HZ | ano
Spotřební mateirál
Cena spotřebního materiálu pro 30 pacientů/rok. | 1115000 Kč bez DPH
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ano
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ano
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ano
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ano/24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let | ano
Nabídková cena v Kč bez DPH | 1745000
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 2111450
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 100000 | 1x ročně
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 121000 | 1x ročně

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | Jednotka oftalmologická vyšetřovací
Obchodní firma nebo název:
Imedex, s.r.o., Kladská 1092/1a, Hradec Králové, 500 03, IČO: 27510204
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Daniel Kolář |  | 737516221 |  | daniel@imedex.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 1745000 | 366450 | 2111450
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 1745000 | 366450 | 2111450
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 100000 | 21000 | 121000
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 600000 | 126000 | 726000
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 600000 | 126000 | 726000
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 1200 | 252 | 1452
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 2840 | 596.4 | 3436.4
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 24240 | 5090.4 | 29330.4
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 4800 | 1008 | 5808
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 2374040 | 498548.4 | 2872588.4
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.