## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: Jednotka oftalmologická vyšetřovací
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Mikrodialyzační systém
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Systém musí sledovat metabolické změny v mezibuněčném prostoru.
Systém musí pomocí mikrodialyzačních katetrů provádět monitoring hladiny glukózy, laktátu, pyruvátu v mikrodialyzátech v reálném čase.
Systém musí provádět nepřetržité /(kontinuální) online měření mikrodialyzátu (glukóza, laktát, pyruvát)
Systém musí měřit glukózu, laktát a pyruvát v následujících intervalech a s následující mírou přesnosti:
Glukóza 0,2–15 mM, ± 30 % nebo 0,1 mM podle toho, která hodnota je vyšší
Laktát 1-10 mM, ± 30 % nebo 2 mM podle toho, která hodnota je vyšší
Pyruvát 10-150 mM, ± 30 % nebo 10 μM podle toho, která hodnota je vyšší
Kalkulované parametry: Poměr laktátu a pyruvátu
Maximální hmotnost systému 5kg.
Systém musí být zcela automatizovaný a musí pracovat až pět dní bez jakéhokoli přerušení a zásahu personálu
Systém musí výsledky zobrazovat numericky i graficky i ve formě křivek trendů.
Systém musí být napájen z bežné zásuvky 230V, 50HZ. Napájecí kabel musí mít délku minimálně 3m.
Spotřební mateirál
Cena spotřebního materiálu pro 30 pacientů/rok.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
Nabídková cena v Kč bez DPH
Nabídková cena v Kč včetně DPH
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce:
Obchodní firma nebo název:
Kontaktní osoba | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení | Počet kusů
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, …
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  | 0 | 0 | 0
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.)
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  | 0 | 0 | 0
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  | 0 | 0 | 0
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.