## průzkum trhu - specifikace
Technická specifikace
Název veřejné zakázky:
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 2ks vysokoprůtokové ohřívačky infuzních roztoků pro KCHIR (Klinika kardiochirurgie) včetně provedení zaškolení personálu
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
2ks vysokoprůtokového ohřivače infuzních přípravků, přičemž tlaková infuze a ohřívač infuzních připravků musí být rozděleny na dva samostatné přístroje (musí být možné využít buďto pouze ohřev, nebo kombinace přetlakové infuze a ohřevu)
Přístroj musí mít alespoň dvoukomorový infuzní systém, do kterých lze vložit infuzní přípravek o objemu 500ml a 1000ml
Přístroj musí mít průtok o velikosti alespoň 30 l/hodinu normotermické infuze (v závislosti na použitém setu)
Přístroj musí pracovat s tlakem alespoň 300 mmHg
Přístroj musí mít pro ohřev infuzí fixně nastavenou teplotu (personál nemusí tuto teplotu nastavovat)
Přístroj musí provádět rovnoměrný ohřev intravenózních tekutin do 42°C
Přístroj musí mít akustické a vizuální alarmy společně s indikátorem bublin (detekce bublin může být součásti setu)
Přístroj musí mít pasivní nebo aktivní odstranění bublin (může být i součásti setů)
Celý systém musí být upevněn na stojanu s kolečky (alespoň jedno kolečku musí být bržděné)
Stojan musí mít háčky na pověšení infuzních vaků
Součást dodávky
Součást dodávky musí být 10ks jednorázových sad pro tlakovou infuzi s ohřevem
Součást dodávky musí být 10ks jednorázových sad pouze pro ohřev
Součásti každého přístroje musí být napájecí kabel společně se zemnícím kabelem ochraného pospojení
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let