## průzkum trhu
PRŮZKUM TRHU
Název veřejné zakázky: radiofrekvenční elektrochirurgický přístro pro plastickou chirurgii
Uveďte typ, výrobce: Sutter GmbH, Německo
Technická specifikace
Předmět dodávky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu - radifrekvenčního přístroje pro Oddělení plastické a estetické chirurgie včetně provedení zaškolení personálu | Ano
Specifikace
1ks přístroje pro radifrekvenční elektrochirurgii | ano
Výkon generátoru min. 100 W (bipolární režimy min. 80 W) | ano
Frekvence min. 4 MHz ve všech níže uvedených pracovních módech | ano | ve všech módech
Monopolární řez s koagulací a bez koagulace | ano
Monopolární koagulace kontaktní a sprejová | ano
Bipolární řezy s koagulací a bez koagulace | ano
Bipolární řez EXCISE | ano
Bipolární koagulace makro | ano
Bipolární koagulace precizní | ano
Displej pro nastavení hodnot výkonu (W) | ano | 2 x displej
Akustická informace o měnících se hodnotách odporu (kvality) tkáně | ano
Nastavení hodnoty výkonu v módu precizní bipolární koagulace po 0,5 W | ano
4 přednastavitelné paměti s možností přeprogramování | ano
Bipolární koagulace pro objemové redukce tkání s funkcí automatického ukončení aplikace RF energie | ano
Funkce Standard | ano
Funkce Autostart | ano
Funkce Autostop | ano
Funkce Timer | ano | 1 x displej
Automatický monitoring měnícího se odporu tkáně a úprava hodnot výkonu | ano
Funkce pulzního režimu aplikace RF energie v koagulačních módech | ano
Pracovní funkce s možností nastavení hodnot CUT1 | ano
Pracovní funkce s možností nastavení hodnot CUT2 | ano
Pracovní funkce s možností nastavení hodnot CONTACT | ano
Pracovní funkce s možností nastavení hodnot SOFTSPRAY | ano
Pracovní funkce s možností nastavení hodnot BICUT1 | ano
Pracovní funkce s možností nastavení hodnot BICUT2 | ano
Pracovní funkce s možností nastavení hodnot EXCISE | ano
Pracovní funkce s možností nastavení hodnot MACRO | ano
Pracovní funkce s možností nastavení hodnot PRECISE | ano
Pracovní funkce s možností nastavení hodnot RaVoR | ano
2 kusy Monopolární handpiece s dvojím ovládáním CUT a COAG | ano | viz. nabídka
4 kusy bipolární pinzety 15 a 20 cm s jemným hrotem | ano | viz. nabídka - 12, 15,5 a 18,5 cm, NON-STICK
10 kusů monopolární elektrody (5 rovných, 5 lomených) | ano | viz. nabídka - mix el.
5 kusů kličkových elektrod | ano | viz. nabídka, průměr 8mm
Ostatní příslušenství
Elektrický napájecí zdroj včetně napájecího kabelu | ano | přívodní kabel
Dvojitý nožní pedál (CUT, COAG) | ano | viz. nabídka
Veškeré příslušenství autoklávovatelné | ano | viz. nabídka
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní) po dobu záruky zdarma | ano
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní) | ano
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ano
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 24 měsíců | ano | 24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let | ano
Nabídková cena v Kč bez DPH | 346312.95
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 419038.68