## průzkum trhu
Nimotech - komentář
PRŮZKUM TRHU
Název veřejné zakázky: radiofrekvnční elektrochirurgický přístro pro plastickou chirurgii
Uveďte typ, výrobce: Kentamed RF100, výrobce Kentamed Ltd. Bulharsko
Technická specifikace
Předmět dodávky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu - radifrekvenčního přístroje pro Oddělení plastické a estetické chirurgie včetně provedení zaškolení personálu | Ano
Specifikace
1ks přístroje pro radifrekvenšní elektrochirurgii | Ano
Radiofrekvenční technologie s frekvencí 4 MHz se vyznačuje vysokou přesností (v řezu a koagulaci) a šetrností ke tkáni – tkáň není poškozena popálením. | Ano
Monopolární řez s koagulací a bez koagulace | Ano
Monopolární koagulace kontaktní a sprejová | pouze kontaktní
Bipolární řezy | NE
Bipolární koagulace makro, precizní | standart COAG
Bipolární koagulace makro, precizní | Micko COAG
displej pro nastavení hodnot výkonu (W) | Ano
Standard
Akustická informace o měnících se hodnotách odporu (kvality) tkáně | NE
Možnost nastavení hodnoty výkonu v módu precizní bipolární koagulace po 0,5 W | NE
4 přednastavitelné paměti | NE
Autostart | NE
Autostop | NE
Veškeré příslušenství autoklávovatelné | Ano
CUT1 do 100W+/-20% 600 Ω 4 MHz | Heavy CUT 100W/400 Ω 4MHz
CUT2 do 80W+/-20% 600 Ω 4 MHz | Fine CUT 70W / 250 Ω 4MHz
CONTACT do 80W+/-20% 400 Ω | Ne
SOFTSPRAY do 60W+/-20% 600 Ω 4 MHz | NE
BICUT1 do 80W+/-20% 300 Ω 4 MHz | NE
BICUT12 do 80W+/-20% 300 Ω 4 MHz | NE
EXCISE do 80W+/-20% 300 Ω 4 MHz | NE
MACRO do 80W+/-20% 50 Ω | Bi COAG 80W / 50 Ω 4MHz
PRECISE do 4 MHz 50W+/-20% 50 Ω 4 MHz | Micko Bi COAG 35 W/ 50Ω 4MHz
RaVoR do 40W+/-20% 50 Ω 4 MHz | NE
4 kusy bipolární pinzety 15 . 20 cm s jemným hrotem | ANO
10 kusů monopolární elektrody (5 rovných, 5 lomených) | ANO
5 kusů kličkových elektrod | ANO
b
Elektrický napájecí zdroj včetně napájecího kabelu | asi myšleno generátor - Ano
Čepele 100ks s maximální expirací (tzn. nové, neskladované) | ????
Sterilizační síto pro provádění sterilizace všech komponent | NE
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní) po dobu záruky zdarma | ANO (záruka 3 roky)
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní) | ANO
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně 24 měsíců | 36 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let | Ano