## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: Přístroj na měření perkutánní tenze kyslíku
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu přístroje na měření perkutánní tenze kyslíku pro Kliniku plastické a estetické chirurgie včetně provedení zaškolení personálu. | ano
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Specifikace přístroje na měření perkutánní tenze kyslíku
Přístroj na měření perkutánní tenze kyslíku neinvazivní metodou. | ano
Přístroj musí být přenosný. | ano
Přístroj musí pracovat na principu fotooptického měření hodnot. | ano
Přístroj musí být schopen provozu z baterie, která je součástí přístroje. | ano
Přístroj musí mít dotykovou obrazovku pro komfortní ovládání přístroje. | ano
Přístroj musí být schopen měřit během jedné minuty po zapnutí bez nutnosti kalibrace. | ano
Přístroj musí mít minimálně 1 měřící senzor. | ano
Délka kabelu měřícího senzoru musí být minimálně 2,5 m. | ano | Integrovaný senzor
U měřícího senzoru není potřeba měnit membrány. | ano | Bezmembránová technologie, ALE POZOR KROUZKY 50KČ/PACIENT, GEL 200KČ NA CCA 100 PACIENTŮ
Přístroj lze ovládat pomocí připojeného PC. | ano | Spojení pomocí kabelu USB. Přístroj je poté možné ovládat z PC.
Přístroj musí mít SW pro zobrazení výsledků v numerické nebo grafické formě. | ano
Naměřená data lze uložit na flash disk. | ano | Je to možné, ale pouze ve formátu CSV, kdy je možné data načíst do Exelu. Protokol přímo z přístroje exportovat nelze. U tohoto přístroje, s jedním senzorem, se většinou nepoužívá.
Jednotka musí být napájena 230 V/50 Hz přívodním kabelem s délkou minimálně 3 metry | ano
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ano
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ano | během instalace
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ano | 10 let
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | 24 měsíců
Životnost přístroje minimálně 8 let | ano, životnost základního přístroje, u senzoru závisí na používání, většinou ale okolo 5 až 8 let. Ale skutečně toto nemůžu garantovat.
Nabídková cena v Kč bez DPH | 119112
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 144125.52
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 3950, včetně cestovních nákladů a práce
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | Hodina servisního technika 900,00 Kč, náklady na dopravu jsou 9,00 s DPH

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | Přístroj na měření perkutánní tenze kyslíku
Obchodní firma nebo název:
Scanlab Praha s.r.o.
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
ing. Jaroslav Voráček |  | 777931801 |  | voracek@scanlab.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 119112 | 25013.52 | 144125.52
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 119112 | 25013.52 | 144125.52
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 3950 | 829.5 | 4779.5
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 23700 | 4977 | 28677
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | 1 | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 23700 | 4977 | 28677
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 900 | 189 | 1089
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 4800 | 1008 | 5808
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 34200 | 7182 | 41382
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 177012 | 37172.52 | 214184.52
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.