## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky:
Uveďte typ, výrobce: | NMCT 870 DR, General Electric, Stargen |  | Symbia Intevo Bold, Siemens Medical Solutions USA, Inc.
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky | ano/ne | poznámky
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky | ANO / NE | poznámky
Obecné požadavky
Hybridní systém SPECT/CT | Ano |  | Ano
dvoudetektorá scintilační kamera | Ano |  | Ano
integrované plnohodnotné CT s možností nastavení lokalizačně-atenuačního CT- min. 16 slices | Ano |  | Ano
Kolimátory
Sada kolimátorů (pro každý detektor)
LEHR - vysoké rozlišení pro nízké energie | Ano |  | Ano
UHR - ultra vysoké rozlišení pro nízké energie | Ano |  | Ano
LEAP - nízké energie pro obecné použití | Ano |  | Ano
MEGP - střední energie | Ano |  | Ano
HEGP - vysoké energie | Ano |  | Ano
FANBEAM - pro vyš. mozku | Ano |  | Ano
PINHOLE - jednootvorový | Ano |  | Ano
(technické označení od výrobců se může lišit, musí bý však zachován účel použití)
bezpečností prvky proti kolizi (Touchpad atp.)
SPECT Gantry/detektory
rotace každého detektoru min 0-360 stupňů | Ano |  | Ano
max. nejmenší inkrement rotace 0,5 stupnu | Ano | navíc plně kontinuální rotace | Ano | navíc plně kontinuální rotace
plně automatický online body contouring s možností circular a non-circular dráhy rotace detektorů | Ano |  | Ano
průměr otvoru gantry a současně CT gantry: ≥ 70 cm | Ano |  | Ano
bezpečnostní nouzové ovládací prvky pohodlně dosažitelné z obou stran gantry | Ano |  | Ano
integrovaný EKG „trigger“ nebo dodání externího zařízení včetně jeho spolehlivého upevnění na vyšetřovací stůl / gantry tak, aby jej nebylo možné při běžné manipulaci poškodit a aby nepřekážel v situacích, kdy není používán | Ano |  | Ano
konfigurace polohy detektorů pro různé techniky vyšetření - mód L, mód H, Tilt | Ano |  | Ano
nastavení detektoru při vyšetření
kamera musí umožnit vyšetřit sedícího pacienta | Ano |  | Ano
musí mít vzájemnou polohu detektorů konfigurovatelnou i pro nastavení 0° (oba detektory nad pacientem) k vyšetření pacienta na nemocničním lůžku | Ano |  | Ano
největší nastavitelná vzdálenost mezi detektory s LEHR kolimátory minimálně 700 mm | Ano |  | Ano
součástí gantry - ovládací konzole (ovladač + monitor nastavení a průběhu vyšetření)
Náhledový LCD monitor na pohyblivém rameni, úhlopříčka minimálně 10", dostupný z obou stran gantry, s možností náhledu: náhled obrázku z obou detektorů, - parametry pozice gantry, - parametry polohy detektorů, - parametry pozice stolu, - typ nainstalovaného kolimátoru | Ano |  | Ano
Plná digitalizace detektoru, jeden AD převodník na jeden fotonásobič | Ano |  | Ano
tloušťka krystalu 3/8 palce | Ano |  | Ano
UFOV min 50x38 cm | Ano | Navíc výrazně lepší parametr 54 x 40 cm (s plným pokrytím) | Ano | Navíc výrazně lepší parametr 54 x 40 cm (s plným pokrytím)
Vyšetřovací stůl
nosnost lůžka : ≥ 200 kg | Ano |  | Ano
motorický i ruční posuv v podélném směru | Ano |  | Ano
jeden společný stůl pro SPECT i CT | Ano |  | Ano
stůl musí umožňovat uložení pacienta z obou stran - levé i pravé | Ano |  | Ano
absorpční koeficient pro pohyblivou desku < 10 % pro gama záření s energií 140KeV | Ano |  | Ano
odnímatelné fixační pomůcky pro pacienta, držadla, podpěry a popruhy: fixační pás (fixace rukou u trupu), podložka pod hlavu, podložka pod kolena, držáky pod ruce, držák rukou za hlavou, nástavec na hlavu pro vyšetření mozku. | Ano |  | Ano
minimální nastavitelná výška desky stolu ≤ 60 cm | Ano |  | Ano
Akviziční stanice
kompletní samostatná akviziční stanice k SPECT/CT včetně základních akvizičních nástrojů (včetně periférii) | Ano |  | Ano
Akviziční systém se softwarem, který podporuje gamakameru a CT skener, umožňující provádět scintigrafické planární vyšetření (statické a dynamické), SPECT, SPECT/CT, samostatné CT, hradlovaný SPECT (Gated-SPECT), hradlované CT, scintigrafii celého těla | Ano |  | Ano
musí umožňovat dodatečné CT rekonstrukce s jinými parametry z akviziční stanice | Ano |  | Ano
musí umožňovat změny rozsahu akvizičního pole CT při SPECT/CT vyšetření | Ano |  | Ano
ovladač pro gantry musí umožňovat ovládání kamery i během vyšetřování pacienta | Ano |  | Ano
softwarové nástroje QC a jejich automatické vyhodnocení | Ano |  | Ano
Připojení do sítě FN Olomouc a na PACS server podle specifikací OINF FNOL | Ano |  | Ano
Akviziční parametry SPECT systém
pořízení akvizice v režimech. planar (list mode, frame mode, dynamic, gated), SPECT (step and shoot, continuous), gated SPECT, wholebody (step and shoot, continuous), wholebody SPECT (step and shoot, continuous), SPECT-CT | Ano |  | Ano
musí umožňovat snímat alespoň dva SPECT k jednomu CT s automatickým navázáním zorných polí (dvojSPECT) | Ano |  | Ano
Akviziční stanicí s podporou plánování pacientů (DICOM Modality Worklist) a schopností odesílání zpracovaných dat (DICOM Send) na minimálně 2 DICOM destinace (typicky archiv a vyhodnocovací stanice). Součástí odesílaných DICOM dat budou i údaje umožňující odhad radiační zátěže (v DICOM header). | Ano | Dicom Conformace Statement | Ano | Dicom Conformace Statement
Planarní akvizici je umožněno nastavit podle: času i počtu impulsů | Ano |  | Ano
SPECT akvizice: volba podle: čas/projekce, počet impulsů/projekce, počtu projekcí/detektor, rozsah rotace/det (0-180, 0-360), | Ano |  | Ano
Musí umožňovat snímat ve více energetických oknech pro účely: | Ano |  | Ano
korekce na rozptyl | Ano |  | Ano
snímání více radionuklidů současně | Ano |  | Ano
akviziční zoom | Ano |  | Ano
minimální energetický rozsah 60- 580 keV, hardwarová i softwarová podpora snímání radinuklidů 99mTc, 123I, 111In, 81mKr, 131I, 177Lu | Ano | širší energetický rozsah 40 - 620 keV | Ano | širší energetický rozsah 40 - 620 keV
digitální korekce homogenity a linearity v reálném čase | Ano |  | Ano
volba matice:
planar: 64x64, 128x128, 256x256, 512x512, 1024x1024 | Ano |  | Ano
Wholebody: min 1024x256 | Ano |  | Ano
SPECT: 64x64, 128x128, 256x256 | Ano |  | Ano
systém umožňuje vytvářet, modifikovat a ukládat libovolné množství uživatelských akvizičních protokolů | Ano |  | Ano
Rekonstrukční parametry SPECT
rekonstrukce FBP, iterativní rekonstrukce OSEM, 3D rekonstrukce | Ano |  | Ano
rekonstrukční matice 64x64, 128x128, 256x256 | Ano |  | Ano
volba rekonstrukce a rekonstrukčních parametrů: filtr (typ, order, cutoff), počet iterací, počet subsetů | Ano |  | Ano
korekce na rozptyl víceokénkovým snímáním | Ano |  | Ano
korekce na zeslabení Changovou metodou a atenuačním CT pro radionuklidy 99mTc, 123I, 131I, 81mKr, 111Im, 177Lu | Ano |  | Ano
iterativní rekonstrukce s korekcí ztráty systémového rozlišení (resolution recovery) | Ano |  | Ano
Fyzikální specikace
planární prostorové rozlišení pro LEHR (140 keV) bez rozptylu (podle NEMA NU 1-2007) ≤ 7,5 mm | Ano |  | Ano
tomografické prostorové rozlišení - central (mm) (140 keV) s použitím filtrované zpětné projekce v rozptylujícím prostředí – FWHM central – ≤ 11 mm | Ano |  | Ano
energetické rozlišení (%) (140 keV) ≤ 10 | Ano |  | Ano
citlivost systému (senzitivita) v 10cm LEHR pro 140keV (imp s-1.MBq-1) ≥ 90 | Ano |  | Ano
geometrická rozlišovací schopnost intrinsic (prostorové rozlišení podle NEMA):
- FWHM (UFOV) ≤ 4,0 | Ano |  | Ano
- FWTM (UFOV) ≤ 8,0 | Ano |  | Ano
- FWHM (CFOV) ≤ 4,0 | Ano |  | Ano
- FWTM (CFOV) ≤ 8,0 | Ano |  | Ano
Homogenita pole, (podle NEMA):
- diferenční (UFOV) ≤ 3,0% | Ano |  | Ano
- integrální (UFOV) ≤ 4,0% | Ano |  | Ano
- diferenční(CFOV) ≤ 2,5% | Ano |  | Ano
- integrální (CFOV) ≤ 3,0% | Ano |  | Ano
prostorová linearita ("vnitřní prostorová linearita"):
- diferenční (CFOV) ≤ 0,2 mm | Ano |  | Ano
- celková (CFOV) ≤ 0,5 mm | Ano |  | Ano
- diferenční (UFOV) ≤ 0,2 mm | Ano |  | Ano
- celková (UFOV) ≤ 0,7 mm | Ano |  | Ano
CT systém
Multidetektorový CT přístroj s možností spirální akvizice se současnou akvizicí nejméně 16 vrstev při jedné 360° rotaci | Ano |  | Ano
nastavitelné napětí na rentgence min v rozsahu: 80-130 kV | Ano |  | Ano
rozsah nastavitelných proudů: ≥ 25-200 mA | Ano |  | Ano
výkon generátoru dostupný v klinických protokolech: ≥ 40 kW | Ano |  | Ano
čas potřebný na jednu otáčku: ≤ 1 s | Ano |  | Ano
plně automatická modulace proudu anody v reálném čase za účelem snížení dávky pro pacienta v závislosti na aktuálním faktoru lineárního zeslabení nebo na základě vyšetření (topogram) v dané projekci - simultánní úhlová a podélná modulace (osa z) | Ano |  | Ano
rekonstruovaná tloušťka řezu: ≤ 1 mm | Ano |  | Ano
dodání kompletní sady zkušebních pomůcek pro všechny typy QC testů požadovaných výrobcem včetně případných stojanů, držáků, upevňovacích systémů apod. | Ano |  | Ano
systém umožňuje vytvářet, modifikovat a ukládat libovolné množství uživatelských akvizičních protokolů | Ano |  | Ano
systém bude generovat strukturovaný dávkový report a bude jej ve formátu DICOM odesílat na libovolné zadané místo v síti – strukturovaný dávkový report obsahuje maximální množství informací o nastavení systému během skenování (např. kV, mAs, efektivní mAs, průměrné mAs, CTDIw, CTDIvol, DLP, tloušťku řezu při akvizici, pitch, atd.) | Ano |  | Ano
systém automaticky odesílá zrekonstruované řezy do PACS a na server | Ano |  | Ano
rekonstrukční matice min 512x512 | Ano |  | Ano
skenovací mod axiální a helikální | Ano |  | Ano
SW pro redukci kovových artefaktů založený na bázi iterativní rekonstrukce | Ano | Software pracující s RAW daty, tudíž již při rekonstrukci | Ano | Software pracující s RAW daty, tudíž již při rekonstrukci
maximální dostupné diagnostické zorné pole (FOV) minimálně 500 mm | Ano |  | Ano
maximální dostupné zorné pole pro korekci na zeslabení minimálně 700 mm | Ano |  | Ano
délka spirálního skenu minimálně 159 cm | Ano |  | Ano
délka skenu vyšetření (topogram ) minimálně 159 cm | Ano |  | Ano
rozsah variace pitch, minimum 0,625 ÷ 1,675. | Ano |  | Ano
vysokokontrastní (prostorové) rozlišení, měřeno v maximálním akvizičním poli, při 2% MTF minimálně 14 lp / cm | Ano |  | Ano
maximální rozlišení s nízkým kontrastem, měřeno pro fantom CATHPAN o průměru 16 cm, s 10 mm vrstvou, pro rozdíl kontrastu 3 HU, rozsah napětí 130-140 kV, měřeno v akvizičním poli 50 cm, ≤ 3 mm | Ano |  | Ano
CT pediatrické protokoly | Ano |  | Ano
iterativní rekonstrukce poslední generace ke snižení radiační zátěže pacienta při současnéím zachování kvality obrazu (iterativní rekonstrukce vycházející z raw dat) | Ano |  | Ano
Softwarové vybavení
základní programové vybavení pro obecné zpracování obrazů (akviziční, vyhodnocovací + rekonstrukční software) | Ano |  | Ano
Modul pro kvantitativní SPECT studie pro různé radionuklidy zobrazující Bq/ml a SUV | Ano |  | Ano
Systém poskytující standardizovanou absolutní reprodukovatelnou kvantifikaci na základě NIST zdroje s přesností rovnou nebo lepší než 5 % pro Lu177 a Tc99m jako rutinní součást klinické akvizice | Ano |  | Ano
Systém poskytující standardizovanou absolutní reprodukovatelnou kvantifikaci na základě NIST zdroje s přesností rovnou nebo lepší než 10 % pro In111 a I123 jako rutinní součást klinické akvizice | Ano |  | Ano
SW umožňující zobrazení kostí ve vysokém rozlišení HD s využitím zónové mapy: indexování každého voxelu v mu-mapě s typem tkáně, po kterém následuje metoda vyhlazování (smoothing method), která kombinuje diskrétně prahové hodnoty pro 6 různých základních tříd: vzduch, tuková tkáň, měkká tkáň, kortikální kost, spongiózní kost, kov | Ano |  | Ano
licence pro vzdálený přístup k vyhodnocovacímu software | Ano |  | Ano
akviziční a vyhodnocovací software pro hodnocení různých typů vyšetření: obecná tomografie, kardiologie, urologie, kostní diagnostika, onkologie, infekční nemoci, zažívací trakt, plicní, neurologické včetně hodnocení dopaminových transporterů, štítná žláza a příštítná tělíska | Ano |  | Ano
kardiologický softwar Corridor 4DM s normálovými databázemi (http://www.inviasolutions.com/corridor4dm) zakoupený a dodaný prostřednictvím dodavatele kamery - licence SPECT Advanced package včetně možnosti Calcium agatston quantification | Ano |  | Ano
možnost manuálního nastavení a tvorby nových protokolů uživatelem | Ano |  | Ano
protokoly pro srovnávání SPECT i planárních studií téhož pacienta v různých časech (min. 2 časy) | Ano |  | Ano
protokoly pro automatickou registraci obrazů SPECT s CT/MR včetně externích CT/MR jiných výrobců | Ano |  | Ano
Protokol pro 3D fúzi SPECT s jinou zobrazovací modalitou (PET, MRI, CT z jiného přístroje…) | Ano |  | Ano
protokoly statické, dynamické, celotělové, renální, gastro, 3D rekonstrukce, iterativní rekonstrukce, | Ano |  | Ano
podpora síťové komunikace pomocí DICOM (archivace dat do PACS, stažení dat z PACS pro případný dodatečný postprocessing) | Ano |  | Ano
protokoly pro 3D Volume Rendering rekonstrukce a 3D fúze | Ano |  | Ano
protokoly pro detekci a odstranění pohybových artefaktů | Ano |  | Ano
respirační systém – možnost kvantifikovat perfuzi v obou plicních křídlech a plicních segmentech, možnost subtrakce ventilačního a perfuzního vyšetření, 2D i 3D zobrazení | Ano |  | Ano
GIT – evakuace žaludku, pasáž jícnem, vyšetření jater a žlučníku – vše včetně kvantifikace | Ano |  | Ano
endokrinní systém – stanovení akumulace štítné žlázy s kvantifikací, vyšetření příštítných tělísek umožňující subtrakci | Ano |  | Ano
vylučovací systém – stanovení GF, statické a dynamické vyšetření ledvin s kvantifikací | Ano |  | Ano
Modul pro rekonstrukci obrazů s korekcí na: zeslabení (pomocí CT a Chang), rozptyl, vliv kolimátoru | Ano |  | Ano
Připojení přístroje k systému sledování radiační zátěže pacientů ve FNOL (DQC monitor) | Ano |  | Ano
oboustranný přenos dat DICOM | Ano |  | Ano
podpora tisku obrazových dat z vyšetření | Ano |  | Ano
podpora exportu do DICOM file a jpeg popř. tiff | Ano |  | Ano
DICOM kompatibilita
podpora DICOM Modality Worklist | Ano |  | Ano
obrazová data uložená ve formátu DICOM, možnost vytvářet savescreen ve formátu DICOM | Ano |  | Ano
uložení informací o aplikované aktivitě v DICOM formátu | Ano |  | Ano
podpora síťové komunikace pomocí DICOM (archivace dat do PACS, stažení dat z PACS pro případný dodatečný postprocessing) | Ano |  | Ano
Plná komunikace v DICOM 3 formátu - DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Procedure Step, DICOM Print, DICOM Media Storage, DICOM Storage Commitment, DICOM Modality Worklist | Ano |  | Ano
Archivace dat na PACS DICOM 3.0 | Ano |  | Ano
Oboustranný přenos dat DICOM | Ano |  | Ano
Příslušenství
Obousměrná akustická komunikace mezi vyšetřovnou a ovladovnou | Ano |  | Ano
Mobilní automatický injektor CT kontrastních látek a fyziologického roztoku s bezdrátovým dálkovým ovládáním umístěným v ovladovně. Současně musí být připojitelné minimálně 1 ks lahve pro kontrastní látku a 1 ks lahve pro fyziologický roztok - např. ULRICH CT motion, Bracco CT Exprès | Ano |  | Ano
akviziční stanice vč. náhledového monitoru | Ano |  | Ano
vyhodnocovací stanice vč. dvou diagnostických monitorů a podpory dual view (2 ks) | Ano |  | Ano
vyhodnocování na bázi systému server-klient - server obsahuje licence bez jakýchkoli omezení (s výjimkou počtu licencí) na plné verze všech rekonstrukčních algoritmů a zadavatelem vybraných vyhodnocovacích programů (včetně správného automatického i manuálního fúzování a zpracování zrekonstruovaných obrazů z různých modalit od různých výrobců) licencovaných pro dodávaný systém (i pokud se jedná o software od jiného dodavatele) - počet licencí na každý z vyhodnocovacích softwarů min. 3 | Ano |  | Ano
DICOM databáze pro ukládání klinických DICOM studií s kapacitou 1 TB | Ano |  | Ano
dodání kompletní sady zkušebních pomůcek pro všechny typy QC testů požadovaných výrobcem včetně případných stojanů, držáků, upevňovacích systémů apod. | Ano |  | Ano
typové schválení a prohlášení o shodě na celý přístrojový komplet, zaškolení a instruktáž personálu pro IIb a III. třídu zdravotnického prostředku. | Ano |  | Ano
UPS záložní zdroj - náhrada energie při výpadku po dobu chodu min. 10 minut pro SPECT kameru | Ano |  | Ano
UPS záložní zdroj - náhrada energie při výpadku po dobu chodu min. 10 minut pro akviziční a vyhodnocovací stanici | Ano |  | Ano
Pra+A66:A169videlné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky), 263/2016 Sb. (atomový zákon) a jeho prováděcích vyhlášek a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | Ano |  | Ano
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky), 263/2016 Sb. (atomový zákon) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | Ano |  | Ano
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | Ano |  | Ano
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | Ano |  | Ano
Životnost přístroje minimálně 8 let | Ano |  | Ano
Nabídková cena v Kč bez DPH | 21524385 |  | 23340000 |  | 22432192.5
Nabídková cena v Kč včetně DPH | 26044505.85 |  | 28241400 |  | 27142952.925
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 310680 |  | 517200 |  | 413940
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma | 375922.8 |  | 625812 |  | 500867.4 | 83477.9

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU | [7 empty] | DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace | [7 empty] | Tržní konzultace
K zakázce: | FNOL - SPECT/CT | [6 empty] | K zakázce:
Obchodní firma nebo název: | Stargen EU s.r.o. | Malešická 51 | Praha 3, 13000 |  |  |  |  | Obchodní firma nebo název:
Siemens Healthcare, s.r.o.
Kontaktní osoba: |  |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu |  |  | Kontaktní osoba | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Ing. Tomáš Oberstein |  |  | 724157107 |  | tomas.oberstein@stargen-eu.cz |  |  | Ing. Radomír Klíčník | 602771300 |  | radomir.klicnik@siemens-healthineers.com
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství | [7 empty] | Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  |  | Počet kusů | 21524385 | 4520120.85 | 26044505.85 |  | Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení | Počet kusů | 23340000 | 4901400 | 28241400
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  |  | 1 | 21524386 | 4520120.85 | 26044507.06 |  | Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena | 1 | 23340000 | 4901400 | 28241400
Délka záruky v letech (min. 2 roky) | [5 empty] | 2 | roky / let | Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let | [7 empty] | Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  |  | 51780 | 10873.8 | 62653.8 |  | Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  | 38350 | 8053.5 | 46403.5
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok | [5 empty] | 1 | rok | Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  | 2 | rok | ve výběrovém řízení bude potřeba vznést dotaz, proč je zde mezi doavateli rozdíl v periodicitě
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  |  | 310680 | 65242.8 | 375922.8 |  | Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  | 460200 | 96642 | 556842
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  | 0 | 0 | 0
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok | [5 empty] | 0 | rok | Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  | 1 | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  | 9500 | 1995 | 11495
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok | [6 empty] | rok | Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  | 1 | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  | 57000 | 11970 | 68970
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  |  | 310680 | 65242.8 | 375922.8 |  | Celkové pravidelné servisní náklady |  | 517200 | 108612 | 625812
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let | [7 empty] | Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  |  | 3188 | 669.48 | 3857.48 |  | Hodinová sazba servisního technika |  | 2000 | 420 | 2420
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  |  | 2059 | 432.39 | 2491.39 |  | Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  | 6000 | 1260 | 7260
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  |  | 31482 | 6611.22 | 38093.22 |  | Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  | 48000 | 10080 | 58080
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb. | [7 empty] | Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  |  | 5000 | 1050 | 6050 |  | Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  | 12000 | 2520 | 14520
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  |  | 21871548 | 4593024.87 | 26464573.08 |  | Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  | 23917200 | 5022612 | 28939812
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) | [7 empty] | Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) | [7 empty] | Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5 | [7 empty] | Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) | [7 empty] | Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. | [7 empty] | V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0. | [7 empty] | V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0. | [7 empty] | V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.