## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: Magnetická rezonance – upgrade, případně nový přístroj, rekonstrukce pracoviště
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks magnetické rezonance pro radiologickou kliniku ve fnol,včetně příslušenství a provedení zaškolení personálu. | ANO | UPGRADE AVANTO FIT
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Musí se jednat o přístroj pro celotělové použití včetně vyšetřovcích cívek odpovídající požadovanému rozsahu vyšetření (viz. požadavky níže) | ANO
Při instalaci přístroje musí být zachovány nosné konstrukce podlahy a stropu vyšetřovny, radiofrekvenčního stínění, přípojek el. energie a chlazení | ANO
Celková hmotnost provozuschopného přístroje musí být menší než 6000 kg | ANO
Magnet
Musí se jednat o bezodparový magnet | ANO
Indukce statického magnetického pole musí být 1,5 T | ANO
Průměr pacientského otvoru gantry v nejužším místě musí být minimálně 60 cm (při plně sestaveném systému) | ANO
Zobrazovací objem (FOV) v osách x × y × z musí být minimálně 50 × 50 × 50 cm | ANO
Efektivní hodnota homogenity statického magnetického pole VRMS musí být garantována:
DSV 40 cm < 0,75 ppm | ANO
Součástí musí být využití technik pro snížení hluku včetně techniky snížení hluku modifikací gradientní trajektorie beze změny vyšetřovacího času nebo kontrastu | ANO
Musí být využito aktivní stínění a aktivní korekce homogenity statického magnetického pole (včetně shimu druhého řádu dostupných pro doladění pro konkrétní protokol) | ANO
Gradietní systém
Maximální aplituda gradientu statického magnetického pole musí být pro každou osu ≥ 44 mT/m | ANO
Rychlost změny gradientu (Slew rate) musí být ≥ 200 mT/m/s pro každou osu | ANO
Obou parametrů musí být dosaženo současně ve všech prostorových osách x, y a z | ANO
Max. činitel využití gradientu („duty cycle“) při maximální amplitudě ve všech třech směrech musí být 100 %. | ANO
RF systém: musí se jednat o plně digitální radiofrekvenční systém, který umožňuje současně nezávisle přijímat minimálně 48 kanálů | ANO
Šířka pásma každého RF kanálu musí být větší jako 1 MHz | ANO
Musí být využívány paralelní akviziční techniky | ANO
Systém řízení, pořizování a zpracování obrazových dat
Rychlost rekonstrukce obrazu (počet jednoduchých FFT rekonstrukcí obrazu za sekundu, obrazová matice 256 × 256 pix., bez interpolace) musí být ≥ 12 000 | ANO
Rozsah velikosti pořizované matice musí být v rozmezí od 64 × 64 pix. do minimálně 1024 × 1024 pix | ANO
Vyšetřovací cívky
Součástí musí být minimálně 20-ti kanálová hlavo-krční cívka pro kompletní klinickou rutinu v oblasti hlavy a krku | ANO
Dále musí být systém vybanen RF cívkami pro běžné vyšetřování celého těla, realizovaného kombinací lokálních cívek (pro dosažení maximálního poměru signál/šum a využití paralelních technik): | ANO
• 2x Povrchové cívky pro současné pokrytí hrudníku a břicha, každá nejméně 18 nezávislých elementů | ANO
• Speciální multi-kanálová (multi-elementová) cívka pro periferní MRA | ANO
• Speciální multi-kanálová (multi-elementová) pevná cívka pro vyšetření ramene, minimálně 16 nezávislých elementů | ANO
• Speciální multi-kanálová (multi-elementová) pevná cívka pro vyšetření kolene, minimálně 16 nezávislých elementů, provedení Rx/Tx | ANO
• Speciální multi-kanálová (multi-elementová) pevná cívka pro vyšetření zápěstí, minimálně 16 nezávislých elementů | ANO
• Speciální multi-kanálová (multi-elementová) pevná cívka pro vyšetření kotníku a chodidla, minimálně 16 nezávislých elementů | ANO
• Cívka pro vyšetření páteře začleněná do vyšetřovacího stolu (bez nutnosti tuto cívku ze systému odpojovat při jiných vyšetřeních) nejméně 32 nezávislých elementů | ANO
• Univerzální multi-kanálová (multi-elementová) flex – cívka, dvě velikosti | ANO
• Prsní cívka, nejméně 16 nezávislých elementů | ANO
Vyšetřovací stůl
Musí se jednat o pevně instalovaný stůl (stůl ukotvený v podlaze) určený pro celotělovou diagnostiku (vyšetřovací rozsah nejméně 2 000 mm) | ANO
Nosnost vyšetřovacího stolu musí být minimálně 200 kg se zachováním všech motorických pohybů | ANO
Akvizační stanice
Musí se jednat o akvizační pracovní stanici určenou pro radiologické nastavení akvizice požadovaných vyšetření | ANO
Součástí musí být software pro angiografické vyšetření včetně „bolus timingu nebo Trackingu“ a SW akviziční stanice umožňující simultánní práci s více pacienty v režimu akvizice, zpracování dat a dokumentace | ANO
Akvizační stanice musí podporovat plánování pacientů (DICOM Worklist) a schopnost odesílání zpracovaných dat (DICOM Send) na minimálně 3 DICOM destinace (archiv, vyhodnocovací stanice, záloha) | ANO
Musí být zajištěna plná DICOM konektivita dle DICOM conformance statementu | ANO
Musí být možné nastavení, úpravy a import vyšetřovacích protokolů | ANO
Musí být možné kopírovat parametry vyšetření do nových akvizací | ANO
Součástí musí být komunikační zařízení s pacientem, který je ve vyšetřovně, možnost automatizovaných hlasových povelů | ANO
Požadovaná vyšetření a zobrazovací techniky
• Součástí systému musí být minimálně následující zobrazovací techniky:
• Difuzní zobrazování, včetně sekvence segmentované v readout směru pro potlačení susceptibility | ANO
• Vyšetření všech spinálních etáží. | ANO
• Susceptibility weighted imaging s kombinací magnitudových a fázových dat (SWI) | ANO
• Metody kontrastní i bezkontrastní MR angiografie | ANO
• Vyšetření břišních orgánů a malé pánve včetně prostaty, MRCP vyšetření | ANO
• Ortopedická vyšetření včetně muskuloskeletárního aparátu (klouby kolenní, ramenní) | ANO
• Celotělové vyšetření (Whole Body Imaging), celotělová difuze pro zobrazení lézí v onkologických studiích (zobrazení typu DWIBS) | ANO
• Soubor sekvencí s hybridním náběrem dat pro potlačení fyziologických pohybů | ANO
• Vyšetření pro hodnocení prsní tkáně vč. automatické identifikace tukové tkáně, vody a prsních implantátů | ANO
• Spektroskopická vyšetření, single voxel i 2D a 3D spektroskopické zobrazování, včetně vyhodnocení na akviziční stanici | ANO
• Pokročilé metody vyšetření srdce včetně zobrazování koronárních tepen, tagging | ANO
• Funkční zobrazování mozku | ANO
• Zobrazování tenzoru difuze, měření v 256 směrech, kalkulace frakční aniizotropie | ANO
• Technika pro nekontrastní perfuzní vyšetření mozku | ANO
• Sekvence pro kvantifikaci toku | ANO
• Sekvence pro perfuzní vyšetření s automatickým výpočtem perfuzních parametrů | ANO
• Sekvence pro zobrazení vnitřního ucha s vysokým rozlišením | ANO
• Sekvence double echo pro zobrazení kontrastu T2/T1 pro vysoké rozlišení chrupavky a tekutiny | ANO
Součást dodávky
Součástí dodávky musí být komunikační zařízení operátor --> pacient a zpět | ANO
Součástí dodávky musí být systém pro monitoring pacineta během vyšetření | ANO
Součástí dodávky musí být plná adaptace kabiny na novou technologii (podlaha, podhled, ..aj.) | ANO
Součástí dodávky musí být repase MR rozvaděče pro adaptaci na novou technologii | ANO
Součástí dodávky mus být výměna, případně repase chladící jednotky . Systém chlazení v provedení s nejméně dvěma nezávislými kompresorovými okruhy a dimenzovaný na trvalý maximální výkon stroje, s možností nouzového provozu na vodu z vodovodního řadu, vzdálený dohled | ANO
Na celý systém musí být deklarována plná záruka na dobu minimálně 2 roky | ANO
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ANO
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ANO
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ANO
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ANO
Životnost přístroje minimálně 8 let | ANO
Nabídková cena v Kč bez DPH |  | 14222000
Nabídková cena v Kč včetně DPH |  | 17208620
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma |  | 519000
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma |  | 627990

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | UPGRADE AVANTO FIT
Obchodní firma nebo název:
SIEMENS HEALTHCARE s.r.o
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Ing.Jiří TERŠ |  | 603870069 |  | jiri.ters@siemens.com
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 14222000 | 2986620 | 17208620
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena |  | 1 | 14222000 | 2986620 | 17208620
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, … |  |  | 43250 | 9082.5 | 52332.5
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok |  |  |  |  | 2 | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 519000 | 108990 | 627990
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly |  |  | 16400 | 3444 | 19844
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok |  |  |  |  | 0 | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol |  |  | 5400 | 1134 | 6534
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok |  |  |  |  | 0.5 | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 16200 | 3402 | 19602
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 535200 | 112392 | 647592
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika |  |  | 2400 | 504 | 2904
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) |  |  | 6800 | 1428 | 8228
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 55200 | 11592 | 66792
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné |  |  | 11800 | 2478 | 14278
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 14824200 | 3113082 | 17937282
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.