## průzkum trhu - specifikace
TRŽNÍ PRŮZKUM
Název veřejné zakázky: Magnetická rezonance – upgrade, případně nový přístroj, rekonstrukce pracoviště
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks magnetické rezonance pro radiologickou kliniku ve fnol,včetně příslušenství a provedení zaškolení personálu. | ano
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Musí se jednat o přístroj pro celotělové použití včetně vyšetřovcích cívek odpovídající požadovanému rozsahu vyšetření (viz. požadavky níže) | ano
Při instalaci přístroje musí být zachovány nosné konstrukce podlahy a stropu vyšetřovny, radiofrekvenčního stínění, přípojek el. energie a chlazení | ano
Celková hmotnost provozuschopného přístroje musí být menší než 6000 kg | ano
Magnet
Musí se jednat o bezodparový magnet | ano
Indukce statického magnetického pole musí být 1,5 T | ano
Průměr pacientského otvoru gantry v nejužším místě musí být minimálně 60 cm (při plně sestaveném systému) | ano
Zobrazovací objem (FOV) v osách x × y × z musí být minimálně 50 × 50 × 50 cm | ano
Efektivní hodnota homogenity statického magnetického pole VRMS musí být garantována:
DSV 40 cm < 0,75 ppm | ano
Součástí musí být využití technik pro snížení hluku včetně techniky snížení hluku modifikací gradientní trajektorie beze změny vyšetřovacího času nebo kontrastu | ano
Musí být využito aktivní stínění a aktivní korekce homogenity statického magnetického pole (včetně shimu druhého řádu dostupných pro doladění pro konkrétní protokol) | ne
Gradietní systém
Maximální aplituda gradientu statického magnetického pole musí být pro každou osu ≥ 44 mT/m | ano
Rychlost změny gradientu (Slew rate) musí být ≥ 200 mT/m/s pro každou osu | ano
Obou parametrů musí být dosaženo současně ve všech prostorových osách x, y a z | ano
Max. činitel využití gradientu („duty cycle“) při maximální amplitudě ve všech třech směrech musí být 100 %. | ano
RF systém: musí se jednat o plně digitální radiofrekvenční systém, který umožňuje současně nezávisle přijímat minimálně 48 kanálů | ano
Šířka pásma každého RF kanálu musí být větší jako 1 MHz | ano
Musí být využívány paralelní akviziční techniky | ano
Systém řízení, pořizování a zpracování obrazových dat
Rychlost rekonstrukce obrazu (počet jednoduchých FFT rekonstrukcí obrazu za sekundu, obrazová matice 256 × 256 pix., bez interpolace) musí být ≥ 12 000 | ano
Rozsah velikosti pořizované matice musí být v rozmezí od 64 × 64 pix. do minimálně 1024 × 1024 pix | ano
Vyšetřovací cívky
Součástí musí být minimálně 20-ti kanálová hlavo-krční cívka pro kompletní klinickou rutinu v oblasti hlavy a krku | ano
Dále musí být systém vybanen RF cívkami pro běžné vyšetřování celého těla, realizovaného kombinací lokálních cívek (pro dosažení maximálního poměru signál/šum a využití paralelních technik):
• 2x Povrchové cívky pro současné pokrytí hrudníku a břicha, každá nejméně 18 nezávislých elementů | ano
• Speciální multi-kanálová (multi-elementová) cívka pro periferní MRA | ano
• Speciální multi-kanálová (multi-elementová) pevná cívka pro vyšetření ramene, minimálně 16 nezávislých elementů | ano
• Speciální multi-kanálová (multi-elementová) pevná cívka pro vyšetření kolene, minimálně 16 nezávislých elementů, provedení Rx/Tx | ano
• Speciální multi-kanálová (multi-elementová) pevná cívka pro vyšetření zápěstí, minimálně 16 nezávislých elementů | ano
• Speciální multi-kanálová (multi-elementová) pevná cívka pro vyšetření kotníku a chodidla, minimálně 16 nezávislých elementů | ne
• Cívka pro vyšetření páteře začleněná do vyšetřovacího stolu (bez nutnosti tuto cívku ze systému odpojovat při jiných vyšetřeních) nejméně 32 nezávislých elementů | ano
• Univerzální multi-kanálová (multi-elementová) flex – cívka, dvě velikosti | ano
• Prsní cívka, nejméně 16 nezávislých elementů | ano
Vyšetřovací stůl
Musí se jednat o pevně instalovaný stůl (stůl ukotvený v podlaze) určený pro celotělovou diagnostiku (vyšetřovací rozsah nejméně 2 000 mm) | ano
Nosnost vyšetřovacího stolu musí být minimálně 200 kg se zachováním všech motorických pohybů | ano
Akvizační stanice
Musí se jednat o akvizační pracovní stanici určenou pro radiologické nastavení akvizice požadovaných vyšetření | ano
Součástí musí být software pro angiografické vyšetření včetně „bolus timingu nebo Trackingu“ a SW akviziční stanice umožňující simultánní práci s více pacienty v režimu akvizice, zpracování dat a dokumentace | ano
Akvizační stanice musí podporovat plánování pacientů (DICOM Worklist) a schopnost odesílání zpracovaných dat (DICOM Send) na minimálně 3 DICOM destinace (archiv, vyhodnocovací stanice, záloha) | ano
Musí být zajištěna plná DICOM konektivita dle DICOM conformance statementu | ano
Musí být možné nastavení, úpravy a import vyšetřovacích protokolů | ano
Musí být možné kopírovat parametry vyšetření do nových akvizací | ano
Součástí musí být komunikační zařízení s pacientem, který je ve vyšetřovně, možnost automatizovaných hlasových povelů | ano
Požadovaná vyšetření a zobrazovací techniky
• Součástí systému musí být minimálně následující zobrazovací techniky:
• Difuzní zobrazování, včetně sekvence segmentované v readout směru pro potlačení susceptibility | ano
• Vyšetření všech spinálních etáží. | ano
• Susceptibility weighted imaging s kombinací magnitudových a fázových dat (SWI) | ano
• Metody kontrastní i bezkontrastní MR angiografie | ano
• Vyšetření břišních orgánů a malé pánve včetně prostaty, MRCP vyšetření | ano
• Ortopedická vyšetření včetně muskuloskeletárního aparátu (klouby kolenní, ramenní) | ano
• Celotělové vyšetření (Whole Body Imaging), celotělová difuze pro zobrazení lézí v onkologických studiích (zobrazení typu DWIBS) | ano
• Soubor sekvencí s hybridním náběrem dat pro potlačení fyziologických pohybů | ano
• Vyšetření pro hodnocení prsní tkáně vč. automatické identifikace tukové tkáně, vody a prsních implantátů | ano
• Spektroskopická vyšetření, single voxel i 2D a 3D spektroskopické zobrazování, včetně vyhodnocení na akviziční stanici | ano
• Pokročilé metody vyšetření srdce včetně zobrazování koronárních tepen, tagging | ano
• Funkční zobrazování mozku | ano
• Zobrazování tenzoru difuze, měření v 256 směrech, kalkulace frakční aniizotropie | ano
• Technika pro nekontrastní perfuzní vyšetření mozku | ano
• Sekvence pro kvantifikaci toku | ano
• Sekvence pro perfuzní vyšetření s automatickým výpočtem perfuzních parametrů | ano
• Sekvence pro zobrazení vnitřního ucha s vysokým rozlišením | ano
• Sekvence double echo pro zobrazení kontrastu T2/T1 pro vysoké rozlišení chrupavky a tekutiny | ano
Součást dodávky
Součástí dodávky musí být komunikační zařízení operátor --> pacient a zpět | ano
Součástí dodávky musí být systém pro monitoring pacineta během vyšetření | ano
Součástí dodávky musí být plná adaptace kabiny na novou technologii (podlaha, podhled, ..aj.) | ano
Součástí dodávky musí být repase MR rozvaděče pro adaptaci na novou technologii | ano
Součástí dodávky mus být výměna, případně repase chladící jednotky . Systém chlazení v provedení s nejméně dvěma nezávislými kompresorovými okruhy a dimenzovaný na trvalý maximální výkon stroje, s možností nouzového provozu na vodu z vodovodního řadu, vzdálený dohled | ano
Na celý systém musí být deklarována plná záruka na dobu minimálně 2 roky | ano
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma | ano
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) | ano
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje | ano
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší | ano
Životnost přístroje minimálně 8 let | ano
Nabídková cena v Kč bez DPH
Nabídková cena v Kč včetně DPH
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč bez DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma
Nabídková cena pravidelného servisu v Kč včetně DPH - cena za periodické btk a pravidelné servisní zásahy předepsané výrobcem přístroje během celé pozáruční doby (maximálně 6let), po skončení minimální dvouleté záruční lhůty poskytnuté zdarma

## průzkum trhu - rozpis cen
DOPLŇTE POUZE ŽLUTÁ POLE - BÍLÁ SE VYPOČTOU
Tržní konzultace
K zakázce: | Magnetická rezonance – upgrade, případně nový přístroj, rekonstrukce pracoviště
Obchodní firma nebo název:
Stargen EU s.r.o.
Kontaktní osoba |  | telefon na kontaktní osobu |  | e-mail na kontaktní osobu
Ing. Radim Celecký |  | 702 29 12 29 |  | radim.celecky@stargen-eu.cz
Pořizovací náklady - všechny ks přístrojů vč. příslušenství
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Nabídková cena nabídnutého 1ks přístroje, zařízení |  | Počet kusů | 32557300 | 6837033 | 39394333
Celková nabídková cena všech přístrojů - celková pořizovací cena
Délka záruky v letech (min. 2 roky) |  |  |  |  | 2 | roky / let
Pravidelné servisní náklady jednoho přístroje po dobu životnosti 8let
|  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na periodické kontroly - BTK, prohlídky, ZDS, …
Četnost periodických kontrol - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na periodické kontroly po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Náklady za pravidelný servisní zásah - úkony mimo periodické kontroly
Četnost pravidelných servisních zásahů - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi - pokud není součástí periodických kontrol
Četnost pravidelných elektrických revizí - násobitel za rok | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  |  | 0 | 0 | 0
Celkové pravidelné servisní náklady |  |  | 0 | 0 | 0
Modelové servisní náklady (počítá se 1 přístroj za rok) po dobu životnosti 8let
Hodinová sazba servisního technika
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.)
Modelové servisní náklady po celou dobu životnosti přístroje (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  |  | 0 | 0 | 0
Náklady na instruktáž personálu (počítá se 1 za rok) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.
Náklady na instruktáž personálu - případná další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné
Celkové náklady na pořízení přístrojů a jejich servisní náklady |  |  | 0 | 0 | 0
Náklady na periodické BTK po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na pravidelné elektrické revize / kontroly po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi / kontrolu x Četnost pravidelných elektrických revizí / kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí / kontrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.